## Příloha č. 1
Příoha č. 1 - Technická specifikace
Intenzivní inkubátor - 3 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Provozní režimy řízení teplotou vzduchu AIR i teplotou novorozence SKIN
2 | Servozvlhčování a servodávkování O2
3 | Umístění přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na inkubátor včetně případného nezbytného příslušenství (např. police, lišty)
4 | Ohřívání vícesměrovým prouděním s minimalizací poklesu teploty při otevření inkubátoru (aktivní teplený štít) a dvojitá stěna pro minimalizaci tepelných ztrát
5 | Polohování matrace z vnějších stran inkubátoru a přístup k RTG zásuvce
6 | Min. 1 vstup do inkubátoru se snadou úpravou velikosti vstupního otvoru (např. Iris rukáv)
7 | Průhledné víko, bez neprůhledných rohů a jiných omezení
8 | Ovládací displej
9 | Možnost připojení druhé kožní sondy
10 | Výškově nastavitelný elektricky ovládaný pojízdný podvozek (nastavení ideální výšky pro péči) s nožním ovládáním výšky z obou stran s rozsahem nastavení výšky min. 20 cm
11 | Podvozek s úložným prostorem a dvojitými kolečky pro snadnou manipulaci, minimálně 2 s brzdou
12 | Maximální úroveň hluku v inkubátoru 47 dBA
13 | Držák ventilačních okruhů
14 | Eurolišta
15 | Dvojité zámky odklopných panelů pro eliminaci rizika nežádoucího otevření a vypadnutí novorozence
16 | Oba velké boční panely inkubátoru otevíratelné
17 | Snadná dezinfekce kompletního systému zvlhčování včetně interních částí - hygienicky bezpečný aktivní systém zvlhčování
18 | Matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět
19 | Paměťové trendy pro všechny monitorované hodnoty pro rychlé zpětné vyhodnocení průběhu péče a stanovení dalšího postupu
20 | Možnost opčního rozšíření o integrovanou elektronickou váhu s rozsahem minimálně 300 - 6000 g
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)