## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 2
Medicínský účel: Endoskopická sestava II - Endoskopická věž + gastroskop + gastroskop terapeutický + kolonoskop + echoendoskop
Videoprocesor včetně zdroje světla
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videoendoskopický procesor s integrovaným 5 LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití
Automatické uložení předchozího nastavení
Úzkopásmového zobrazení
Opticko digitální funkce zobrazení pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce zobrazení, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů
Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech
Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip
Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu
Obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor
Nastavení velikosti zobrazení ve dvou velikostech
Nastavení zvýraznění obrazu, kontrastu – minimálně 2 možnosti, barevného odstínu
Výstup: analogový VBS composite a Y/C, digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)
Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované
Zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného dotekového panelu
PIP/POP – možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP
Archivace obrázků – pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG
Počítačová konektivita (připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech stupních
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárií nebo oprav) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s přístroji Olympus řady 185, tj. možnost převozu této věžě na kterékoliv pracoviště zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Medicínský monitor
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
4K ultra HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy
Úhlopříčka minimálně 29“
Rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů
Antireflexní úprava
Certifikace MDE
Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje
Monopolární i bipolární koagulace
Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci
Základní frekvence cca. 430 kHz
Maximální výstup cca. 120 W
Ovládání výstupu nožním pedálem
Dotykový displej
Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy
Alespoň 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód)
Alespoň 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (Jemná koagulace, Silnějsí koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce)
Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy
1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty
3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty
Odsávací pumpa
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Odsávací vakuové čerpadlo
Vakuometr
Mikrobiofiltr
Odsávací láhev 2,5 litru
Nominální vakuum 85 kPa
Výkon minimálně 20 L/min
Oplachová peristaltická pumpa
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Možnost připojení k oplachovému kanálu endoskopu
Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka
Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem
Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby
Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)
Průtok maximálně 750ml/min přes pracovní kanál
Průtok maximálně 230ml/min přes přídavný oplachový kanál
Nádoba na vodu - obsah min. 2 l, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy
Insuflační řídící jednotka
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Maximální tlak přiváděného plynu 45 kPa
Možnost nastavení časovače
Indikace zdrojového tlaku prostřednictvím minimálně 5-ti kontrolek
Kontrola minimálního tlaku 0,3 MPa v láhvi
Možnost připojení přiváděného plynu jak z tlakové nádoby CO2, tak i z centrálního rozvodu CO2
Přístrojový vozík
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění výše uvedených přístrojů
Vybavený izolačním transformátorem
Vybavený přepěťovou ochranou el. zásuvek 230 V
Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák LCD monitoru
Držák pro alespoň dva endoskopy
Manipulační madla
Speciální povrchová úprava laku - tzv. antistatický matový lak
Integrovaná příprava elektroinstalace
Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení
Kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace
Součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Gastroskop
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů
Opticko digitální funkce zobrazení pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce zobrazení, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů
Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Optický systém
Zorné pole minimálně 140°
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm
Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 9,0 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 9,0 mm
Pracovní délka minimálně 1000,0 mm
Celková délka maximálně 1400,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 210°
Dolů minimálně 90°
Doprava minimálně 100°
Doleva minimálně 100°
Přídavný oplachový kanál – požadován
Gastroskop terapeutický
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů
Opticko digitální funkce zobrazení pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce zobrazení, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů
Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Optický systém
Zorné pole minimálně 140°
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm
Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 11,0 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 11,0 mm
Pracovní délka minimálně 1000,0 mm
Celková délka maximálně 1400,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 210°
Dolů minimálně 90°
Doprava minimálně 100°
Doleva minimálně 100°
Přídavný oplachový kanál – požadován
Kolonoskop
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Opticko digitální funkce zobrazení pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce zobrazení, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů
Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží
Endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů
Optický systém
Zorné pole – minimálně 170° (v Normal modu – hloubka pole 5 – 100 mm) a minimálně 160° (v Near modu – hloubka pole 2 – 6 mm)
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 5 – 100,0 mm
Možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: mód Normal – hloubka pole 5 – 100 mm a mód Near - hloubka pole 2 - 6 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm
Pracovní délka minimálně 1680,0 mm
Celková délka maximálně 2005,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 180°
Dolů minimálně 180°
Doprava minimálně 160°
Doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Echoendoskop
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Lineární echoendoskop umožňující kromě zobrazení i tenkojehlovou aspiraci (FNA) s vysoce kvalitním optickým i sonografickým zobrazením, včetně možností použití pokročilých technologií pro optickou manipulaci obrazu, např. NBI a kontrastního UZ vyšetření jako je kontrastní harmonické echo-zobrazení (CHE-EUS)
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace. Zároveň z důvodu ochrany investic zadavatele musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s ultrazvukovým přístrojem Arietta750SE na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a to bez dalších finančních nákladů na HW a SW na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Optický systém
Pozorovací úhel min. 100°
Hloubka zorného pole minimálně 3 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus
Průměr distálního konce maximálně 14,6 mm
Průměr pracovního kanálu 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 130°
Dolů minimálně 90°
Doprava minimálně 90°
Doleva minimálně 90°
Další společné požadavky pro výše požadované
Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)