Příloha č. 1 - Technická specifikace

Požadavky na videomanagement pro 5 operačních sálů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Obecné požadavky

- V rámci dodávky pro každý operační sál (OS) bude vybudován komplexní videomanagement operačního sálu, jehož součástí bude stěnová pracovní stanice a stěnový monitor (umístění v předstěně operačního sálu vybudované v rámci dodávky), monitor na operačním stativu a veškeré další potřebné HW a SW komponenty a kabeláž

- Možnost přepínání a směrování obrazových signálů ze všech zdrojů (modalit) na operačním sále do všech monitorů na operačním sále v obrazovém rozlišení až 4K s přenosem signálu bez zpoždění, možnost nahrávání těchto signálů

- Celý systém umožní zapojit jak modality s rozlišením 4K (3840 x 2160 pixelů), Full HD (1920 x 1080 pixelů) nebo nižším, tak i signály s rozlišením až 8K v budoucnosti bez nutnosti výměny instalované kabeláže

- Kabeláž videomanagementu bude zabudovaná v operačních stativech, stropních podhledech nebo stěnách operačního sálu

- Ovládání videomanagementu pomocí stěnové pracovní stanice nebo pomocí dotykového monitoru umístěného na stativu.

- Jakýkoli vstupní signál může být pomocí uživatelského rozhraní směrován a zvětšený na celou obrazovku cílového monitoru. V případě zvětšení dochází k přímému propojení zdroje signálu s cílovým monitorem (tzn. přenos bez zpoždění)

- Ovládání všech funkcí digitalizace sálu jako je distribuce videosignálu, nahrávání, streamingu a videokonference z jednotného uživatelského rozhraní videomanagementu

- Schopnost propojení s PACS, DICOM worklist, komunikace HL7

- Systém umožní zobrazování PACS snímků vybraného/aktuálního pacienta pomocí integrovaného prohlížeče z nemocničního archivu PACS

- Možnost načítání pacientských údajů z worklistu s automatickou aktualizací

- Předvolby nastavení distribuce video signálů (nastavení výstupu z vybraných modalit na předvolené monitory)

- Ovládání v českém jazyce

- Systém videomanagementu je určený pro používání ve zdravotnických zařízeních

- Součástí dodávky budou veškeré potřebné práce spojené s instalací celého systému, zaučení uživatelů, dokumenty jako jsou prohlášení o shodě, návod k používání, technická dokumentace

Distribuce signálu

- Distribuce signálu min. ve Full HD 1080p60

- Přímé propojení 4K/UHD zdrojů a 4K monitorů pomocí optických kabelů nebo pomocí videomatice a příslušné kabeláže

- Plnohodnotná distribuce (směrování) 4K a UHD signálu na všechny dostupné monitory s funkcí down-scalingu v reálném čase pro monitory pracující ve Full HD

- Náhled zdrojů video signálu v reálném čase (1 snímek za sekundu) nebo grafické rozhraní seznamu zdrojů signálu

- Náhled výstupních monitorů v reálném čase (1 snímek za sekundu) nebo grafické rozhraní seznamu výstupů

- Automatické zobrazení pouze aktivně připojených zdrojů signálů nebo výběr definovaných zdrojů signálu

- Automatické zobrazení aktivně připojených monitorů nebo výběr definovaných výstupů

- Distribuce signálu v reálném čase bez zpoždění

- Distribuce 4K a UHD signálu v plné kvalitě

- Plně konfigurovatelné multi-view včetně kombinace 4k a HD signálu

- Systém umožní sledování jednoho signálu nebo až 4 obrazových signálů současně

- Připojení zdrojů signálu (endoskopické věže, RTG c-ramena, ultrazvuky, kamera ve svítidle, přehledová room-kamera, ...)

- Min. konfigurace vstupů na stativu: 3× DVI (FullHD), 2× HDMI (4k/UHD), 1× SDI (FullHD), 4x 3G-SDI, 2x 12G-SDI (4k/UHD) nebo v případě připojení modalit hybridními optickými kabely min. 4 hybridní (optický signál + napájení) zásuvky na sále a min. 2 hybridní převodníky na každý operační sál pro převod výstupu modality (DVI, HDMI, SDI, 4x 3G-SDI, 2x 12G-SDI) na optický signál (převodníky vhodné pro OS), včetně kabelů (pro optické kabely min. OM3) a převodníků pro všechny vstupy, možnost rozšiřitelnosti počtu vstupů v budoucnu

- Možnost nouzového přímého propojení modalit SDI, DVI, HDMI k monitoru na operačním stativu mimo systém videointegrace s použitím standardizované kabeláže

Nahrávání, dokumentace

- Nahrávání video signálu vč. audia a pořízení obrázků

- Schopnost exportu do PACS-DICOM, HL7, LAN úložiště, HDD, USB disk

- Možnost nahrávání až ze dvou zdravotnických modalit současně

- Funkce zpětného nahrávání ve dvou nastavitelných časových intervalech (např. 1 a 5 min. zpětně) nebo pomocí nastavení časových úseků/střihových značek záznamu

- Uživatelské rozhraní umožňuje plnohodnotný střih a export video záznamu

- Možnost ovládání z tlačítek endoskopu

- K nahrávkám bude možný zabezpečený přístup z počítačů v rámci nemocniční sítě.

- Splňující požadavky zajištění bezpečnosti a ochrany osobních dat (GDPR)

Videokonference

- Interní varianta (přímá integrace do systému videomanagementu)

- Ovládání z uživatelského rozhraní videomanagementu

- Systém musí být schopen přenášet video a audio signál z operačního sálu přes TCP/IP síť do počítačů/tabletů v rámci nemocniční sítě nebo internetu se zajištěním zabezpečeného přenosu a přístupu

- Možnost nahrávání videokonference - integrovaná součást videomanagementu

- Distribuce video a audio signálu z videokonference v rámci videomanagementu operačního sálu (dostačující je stream videosignálu pouze z operační sálu jednosměrně, zvuk obousměrně)

- Na operačním sále musí být přehled o tom, jaké videosnímky jsou právě streamovány nebo jaký obrazový výstup je povolen pro streamování

- V případě přenosu mimo OS musí být na OS zřejmé, že v daném čase je signál streamován  nebo musí být umožněno vypnutí pasivního odchozího streamování a možnost videokonferenčního spojení z operačního sálu pouze na vyžádání

- Protokol přenosu umožňující  obousměrnou audio video komunikaci v min.  FullHD rozlišení

- Na všech sálech musí být součástí vše k přenosu zvuku (na sále 2 stropní/stěnové reproduktory, zesilovač min. 2 x 15 W)

- Možnost přenosu min. dvou video kanálů (ze dvou sálových modalit) z operačního sálu současně při zajištění jejich synchronizace

- V základní konfiguraci možnost min. 4 klientů připojených současně

- Možnost skrývání citlivých informací o pacientovi na záznamu i v průběhu živého streamu

- Splňující požadavky zajištění bezpečnosti a ochrany osobních dat (GDPR)

Technické parametry stěnové pracovní stanice – dodávka 5 kusů

Medicinální PC All-in-one určený pro vestavbu do předstěny OS, s povrchovou úpravou čelního skla

- Oblast použití: RIS, NIS, PACS, SW videomanagementu

- Monitor min. 24“

- Rozlišení min. 1920 x 1080 (Full HD)

- Přední strana min. IP 65, odolné vůči desinfekčním prostředkům

- Pozorovací úhel min. 178 ° / 178 °

- Jas min. 300 cd / m2

- Kontrastní poměr min. 1000: 1

- Barevný rozsah min. 1,06 mil. Barev

- PC komponenty

  - výkon procesoru dle bodového ohodnocení cpubenchmark.net musí být shodný nebo vyšší jako u procesoru Intel® Core ™ i7–6700T (E)

  - paměť min. 16 GB RAM

  - HDD min. 250 GB SSD M.2

  - min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232, LAN RJ-45 10/100/1000 Mb/s

  - OS Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) CZ, trvalá licence

- Včetně klávesnice určené pro prostředí OS s parametry

  - CZ popis klávesnice

  - Touchpad

  - Připojení přes USB

  - Min. 1 USB konektor s krytkou

  - Sklopné provedení s uchycením na stěnu

  - Odolnost min. IP65, desinfikovatelná

Technické parametry stěnového monitoru - dodávka 5 kusů

Medicinální monitor určený pro vestavbu do předstěny OS, s povrchovou úpravou čelního skla

- Úhlopříčka min. 49“ (fyzicky min. 48,5“, 123,2 cm)

- Displej TFT, barevný

- Rozlišení min. 3840 x 2160px

- Kontrast min. 1100:1

- Min. 1,07 mil. barev

- Pozorovací úhel min. 178°/178°

- Jas min. 400 cd/m2

- Vstupy min. HDMI 2.0, DVI, DP 1.2 nebo 3G-SDI

- Přednastavení min. pro BT.2020 a BT.709, DICOM

- Podpora PIP & PBP

- Přední strana – krytí min. IP65, odolné vůči desinfekčním prostředkům

- MDE certifikace

Technické parametry monitoru na operačním stativu – dodávka 5 kusů

Medicinální monitor určený pro upevnění na rameni pro monitor na stativu operačních světel, s povrchovou úpravou čelního skla

- Úhlopříčka min. 32“ (fyzicky min. 31,5“, 80,01 cm)

- Displej TFT, barevný

- Rozlišení min. 3840 x 2160px

- Kontrast min. 1100:1

- Min. 1,07 mil. barev

- Pozorovací úhel min. 178°/178°

- Jas min. 300 cd/m2

- Vstupy min. HDMI 2.0, DVI, DP 1.2

- Přednastavení min. pro BT.2020 a BT.709, DICOM

- Podpora PIP & PBP

- Přední strana – krytí min. IP65, odolné vůči desinfekčním prostředkům

- MDE certifikace

- Upevnění na stávající rameno operačního stativu pro monitor, nosnost ramene 30 kg, uchycení VESA 100 x 100

- Pro monitor bude přivedeno napájení 230 V do přídavného ramene

Kamerový systém pro operační svítidla - 1 ks pro 5 operačních sálů – přenosný (NENÍ SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA VIDEOMANAGEMENT, ALE SYSTÉM VIDEOMANAGEMENTU MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S KAMEROVÝM SYSTÉMEM PRO OPERAČNÍ SVÍTIDLO S NÍŽE UVEDENÝMI VYBRANÝMI PARAMETRY)

- Kamerový systém do stávajících operačních svítidel - zabudování do satelitního operačního svítidla Trumpf TruLight 5310

- Výstupy 1x Y/C, 1x CVBS, 2x DVI s optickým adapterem, 1x YUV/YPbPr

Technické parametry síťového serveru s úložištěm pro videomanagement (dodávka 1 kusu) a switche (dodávka 1 kusu)

Síťový server pro videomanagement s podporou virtualizace v provedení RACK v konfiguraci s minimálními parametry:

- Úložiště: min. 20 TB (při konfiguraci 2x 10 TB RAID-1)

- LAN: min. 2x 10 Gbps

- Redundantní napájecí zdroj

Součástí serveru bude operační systém Windows Server 2019 64bit, CZ, trvalá licence či novější. Dále také virtualizační software s licencí alespoň na 5 let. Součástí dodávky je i switch, který bude sloužit pro vzájemné propojení síťového serveru, videomanagementu operačních sálů a nemocniční LAN s možností jeho řízení při nasazení segregačního firewallu a záložní zdroj (UPS) pro montáž do 19“ rozvaděče s možností inteligentní komunikace se serverem.

Switch bude mít alespoň tyto parametry:

- management switch,

- pro montáž do 19“ rozvaděče,

- podpora PoE,

- min. 24 portů (porty RJ45, SFP/SFP+).

Další požadavky – dodávka 5 kusů

- Bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu do videokonference

- Přehledová kamera vhodná do OS, min. Full HD rozlišení, ovladatelná (otáčení, zoom)

Předstěna – dodávka 5 kusů

- Součástí bude dodávka a instalace předstěny na každý operační sál pro umístění stěnového monitoru a stěnové pracovní stanice, případně dalšího příslušenství videomanagementu

- Tloušťka předstěny max. 150 mm, pro instalaci/umístění komponent může dodavatel částečně využít stávající stěnu operačního sálu, tzn. částečně zapustit komponenty do původní stěny – tloušťka této stěny je 60 mm.

- Výška předstěny na celou výšku operačního sálu, šířka musí umožnit instalaci zobrazovacího monitoru a pracovní stanice

- Vybudovanou předstěnou nesmí docházet k infiltraci vzduchu do operačního sálu

- Servisní přístup ze strany OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely