## srovnání TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Resuscitační vyhřívané lůžko - 2 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Mobilní stojan se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky (z toho 2 s brzdou)
2 | Madlo pro snadnou manipulaci při přesunu lůžka
3 | Polohovatelné lůžko trendelenburg/antitrendelenburg
4 | Výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 20 cm
5 | Vrchní výhřevný modul s topným tělesem a osvětlením s možností regulace intenzity světla
6 | Boční panely lůžka musí být odklopné pro snadný přístup k novorozenci
7 | Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty
8 | Program pro rychlé vytemperování lůžka max do 10 minut
9 | Provozní režim regulace vyhřívání dle teploty kůže, čidla jako součást dodávky
10 | Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)
11 | Akustická a optická signalizace alarmů, možnost potlačení alarmů při zahřívací fázi
12 | Dotykový displej
13 | Integrovaná odsávačka, provozní rozsah min 0-140 mmHg
14 | Držák na odsávací nádobu
15 | Integrovaný resuscitační modul sestívající ze směšovače vzduchu a kyslíku, včetně manometrů a průtokoměrů
16 | Sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou regulací průtoku
17 | Možnost připojení vzduchu i kyslíku na centrální rozvody i tlakové lahve, prioritní osběr z centrálních rozvodů
18 | Integrovaný SpO2 modul, včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů
19 | Zabudovaná APGAR časomíra
20 | Integrovaná váha
21 | Možnost RTG snímkování novorozence
22 | Vyšetřovací světlo
23 | Police a zásuvky k uložení pomůcek k ošetřování novorozence pod lůžkem
24 | Možnost transporu a nebo připojení k transportní jednotce se záložním zdrojem elektrické energie
25 | 3x otáčecí police k uložení pomůcek k ošetřování novorozence, eurolišta
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
2 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)