## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Vrtačka pro kostní chirurgii - 2 kusy
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry pohonné jednotky
1 | Modulární bateriový vrtací/pilový/frézovací systém pistolového tvaru
2 | Výstupní výkon min. 160W
3 | Funkční nástavce s využitím pro úplné náhrady kloubu (totální endoprotézu – TEP)
4 | Hmotnost max. 1400 g vč. baterie
5 | Ovládání chodu stroje doprava a doleva
6 | Možnost plynulé regulace otáček doprava a doleva
7 | Okamžité zastavení při uvolnění spouště
8 | Okamžitý zpětný chod
9 | Oscilační vrtání
10 | Oscilační pilování
11 | Nasazení nástavců pomocí rychlospojky
12 | Nasazení RTG transparentní úhlové převodovky pro vrtání pomocí rychlospojky
13 | Bezpečnostní pojistka proti nenadálému spuštění
14 | Uchopení pro praváky i leváky
15 | Sterilizace do 134° C
16 | Plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1350 ot./min
17 | Plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 330 ot./min
Nástavce
1 | 2 ks, rychlospojka pro vrtání s vrtáky se zakončením AO/ASIF (min. otáčky 1350 ot./min)
2 | 2 ks, rychlospojka pro frézování se zakončením AO/ASIF (min. otáčky 330 ot./min)
3 | 2 ks, rychlospojka pro frézování se zakončením (Zimmer/Hudson), (min. otáčky 330 ot./min)
4 | 2 ks, rychlospojka pro vrtání tříčelisťová s kličkou (Jacobs, min. otáčky 1350 ot./min)
5 | 2 ks, nástavec pro sagitální pilování s upnutím listu do délky 100 mm (min. 11 000 kmitů/min.), aretace po 45°
6 | 2 ks, nástavec pro zavádění Kirschnerových drátů v rozmezí min. 1-4 mm (min. otáčky 1350 ot./min)
7 | 1 ks nástavec RTG transparentní - 90°, s rychlospojkou. (Pokud je k připojení k vrtačce nutné použít ještě další nástavec - musí být součástí dodávky)
Baterie
1 | 4 ks akumulátor-technologie Li-Ion, nesterilní použití
2 | Kapacita akumulátoru min. 1200 mAh
3 | Doba nabíjení plně vybitého akumulátoru do 60 minut
Příslušenství
1 | 2 ks resterilizovatelný podavač akumulátoru-pro vložení nesterilní baterie do sterilního krytu baterie
2 | 2 ks resterilizovatelné pouzdro na akumulátor (baterii) se zámkem víka
3 | 1 ks nabíjecí stanice - min. 4 nabíjecí místa, vizuální indikátor nabíjení v reálném čase a detekce chyb baterie, napájecí kabel EU
4 | 2 ks sterilizační síto pro jednotlivé resterilizovatelné součásti systému (handpiece, nástavce, kryt baterie, podavač baterie)
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)