## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Medicínský účel: Přístroj pro kontinuální eliminační metody pro ARO Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Přístroj pro kontinuální eliminační metody - 1 ks
Tabulka s technickými parametry
Konrétní typ, výrobce:
Základní parametry
Položka č. | Předpokládané základní charakteristiky a požadavky (hodnota NE je nesplněním podmínek a účastník bude vyloučen) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Požadavek dodání nového, nerepasovaného, plně funkčního přístroje a jeho částí dle technické specifikace
2 | Mobilní přístroj k okamžitému použití pro akutní náhradu funkce ledvin a pro mimotělní očišťování krve. Určen pro provoz na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, popřípadě na jednotkách intenzivní péče
3 | Terapeutické spektrum: CVVH, vysokoobjemová CVVH, CVVHD, CVVHDF a MPS/TPE - Plasmaferéza
4 | Pomocí softwaru plně automatizovaná integrovaná citrtátová antikoagulace minimálně u CVVHD
5 | Komunikace s obsluhou v ČJ
6 | Barevný dotykový monitor min 12"- údaje o terapii, přímá nápověda s možnostmi řešení alarmových situací
7 | Minimálně 4-pumpový systém
8 | Jednoduchá obsluha a setování - grafická a textová nápověda, obsažný a srozumitelný sytém nápovědy během terapie
9 | Automatická identifikace kazety přístrojem vč. nabídky možných terapií přístrojem
10 | Spotřební materiál v kompletních sadách obsahujících veškeré potřebné sety a filtr pro první terapii
11 | Sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovány v kitu/kazetě
12 | Možnost použít 4% citrát pro citrátovou antikoagulaci
13 | Automatické plnění a proplachování setů
14 | Automatický test přístroje před jeho použitím (ověření funkčnosti bez proplachu)
15 | Průběžné testování bilančního systému během terapie
16 | Automatické bilancování tekutin, požadován přesný váhový systém – vysoká odolnost proti falešným alarmům
17 | Detekce neprůchodnosti nebo nepřipojení snímačů provozních tlaků, detekce úniku krve, detekce vzduchu v návratové části mimotělního okruhu
18 | V CRRT přístroji softwarově integrovaný ohřívač roztoků
19 | Možnost použití odlišných substitučních a dialyzačních roztoků
20 | Automatický přepočet a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie, podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítán v celkové bilanci tekutin
21 | Nastavení koncentrace citrátu a kalcia v mmol/l nebo v ml/hod
22 | Možnost odstraňování CO2 v průběhu CRRT, validovaná terapie dle návodu k použití pro daný přístroj
23 | Přístroj umožňující jednoduché přerušení terapie na dobu více než 4 hodiny bez nutnosti zásahu obsluhy – odpojení pacienta (vyšetření, hygiena) a následné pokračování v terapii (zpětné napojení pacienta)
24 | Vestavěný záložní akumulátor pro nouzový provoz po dobu minimálně 15 min, plynulý přechod na náhradní napájení při výpadku el. energie
25 | Možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a antikoagulace
26 | Možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by hrozilo zalomení či zamotání setů mimotělního okruhu
27 | Jednoduchá údržba, skladování a převážení přístroje
28 | Barevné rozlišení přívodní a odvodné části krevního setu
29 | vozík/podvozek se 4 kolečky a s možností aretace
30 | Možnost připojení ke klinickému informačnímu systému FONS Enterprise, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, licencí, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému bez dalších finančních nákladů Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry – hodnotící kritérium
Položka č. | Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry | způsob hodnocení | Splnění ANO/NE
hodnotící kritérium - 10 bodů
1 | SW integrovaný ohřev všech roztoků - 2 nezávislé ohřívače substitučního a dialyzačního roztoku | ANO/NE ANO= 10 bodů NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 7 bodů
2 | SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně | ANO/NE ANO= 7 bodů NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 4 body
3 | Barevné rozlišení všech konektorů setů a roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu, nezaměnitelné rozlišeníé připojení citrátu a kalcia k zamezení poškození pacienta (například tvarově), oboje bez použití adaptérů | ANO/NE ANO= 4 body NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 1 bod
4 | Validovaná možnost absorbce s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD | ANO/NE ANO= 1 bod NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 1 bod
5 | Nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg | ANO/NE ANO= 1 bod NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 5 bodů
6 | Kontinuální podávání citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy - zachovaný průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) | ANO/NE ANO= 5 bodů NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 2 body
7 | Možnost postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací | ANO/NE ANO= 2 body NE= 0 bodů | hodnota NE není porušením zadávacích podmínek
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané další požadavky (hodnota NE je nesplněním podmínek a účastník bude vyloučen) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)