## TS_EKG
Příloha č. 1 - Technická specifikace
EKG - 3 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | 12svodový EKG přístroj pro rychlou a přesnou diagnózu, automatický i manuální záznam křivek
2 | Integrovaná tiskárna, tisk záznamu na papír formátu A4
3 | Kontinuální zobrazení srdeční frekvence; formáty EKG záznamu min: 3x4, 6x2, 12x1
4 | Jednoduché a rychlé ovládání - spuštění záznamu: EKG tlačítkem, rychlý tisk, alfanumerická klávesnice
5 | Min. 8" barevný dotykový displej s LED podscvícením
6 | Možnost výběru zobrazení EKG záznamu po natočení -zobrazení všech 12 svodů před tiskem
7 | Zobrazované údaje na displeji: ID pacienta, jméno pacienta, pohlaví, věk, tepová frekvence, hodiny, ukazatel úrovně nabití baterie, průběhy vln, označení vodičů, rychlost, přírůstek, nastavení filtrů, alarmová hlášení, informační zprávy, stav sítě, USB
8 | Standartní proměření křivky: intervaly, osy, konfigurovatelná QT korekce; Interpretace EKG křivky, detekce arytmií
9 | Detekce kardiostimulátoru, ochrana proti defibrilaci
10 | Návod na umístění svodů, kontrola kvality přiložení jednotlivých svodů - barevné upozornění
11 | Paměť na min. 200 záznamů EKG, možnost připojení USB Flash, nebo externí harddisk pro další ukládání záznamů prostřednictvím USB
12 | Možnost odesílání záznamů EKG do jiného zdravotnického zařízení, a to přímo nebo jiným způsobem
13 | Provoz ze sítě i na baterii
14 | Kapacita baterie min. na 30 minut provozu
15 | Součástí dodávky: EKG kabel (na kabelu grafické znázornění umístění hrudních a končetinových elektrod), hrudní a končetinové elektrody, stojan pojízdný od stejného výrobce jako EKG přístroj, držák svodů, odkládací košík nebo přihrádka, startovací sada EKG papíru na min. 200 záznamů
16 | Hmotnost max. 10 kg včetně baterie
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)