Technická zpráva

I. Rozsah projektovaného zařízení, použité podklady

##### Předložený projekt řeší návrh signalizačního a interkomunikačního zařízení pro spojení pacient - sestra  pro interní pavilon nemocnice Český Krumlov.

##### Rozsah projektovaného zařízení:

- položení trubkovodů a zatažení vodičů

- propojení rozvodů a přípojných míst

- dodávka a instalace systému sestra-pacient

Použité podklady

- požadavky objednatele na typ systému, rozsah a funkci zařízení

- stavební podklady

- katalogy, předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000, STN 34 1010, STN 34 2300, STN 34 2710, STN 73 0802, jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

II. Technické řešení

1. Obecný popis, základní elektrotechnické údaje

Rozsah projektovaného zařízení byl stanoven uživatelem. Pro pavilon bude použit samostatný systém komunikace VoIP, jehož terminály personálu budou umístěny v pracovnách sester na jednotlivých podlažích.

Systém je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Řízení systému zabezpečí systémový server, který je umístěn v technické místnosti ve 4.NP a propojen s ostatními jednotkami a prvky strukturovaným instalačním vedením. Sledování provozu bude možné samostatně ze stanoviště sestry u terminálů personálu a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Vedení je realizováno strukturovanou kabeláží, v místnostech pacientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Funkční možnosti systému

- indikace volacích signálů tónovým návěstím v místech přítomnosti personálu

- zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu na displeji terminálu sester

- používání tlačítek a táhel nouzového volání

- zrušení nouzového volání pouze v místě jeho volání

- služební hovorové spojení mezi místnostmi osazenými komunikačními jednotkami

- archivace veškerých pacientských volání s možností prohlížení na displeji terminálu sestry či přenesení na nosič a zpracování na PC

- možnost připojení tiskárny

- autodiagnostické funkce

- vzdálená správa

- jednoduchý upgrade

- noční provoz

- zapsání jména účastníka pro jednoznačnou identifikaci volacích míst

- konfigurace systému z klávesnice terminálu sestry

- zálohování údajů a jejich ochrana při výpadku sítě

- možnost předávání dat prostřednictvím rozhraní USB

- možnost externího volání do veřejných sítí

Základní elektrotechnické údaje

## Napájecí napětí				… 1 NPE, AC 50 Hz,400/230V/TN-S; 6A

Provozní napětí				...  2DC 12V, 2DC 24V/SELV

Max. příkon ústředny			... 250 VA

Ochrana před úrazem el. proudem

- v soustavě 1NPE AC 50Hz,230V/TN-S samočinným odpojením od zdroje.

- v soustavě 2DC 12V, 2DC 24V/SELV dle ČSN 332000-4-41 čl.411.1 malým napětím, oddělením obvodů.

2. Technické řešení

Na pokojích pacientů bude v pozici u lůžka umístěna lůžková jednotka umožňující oboustrannou komunikaci pacienta s personálem. U vchodu na pokoj bude umístěna komunikační jednotka sloužící k registraci personálu a přenosu centrálních hlášení do systému. Po přihlášení personálu na komunikační jednotce se volání z celého systému přenáší i do místa přihlášení personálu. V koupelnách bude umístěna signalizace v podobě tlačítka s táhlem nouzového volání v pozici u WC

a táhla nouzového volání ve sprchovém koutu.

Nad vchody do pokojů bude v chodbách umístěna optická signalizace stavu na daném místě.

Komunikační jednotkou s displejem pro možnost přenosu volání ze systému bude vybavena místnost denního pobytu personálu.

V místnostech pro fyzioterapii/tělocvičnách bude instalována komunikační jednotka umožňující volání do systému a přenos centrálního hlášení.

U vstupu na oddělení bude umístěna vchodová jednotka sloužící ke spojení s personálem

a umožňující   v kombinaci s elektrickým zámkem vstupních dveří jejich otevření.

Konfigurace prvků a typy vedení s popisem způsobu uložení jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. Horizontální rozvody na chodbách budou vedeny v podhledech, horizontální a vertikální rozvody na pokojích v trubkách pod omítkou. Instalační krabice a prvky komunikačního systému budou uloženy na omítku včetně chodby.

Před zahájením přípravné instalace (trubkování) investor potvrdí nebo upřesní přesnou polohu lůžek.

Systém má 1 samostatný síťový napáječ. Požadavky na přívod síťového napájení - 1+N+PE 230V/50Hz z obvodů DO. Přívody síťového napájení musí být jištěny samostatným jističem 6A. Maximální příkon 250 VA.

3.Stavební příprava a instalace systému

Instalace systému se skládá z následujících etap:

a) Úplné osazení strukturované kabeláže a všech elektroinstalačních vedení a krabic dle výkresů, příloh, detailů a plánů projektu elektroinstalace. Rozvodné krabice musí být umístěny tak, aby byly přístupné při montáži a následném servisu. Nutno je taktéž dodržet orientaci instalačních krabic. Délky a provedení tras nesmí být měněny bez souhlasu výrobce nebo pověřené firmy. Vedení v profilech sádrokartonu je nutno koordinovat s dodavatelem stavebních prací

b)  Zatažení vodičů tj.

- zavedení samostatně jištěného přívodu 1+N+PE 230V/50Hz pro připojení napáječe a PoE

switch zařízení

- zatažení vodičů do trubkovodů a instalačních lišt

připevnění instalačních rámečků

d)  Dokončení realizace rozvodů tj.

- propojení rozvodů v místech umístění patrových a pokojových switch zařízení

- zakončení přípojných míst předepsanými konektory

- montáž a připojení napáječe, zásuvky rozvodu

kontrola správnosti propojení kabeláže u přípojných míst, kontrola zkratů mezi napájecími

vodiči, kontrola propustnosti datových/PoE vodičů

- vystavení protokolu o provedené kontrole

d)  Konečná montáž a oživení

- otestování vedení

- osazení všech prvků systému

- oživení zařízení

- naprogramování systému

- úplné funkční přezkoušení všech prvků systému dle stanovených pravidel

e)  Předání a převzetí díla

- zaškolení obsluhy

- protokolární předání a převzetí díla včetně příslušné dokumentace

Rozvodné vedení a použité vodiče

Provedení rozvodného vedení dle PD, jeho příloh a proj. směrnice je nutno dodržet. Případné požadavky na odchylky je realizátor povinen předložit výrobci ke schválení. Při realizaci rozvodného vedení je nutno dodržet následující zásady:

1.  Ve všech instalačních krabicích je nutno zaříznout přečnívající konce trubek a lišt na úroveň stěny krabice, a to před zatažením vodičů do trubek.

2. Vedení vodičů nebo kabelů pod omítkou (sádrokartonem) bez použití elektroinstalačních trubek se nepřipouští. Výjimku tvoří přívody k tlačítkům nouzového volání, táhlům nouzového volání a k pokojovým svítidlům, kde lze použít vodiče pod omítku v případě, že nelze trubkovat.

3. Vodiče se propojují výhradně předepsanými propojovacími prvky systému dle PS.

4. Vývody vodičů v instalačních krabicích rozvodu a v instalačních krabicích pro jednotlivé prvky je nutno ponechat volné v délce minimálně 30 cm.

5.  Provedení elektroinstalace musí vyhovovat platným TN.

6. Propojení vodičů a další informace týkající se realizace rozvodného vedení jsou předmětem příslušné směrnice dodavatele systému.

9.  Typy vodičů předepsaných v této dokumentaci (jejich průměr nebo průřez jádra) je realizátor povinen dodržet. Vedení musí být zásadně v předepsaných vodičích.

.

4. Požadavky na projekt elektroinstalace

- Revize samostatně jištěného přívodu 6A AC 50Hz, 230V/TN-S pro napáječ dorozumívacího zařízení dle půdorysu a detailu místnosti pracoviště sester.

Ve společných trasách počítat s prostorovou rezervou pro uložení vedení dorozumívacího zařízení, odpovídající dimenzi lišt a trubkovodů dle této PD a v souladu s platnými normami. Nejmenší vzdálenost při souběhu systémového vedení s vedením silovým je 15 cm.