Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet s integrovaným C ramenem

Tento víceúčelový přímo i dálkově ovládaný plně digitální RTG zobrazovací systém je určený pro diagnostiku a intervence na nevaskulárním i vaskulárním systému, gastrointestinální vyšetření, myelografie, ERCP, dále procedury jako drenáže abscesů, jaterní a ledvinové biopsie, atd.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

Stativ s integrovaným C ramenem a stolem.

C rameno:

Přechod z pozice AP do PA

Antikolizní ochrana se zdvojenými senzory

CRA i CAU sklon C ramene v AP i PA pozici min +- 45°

Rozsah angulace RAO LAO C ramene celkem minimálně +-130°

Motorický posun C ramene v podélném směru min. 160 cm

Motorický posun FPD (změna ohniskové vzdálenosti) min. 90 až 120 cm

Pacientský stůl:

Nezávislé výškové nastavení stolu v rozsahu min. 55 až 130 cm

Motorický příčný posun desky stolu

Nosnost stolu min. 200 kg

Rozsah motorického naklápění stolu +- 90°

Ochrana proti záření s uchycením k desce stolu

Držák infusní lahve

Detekční systém:

Digitální plochý detektor s co největší aktivní plochou, o velikosti min. 30x40cm  	(42x42 s výhodou)

Velikost obrazového bodu max. 160 um (150 s výhodou)

Efektivní matrice detektoru 2800x2800 bodů

DQE min. 60%

Dynamický rozsah detektoru min. 80 dB

Generátor:

Vysokofrekvenční RTG generátor  o výkonu min. 80 kW s rozsahem napětí 40-125 kV (40-150 kV s výhodou)

Plně automatický skiaskopický provoz s expozičním režimem min. v rozsahu 1-15 obr/s

Generátor musí podporovat automatické nastavení skiagrafických a skiaskopických 	parametrů (AEC), automatiku ATR (automatic tube voltage regulator) a ABC 	(automatic brightness control)

Generátor musí umožňovat kalkulaci a zobrazení DAP

RTG zářič a kolimátor:

Moderní RTG zářič s vysokoobrátkovou rotační anodou, třemi ohnisky malé ohnisko max. 0,4mm (0,3 s výhodou) a vysokou tepelnou kapacitou anody min. 1,2 MHU, pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek

Pravoúhlé clony, kompenzační filtry a světelný kolimátor

Obrazová akvizice :

Multifunkční digitální systém určený pro sběr vysoce kvalitních obrazových dat

Rozsah akviziční rychlosti pulsní skiaskopie do min. 15 snímků/s  při matrici 	1024x1024, 14 bit

Délka záznamu nepřerušené skiaskopické sekvence při 15sn/s min.15s

Záznam posledního skiaskopického obrazu

Velikost matrice pro jednotlivý skiagrafický snímek min. 3000x3000, 16 bit

Možnost provádění angiografického zobrazení včetně DSA

Standardní software pro úpravu obrazu s možností digitální optimalizace denzity obrazu 	v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu a eliminace pohybových artefaktů

Ovládání systému :

Akviziční modul v ovladovně s min. 20'' barevným LCD monitorem pro nastavení 	parametrů vyšetření a min. 19'' monochromatickým LCD monitorem pro zobrazení v 	ovladovně

Přímé ovládání systému ve vyšetřovně

Řídící konzole pro intervenční procedury s možností připevnění na pacientský stůl

Stropní závěs pro dva 19'' medicínské LCD monochromatické monitory (LIVE a REF.) ve vyšetřovně

Nožní spínač pro ovládání skiagrafického a skiaskopického režimu

Intercom mezi ovladovnou a vyšetřovnou

Plný DICOM interface

Dodavatelé se mohou od technických parametrů odchýlit o +/- 10 % tam, kde jsou zadavatelem stanoveny pevné hodnoty. Vždy ale za podmínky, že bude splněn požadovaný medicínský účel, diagnostické a terapeutické využití.