## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace a cenová nabídka
Pokyny pro vyplnění
*Dodavatel pro cenovou nabídku doplní pouze MODŘE označená pole, zbytek bude dopočítán automaticky.
Nástroje pro laparoskopii
Laparoskopické síto č. 1
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Počet ks | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře | Cena za 1 ks v Kč bez DPH* | Cena za požadované množství v Kč bez DPH*
TROKARY
1 | TROKAR 5,5 mm - Pochva trokaru, šikmý konec, šroubovice, průměr 5,5 mm, délka pracovní části 90-105 mm, ventil pro insuflaci | 2 |  |  |  | 0
2 | TROKAR 5,5 mm - Trokar bezpečnostní ostrý pro průměr 5,5 mm | 2 |  |  |  | 0
3 | TROKAR 10 mm - Pochva trokaru, rovný nebo šikmý konec, šroubovice, průměr 10 mm nebo 11 mm, délka pracovní části 90-110 mm, ventil pro insuflaci | 2 |  |  |  | 0
4 | TROKAR 10 mm - Trokar bezpečnostní ostrý pro 10 mm pochvu | 2 |  |  |  | 0
5 | TROKAR 10 mm - Trokar ostrý pro 10 mm pochvu | 1 |  |  |  | 0
6 | TROKAR 12,5 mm - Pochva trokaru, šikmý konec, hladký, průměr 12,5 mm, délka pracovní části 90-110 mm, ventil pro insuflaci | 1 |  |  |  | 0
7 | TROKAR 12,5 mm - Trokar bezpečnostní ostrý, pro pochvu 12,5 mm | 1 |  |  |  | 0
Sada třídílných nebo čtyřdílných nástrojů, přizpůsobených pro levou i pravou ruku (ovládání na obou stranách), výběr z min. 2 druhů rukojetí - Výběr rukojeti s aretací a bez aretace - Možnost MONO koagulace, izolace |  | Počet ks | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za požadované množství v Kč bez DPH
1 | Nůžky Metzenbaum, průměr 5 mm, délka 310-340 mm, bez aretace, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3dílný nástroj, rotační | 1 |  |  |  | 0
2 | Monopolární kleště typ Maryland, průměr 5 mm, délka 330 mm ± 10 %, 3dílný nástroj, bez aretace, rotační | 1 |  |  |  | 0
3 | Monopolární háček, délka 330-340 mm, průměr 5 mm, souvislá izolace | 1 |  |  |  | 0
4 | Extrační kleště modulární 2/3 zuby, průměr 10 mm, délka 310 - 330 mm | 1 |  |  |  | 0
5 | Bioptické kleště, průměr 5 mm, délka 310- 330 mm, bez aretace, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3dílný nástroj, rotační, | 1 |  |  |  | 0
6 | Atraumatické okénkové kleště modulární, průměr 5 mm s koagulací, délka 310-340 mm | 2 |  |  |  | 0
7 | Rourka sací a proplachovací, průměr 10 mm, délka 330 mm - 360 mm | 1 |  |  |  | 0
8 | Sací trubice, průměr 5 mm, délka 310 -330 mm | 1 |  |  |  | 0
9 | Jehelec 330mm - rovný | 1 |  |  |  | 0
10 | Jehelec 330mm- zakřivení vlevo | 1 |  |  |  | 0
12 | Redukce trubičková 10-5 mm (Hilzna) nebo 11-5,5 mm | 1 |  |  |  | 0
Laparoskopické síto č. 2
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Počet ks | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za požadované množství v Kč bez DPH
TROKARY
1 | TROKAR 5,5 mm - Pochva trokaru, šikmý konec, šroubovice, průměr 5,5 mm, délka max 90-105 mm, ventil pro insuflaci | 2 |  |  |  | 0
2 | TROKAR 5,5 mm - Trokar bezpečnostní ostrý pro průměr 5,5 mm | 2 |  |  |  | 0
3 | TROKAR 10 mm - Pochva trokaru, šikmý konec, šroubovice, průměr 10 mm, délka pracovní 90-100 mm, ventil pro insuflaci | 2 |  |  |  | 0
4 | TROKAR 10 mm - Trokar bezpečnostní ostrý pro 10 mm pochvu | 2 |  |  |  | 0
5 | TROKAR 12,5 mm - Pochva trokaru, šikmý konec, hladký, průměr 12,5 mm, délka pracovní části 90-100 mm, ventil pro insuflaci | 1 |  |  |  | 0
6 | TROKAR 12,5 mm - Trokar bezpečnostní ostrý, pro pochvu 12,5 mm | 1 |  |  |  | 0
Sada třídílných nebo čtyřdílných nástrojů, přizpůsobených pro levou i pravou ruku (ovládání na obou stranách), výběr z min. 2 druhů rukojetí s možností rozšíření: - Výběr rukojeti s aretací a bez aretace - Možnost MONO koagulace, izolace |  | Počet ks | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za požadované množství v Kč bez DPH
1 | Redukce trubičková 10-5 mm (Hilzna) | 1 |  |  |  | 0
2 | Atraumatické okénkové kleště modulární, pr.5 mm, 310-340 mm, délka branží 16-19 mm | 1 |  |  |  | 0
3 | Kleště "Babcock", s aretací, modulární, pr.10 mm,otočné, délka branží 38- 44 mm | 1 |  |  |  | 0
4 | Modulární kleště "Debakey", pr.5 mm, NL 310-340 mm, délka branží 35 - 48 mm | 2 |  |  |  | 0
5 | Úchopové kleště "Babcock",5 mm, NL 310 -340 mm, modulární, délka branží 24 - 31 mm | 1 |  |  |  | 0
6 | Bioptické kleště, průměr 5 mm, délka 330 mm, bez aretace, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3dílný nástroj, rotační, otevírání branží oboustranně | 1 |  |  |  | 0
Společné požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky |  | Splnění ANO/NE |  | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Každý jednotlivý nástroj bude při dodání zadavateli označen CE značkou, katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaný laserem (dle EN 9132), velikost min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo
2 | Značení nástroje musí být odolné během celého procesu dezinfekce a sterilizace, značení musí být čitelné po celou dobu životnosti nástroje
3 | Nástroje jsou určeny pro opakované použití, musí být odolné vůči dezinfekci a sterilizaci v parním sterilizátoru
4 | Nástroje jsou nové, nepoužité a nerepasované
5 | Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení kvality nástrojů (ČSN EN ISO 13402)
6 | Nástroje musí mít stabilní pasivní povrch v souladu s ČSN EN ISO 13402
7 | Nástroje musí mít ergonomický tvar, opracované, hladké, zaoblené hrany
8 | Nástroje jsou kartáčované nebo pokryté speciální vrstvou, aby neodrážely při chirurgickém zákroku světlo - nesmí být lesknoucí se
Cenová nabídka | [5 empty] | Celkem v Kč bez DPH
Laparoskopické síto č. 1 | [5 empty] | 0
Laparoskopické síto č. 2 | [5 empty] | 0
CELKEM V KČ BEZ DPH ZA LAPAROSKOPICKÉ SÍTO Č. 1 A Č. 2 | [5 empty] | 0