Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochemické a imunochemické analytické systémy |
| Obecné požadavky |
| Analyzátory musí být nové nerepasované. |  |  |  |
| Dodavatel analyzátoru, reagencií i spotřebního materiálu musí být identický - uzavřený systém (vyjma nutnosti otevření min. 15 kanálů pro konfiguraci biochemických vyšetření využívajících reagencie jiných dodavatelů – viz. popis níž) |  |  |  |
| Produktová podpora po dobu životnosti systémů. |  |  |  |
| Měření ion-selektivními elektrodami, absorpční spektrofotometrií, turbidimetrií (homogenní imunoanalýza) a elektrochemiluminiscencí/chemiluminiscencí (heterogenní imunoanalýza). |  |  |  |
| Možnost přímé analýzy biochemických parametrů z primární zkumavky bez nutnosti alikvotace. |  |  |  |
| Rozpoznání koncentrace vzorku mimo rozsah metody (např. kinetické měření nebo spotřeba substrátu nebo nízký počet měřících bodů) |  |  |  |
| Identifikace biologických vzorků, kalibrátorů či kontrolního materiálu čárovým kódem. |  |  |  |
| Možnost manuálního zadávání vzorků bez čarového kódu (např. při výpadku LIS). |  |  |  |
| Možnost vkládání většího množství reagencií jedné metody (stejné i různé šarže). |  |  |  |
| Všechny analyzátory umožňují kalibrace a kontroly záložních (vložených, ale zatím nepoužívaných) reagenčních souprav. |  |  |  |
| Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů všemi analytickými systémy. |  |  |  |
| Identifikace reagencií specifickým kódem (čarovým kódem, QR, RFID apod.). |  |  |  |
| Požadavky na hlavní integrovaný analyzátor |
| Analyzátor musí tvořit jeden celek vzájemně propojených biochemických a imunochemických modulů, je ovládán z jednoho místa. |  |  |  |
| Kapacita vstupního podavače minimálně 300 vzorků. | Min. 300 vzorků |  |  |
| Chlazený prostor pro reagencie (včetně možnosti monitorování teploty). |  |  |  |
| Maskování jednotlivých modulů (např. při servisním zásahu či poruše). |  |  |  |
| Maskování metod. |  |  |  |
| Programovatelné automatické probuzení/spuštění údržby bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy. |  |  |  |
| Stanovení sérových indexů (lipemické, hemolytické, ikterické) s vazbou až na jednotlivé metody. |  |  |  |
| Automatické opakované testování (rerun), automatické ředění, reflexní testování s možností uživatelského přizpůsobení. |  |  |  |
| Stanovení replikátů z jedné zkumavky. |  |  |  |
| Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů), expirace. |  |  |  |
| Vzdálená správa - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele. (Pro nastavení pravidel vzdálené správy bude podepsána smlouva o vzdáleném přístupu). |  |  |  |
| Archivace primárních dat jednoznačně identifikovaných vzorků (pro každý výsledek lze dohledat použité šarže reagencií, kalibrátorů, kontrol). |  |  |  |
| ISE modul |
| Měření ion-selektivními elektrodami (Na, K, Cl). |  |  |  |
| Výkon minimálně 900 testů/hod. | Min. 900 testů/hod. |  |  |
| Biochemický modul |
| Měření absorpční spektrofotometrií, turbidimetrií (homogenní imunoanalýza). |  |  |  |
| Paleta alespoň 100 metod | Min. 100 metod |  |  |
| Minimálně 60 pozic v prostoru pro reagenční sety | Min. 60 pozic |  |  |
| Výkon minimálně 1000 testů/hod. | Min. 1000 testů/hod. |  |  |
| Čas analýzy do 10 minut. | Max. 10 min. |  |  |
| "Ready to use" reagenční kazety. |  |  |  |
| Možnost doplnění reagencií za provozu. |  |  |  |
| Potřebný objem vzorku pro analýzu max 20 µl pro základní nepodkročitelné metody. |  |  |  |
| Zachování integrity vzorku během zpracování. |  |  |  |
| Funkce automatického ředění a opakování analýzy. |  |  |  |
| Vzorky:min. sérum, plazma, plná krev, moč, mozkomíšní mok (CSF), supernatant (hemolyzát), jiný biologický materiál nespecifikované povahy (např. punktát) |  |  |  |
| Možnost samostatného naředění kalibrační řady z 1 pozice. |  |  |  |
| Načítání aplikačních dat pomocí čárových kódů / elektronicky, zabraňující vzniku chyb. |  |  |  |
| Detekce hladiny, sraženiny a bubliny vzorků. |  |  |  |
| Detekce hladiny pro reagencie. |  |  |  |
| Min. 15 otevřených kanálů - bezplatné konfigurace biochemických vyšetření využívajících reagencie jiných dodavatelů. |  |  |  |
| Imunochemický modul |
| Chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční (ECL) technologie pro heterogenní imunoanalytické testy. |  |  |  |
| Paleta alespoň 100 metod | Min. 100 metod |  |  |
| Minimálně 45 pozic v prostoru pro reagenční sety | Min. 45 pozic |  |  |
| Výkon minimálně 300 testů/hod. | Min. 300 testů/hod. |  |  |
| Potřebný objem vzorku pro analýzu max 30 µl pro základní nepodkročitelné metody. |  |  |  |
| Možnost doplnění reagencií za provozu. |  |  |  |
| Chlazený prostor pro reagencie (včetně možnosti monitorování teploty). |  |  |  |
| Funkce automatického ředění a opakování analýzy. |  |  |  |
| Vzorky: min. sérum, plazma, moč. |  |  |  |
| Dvoubodová adjustace master křivky pro celou nabídku imuno reagencií. |  |  |  |
| Načítání aplikačních dat pomocí čárových kódů / elektronicky, zabraňující vzniku chyb. |  |  |  |
| Pravidelné kontaktní promíchávání mikročástic v soupravách pro jejich homogenitu. |  |  |  |
| Detekce hladiny, sraženiny a bublin vzorků |  |  |  |
| Detekce hladiny pro reagencie. |  |  |  |
| Jiné požadavky |
| Max. rozměry hlavního integrovaného analyzátoru [mm] 4900 x 1200 | Max. 4900 x 1200 mm |  |  |
| Max. rozměry hlavního integrovaného včetně servisního prostoru [mm] 5500 x 1900 | Max. 5500 x 1900 mm |  |  |
| Požadavky na záložní biochemický analyzátor |
| Kapacita vstupního podavače minimálně 300 vzorků. | Min. 300 vzorků |  |  |
| Chlazený prostor pro reagencie (včetně možnosti monitorování teploty). |  |  |  |
| Maskování jednotlivých modulů (např. při servisním zásahu či poruše). |  |  |  |
| Maskování metod. |  |  |  |
| Programovatelné automatické probuzení/spuštění údržby bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy. |  |  |  |
| Stanovení sérových indexů (lipemické, hemolytické, ikterické) s vazbou až na jednotlivé metody. |  |  |  |
| Automatické opakované testování (rerun), automatické ředění, reflexní testování s možností uživatelského přizpůsobení. |  |  |  |
| Stanovení replikátů z jedné zkumavky. |  |  |  |
| Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů), expirace. |  |  |  |
| Vzdálená správa - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele. (Pro nastavení pravidel vzdálené správy bude podepsána smlouva o vzdáleném přístupu). |  |  |  |
| Archivace primárních dat jednoznačně identifikovaných vzorků (pro každý výsledek lze dohledat použité šarže reagencií, kalibrátorů, kontrol). |  |  |  |
| ISE modul |
| Měření ion-selektivními elektrodami (Na, K, Cl). |  |  |  |
| Výkon minimálně 900 testů/hod. | Min. 900 testů/hod. |  |  |
| Biochemický modul |
| Měření absorpční spektrofotometrií, turbidimetrií (homogenní imunoanalýza). |  |  |  |
| Paleta alespoň 100 metod | Min. 100 metod |  |  |
| Minimálně 60 pozic v prostoru pro reagenční sety | Min. 60 pozic |  |  |
| Výkon minimálně 1000 testů/hod. | Min. 1000 testů/hod. |  |  |
| Čas analýzy do 10 minut. | Max. do 10 min. |  |  |
| "Ready to use" reagenční kazety. |  |  |  |
| Možnost doplnění reagencií za provozu. |  |  |  |
| Potřebný objem vzorku pro analýzu max 20 µl pro základní nepodkročitelné metody. |  |  |  |
| Zachování integrity vzorku během zpracování. |  |  |  |
| Funkce automatického ředění a opakování analýzy. |  |  |  |
| Vzorky:min. sérum, plazma, plná krev, moč, mozkomíšní mok (CSF), supernatant (hemolyzát), jiný biologický materiál nespecifikované povahy (např. punktát) |  |  |  |
| Možnost samostatného naředění kalibrační řady z 1 pozice. |  |  |  |
| Načítání aplikačních dat pomocí čárových kódů / elektronicky, zabraňující vzniku chyb. |  |  |  |
| Detekce hladiny, sraženiny a bubliny vzorků. |  |  |  |
| Detekce hladiny pro reagencie. |  |  |  |
| Min. 15 otevřených kanálů - bezplatné konfigurace biochemických vyšetření využívajících reagencie jiných dodavatelů. |  |  |  |
| Max. rozměry záložního biochemického analyzátoru [mm] 3300 x 1200 | Max. 3300 x 1200 mm |  |  |
| Max. rozměry záložního biochemického analyzátoru včetně servisního prostoru [mm] 4300 x 1900 | Max. 4300 x 1900 mm |  |  |
| Požadavky na záložní imunochemický analyzátor |
| Chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční (ECL) technologie pro heterogenní imunoanalytické testy. |  |  |  |
| Paleta alespoň 100 metod | Min. 100 metod |  |  |
| Minimálně 18 pozic v prostoru pro reagenční sety | Min. 18 pozic |  |  |
| Výkon minimálně 85 testů/hod. | Min. 85 testů/hod. |  |  |
| Vzorky: min. sérum, plazma, moč. |  |  |  |
| Dvoubodová adjustace master křivky pro celou nabídku imuno reagencií. |  |  |  |
| Načítání aplikačních dat pomocí čárových kódů / elektronicky, zabraňující vzniku chyb. |  |  |  |
| Pravidelné kontaktní promíchávání mikročástic v soupravách pro jejich homogenitu. |  |  |  |
| Detekce hladiny, sraženiny a bublin vzorků. |  |  |  |
| Detekce hladiny pro reagencie. |  |  |  |
| Evidence použitých šarží reagencií, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů), expirace. |  |  |  |
| Max. rozměry záložního imunochemického analyzátoru [mm] 1800 x 600 | Max. 1800 x 600 mm |  |  |
| Max. rozměry záložního imunochemického analyzátoru včetně servisního prostoru [mm] 1800 x 600 | Max. 1800 x 600 mm |  |  |
| Metody, které musí být analyzátory zajištěné min.: |
| Stanovení vysoce citlivého troponinu |  |  |  |
| Kardiální markery: NT-proBNP, myoglobin. |  |  |  |
| Kostní markery: beta-crosslaps, PTH (1-84), 25 OH vitamin D. |  |  |  |
| HCG+ beta s těhotenskou a onkologickou indikací. |  |  |  |
| Sepse: prokalcitonin |  |  |  |
| HbA1c (měření z plné krve) |  |  |  |
| Další součásti dodávky |
| Odpovídající počet UPS pro všechny analyzátory s adekvátním výkonem umožňujícím ukončení rozpracovaných analýz. | Uveďte počet a typ UPS |  |  |
| Tiskárna čárových kódů pro alikvotaci |  |  |  |
| Čtečka čárových kódů pro alikvotaci (v součinnosti s LIS, middleware, analyzátory) | Uveďte počet a typ |  |  |
| Firemní middleware umožňující připojit více zařízení přes jeden přístup do LIS. | Uveďte typ |  |  |
| Připojení k laboratornímu systému firmy STAPRO s.r.o. OpenLIMS |  |  |  |
| Uchazeč musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru (popř. i se stoly), který u zadavatele napojí na přívody energií, deionizované vody, na datovou síť a na odpady. |  |  |  |
| Požadavky middleware: |  |  |  |
| funkce nouzové zálohy základních funkcí LIS (vytvoření žádanky, tisk barkódu, kontrola kvality, následnou synchronizaci požadavků a výsledků s LIS) |  |  |  |
| zálohování a audit historie vzorků a událostí s nimi spojených |  |  |  |
| statistiky o provozu laboratoře (objemy testů, výsledky QC, opakovaných měření, kalibrace, apod.) za zvolenou periodu a sledování TAT výsledků z analyzátorů |  |  |  |
| validace výsledků na základě pravidel a jejich automatické nebo manuální uvolňování do LIS |  |  |  |
| automatické blokování auto-validace při porušení Westgardových pravidel |  |  |  |
| maskování testů a analyzátorů |  |  |  |
| sledování distribuce a pohybu vzorku, vytváření a distribuce alikvotů |  |  |  |
| archivace vzorku po dobu min. 30 dnů |  |  |  |
| Požadavky IT |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |
| používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |
| 3. Požadavky na operační systém nebo firmware centrálního prvku/serveru: |
| operační systém nebo firmware musí být podporovaný výrobcem po celou dobu výpůjčky přístrojů, tzn. min. do konce roku 2032 |  |  |  |
| operační systém musí být zajištěn minimálně antivirovou ochranou a pravidelnými aktualizacemi (v případě že se jedná o proprietární „obecně neznámý“ operační systém nebo firmware, pro který neexistuje běžný antivirový SW, uveďte rovněž ANO) |  |  |  |
| 4. Min. požadavky na instalaci a provoz obslužného aplikačního software: |
| znemožnění anonymního přístupu |  |  |  |
| napojení ActiveDirecotry, nebo LDAP |  |  |  |
| uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  |  |  |
| automatické odhlášení při nečinnosti |  |  |  |
| vynucení komplexity hesla |  |  |  |
| logování práce uživatelů a administrátorů |  |  |  |
| 5. Vzdálená správa dodávané technologie |
| vzdálená správa bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |