## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Fréza na kostní vrtání a měkké tkáně (Shaver) - 1 kus - kombinovaný elektrický mikrochirurgický systém pro operativu
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Elektrická ovládací konzole
1 | Konektory pro současné připojení shaverového handpiecu a mikromotoru pro středoušní chirurgii
2 | Konektor pro připojení vícefunkčního nožního pedálu s možností nastavení otáček a intenzity irigace, oplachu
3 | Možnost nastavení režimu pedálu tlačítkem na konzoli – variabilní (počet otáček se odvíjí od úrovně sešlápnutí pedálu), kontinuální (maximální počet otáček při různé úrovni sešlápnutí pedálu)
4 | Integrovaná irigační pumpa s možností nastavení intenzity a režimů průtoku (režim kontinuální = nepřetržitý, řízený = přerušovaný a vypnuto = bez irigace)
5 | Funkce přednastavení maximálního počtu otáček v režimech - u shaveru vpřed, vzad a oscilace; u ušní frézy vpřed a vzad
6 | LCD displej
7 | Možnost nastavení maximální hodnoty 80 000 otáček/min
Shaverový handpiece
1 | Ergonomický, zahnutý, tužkového, ne pistolového držení, lehký, uzpůsobený potřebám ORL mikrochirurgie – hmotnost 200 g, průměr handpiecu 20 mm
2 | Konektor pro připojení oplachové hadičky
3 | Oplach a chlazení shaverového nože po vnějším plášti vnitřního nože, pro minimalizaci poškození nože a traumatizaci tkáně v průběhu FESS
4 | Kompletně autoklávovatelný včetně kabelu, omyvatelný v myčkách nástrojů, celokovové provedení
5 | Možnost nastavení polohy pracovní části shaverového nože v průběhu operace o 360˚ a následného uzamčení shaverového nože po rozběhu
6 | Rychlost otáček 0 – 12 000 otáček/min
7 | Rychlost oscilační 0 – 5 000 osc/min
8 | Kroutící moment 15 mNm
Shaverový nůž
1 | Rovný, celokovový
2 | Autoklávovatelný
3 | Průměr 4,0 mm
4 | Délka 110 mm
Mikromotor pro středoušní chirurgii
1 | Rychlost 0 – 80 000 otáček/min
2 | Lehký, s maximální hmotností do 100 g
3 | Krouticí moment 15 mNm
4 | Okamžitý stop stav
5 | S integrovaným, automatickým chlazením
6 | Kompletně autoklávovatelné včetně kabelu, omyvatelné v myčkách
Nástavce pro středoušní chirurgii
1 | Rychlost 0 – 80 000 otáček/min
2 | Lomený úzký
3 | Pro vrtáky délky 70 mm
4 | S externím oplachem
5 | Systém pro bezpečné uzamknutí vrtáků v nástavci
6 | Nastavitelná délka vrtáku ve třech úrovních
7 | Jednoduše připojitelný k mikromotoru
Vrtáky | o
1 | Možnost výběru s více typů a průměrů - tvrdokovové, hrubé diamanty, diamanty, crosscuty
2 | Délka vrtáků 70 mm
3 | Konstrukce pro bezpečné uzamknutí v nástavci a s možností nastavení délky ve třech úrovních
4 | Autoklávovatelné
Možnosti rozšíření
1 | Možnost výběru autoklávovatelných (přímý) a jednorázových (zahnuté) shaverových nožů
2 | Možnost výběru shaverových nožů přímých a zahnutých (konkávní a konvexní s úhly zahnutí 15°, 40°a 60°)
3 | Možnost výběru kostních shaverových - řezací a frézovací nože, diamantové shaver vrtáky
4 | Možnost výběru shaverových nožů pro DCRS, adenotomie, laryngeální mikrochirurgii
5 | Možnost výběru nástavců pro ušní chirurgii - přímé, zahnuté, s integrovaným oplachem, bez integrovaného oplachu s odnímatelnou irigační tryskou, délky 70, 95, 125 a 150 mm
6 | Možnost připojení a ovládání mikrofrézy spolu s vysokorychlostní frézou
7 | Možnost výběru z několika typů mikromotorů, které se liší rozměry, hmotností a uzamykacími systémy pro nástavce
8 | Možnost připojení mikrofrézy pro středoušní operace - stapedotomie (možnost doplňkového vybavení)
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)