## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Přístroj pro argonovou koagulaci
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Elektrokoagulační jednotka vysokofrekvenční modulární
1 | Monopolární a bipolární řez a koagulace
2 | Maximální výstupní výkon v monopolárním a bipolárním režimu řezu min. 400 W
3 | Maximální výstupní výkon v monopolárním režimu koagulace min. 240 W
4 | Maximální výstupní výkon v bipolárním režimu koagulace min. 200 W pro koagulaci velkých cév o tloušťce do 7 mm
5 | Monopolární řez - standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, suchý řez, gastro řez
6 | Bipolární řez - standardní
7 | U všech typů řezu a koagulace nastavení hemostazického efektu
8 | Ovládání ručním spínačem nebo nožním pedálem (výstupy pro připojení 2 nezávislých pedálů)
9 | Nastavení výkonu přímo z operačního pole na nástroji, nebo pomocí nožního pedálu
10 | Displej barevný ovládací dotykový, včetně ochrany displeje bezpečnostním sklem
11 | Volitelné režimy autostart a autostop u bipolární koagulace až pro 2 nástroje současně
12 | Podpora počátku řezu s okamžitým navýšením výkonu
13 | Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
14 | Systém detekce jiskření - kontrola elektrického výboje
15 | Automatické nastavení konstantní kvality řezu
16 | Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
17 | Připojení min. 2 bipolárních nebo 2 monopolárních aktivních elektrod
18 | Nastavení min. 35 programů (přednastavené, možnost vytvoření programů uživateli včetně vlastních názvů)
19 | Alarmy akustické i optické, zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě
20 | Nastavení hlasitosti indikačních signálů
21 | Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
22 | Monopolární i bipolární provoz bez nutnosti ručního přepínání generátoru
23 | Připojení bipolárních resektoskopů výrobců: Olympus, Storz, Wolf
24 | Možnost zálohování dat, update a upgrade SW jednotky výrobcem
Argonplazmová jednotka
1 | Nastavení jednotky a zobrazení údajů prostřednictvím displeje připojeného elektrochirurgického generátoru
2 | Výkon min. 300 W
3 | Rozpoznání připojeného nástroje
4 | Ovládání jednotky ručně nebo nožním spínačem
5 | Autotest po připojení přístroje
6 | Indikace chybových stavů - alarmy optické a akustické, stavová hlášení, hlášení poruchy systému
7 | Nastavení průtoku pracovního plynu od 0,1 litru
8 | Automatická regulace výstupního výkonu pro reprodukovatelnou monopolární a bipolární koagulaci
Odsávačka kouře
1 | Displej ovládací barevný dotykový
2 | Odsávací výkon 700 l/min.
3 | Kompatibilita s nabízenou elektrochirurgickou jednotkou
Příslušenství
1 | Vozík pro kompletní sestavu
2 | Ovladač nožní dvoupedálový
3 | 1 ks lahev s argonem a redukčním ventilem
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)