Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací systém pro oddělení neurologie |  |  |  |  |
| Účel použití: Monitorovací telemetrický systém včetně monitorů snímající a zobrazující EKG, hodnoty respirace, NIBP, SpO2, teplota. |  |  |  |  |
| Lůžkový monitor (5ks) |  |  |  |  |
| Barevný LCD displej s úhlopříčkou min. 12“ | min. 12“ |  |  |  |
| Dotyková obrazovka v kombinaci s navigačním ovládacím prvkem |  |  |  |  |
| Zobrazení minimálně 7 křivek | min. 7 křivek |  |  |  |
| Wi-fi připojení do centrální stanice |  |  |  |  |
| Záznam min. 120 hodin grafických a tabulárních trendů | min. 120 hod. |  |  |  |
| Paměť záznamů NIBP min. 1000 měření | min. 1000 měření |  |  |  |
| Možnost pravidelného prohlížení alarmů |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |
| Monitorace pacientů všech věkových kategorií |  |  |  |  |
| Detekce stimulačního impulzu |  |  |  |  |
| Hodnocení ST segmentu, analýza arytmií |  |  |  |  |
| Světelné a zvukové alarmy (min. 3 stupně důležitosti), rozlišené technické alarmy | Min. 3 stupně |  |  |  |
| Možnost nastavení alarmových autolimitů​​​​​ |  |  |  |  |
| Napájení 230 V |  |  |  |  |
| Záložní zdroj (baterie) na min.2 hod. provozu | Min. 2 hod. |  |  |  |
| Obousměrná datová komunikace s centrální stanicí |  |  |  |  |
| Datový přenos bezdrátovou technologií |  |  |  |  |
| Noční a privátní režim nastavení obrazovky |  |  |  |  |
| Možnost systému přivolání sestry |  |  |  |  |
| Pojízdný stojan s rychloupínacím adaptérem ke každému monitoru |  |  |  |  |
| Měřené parametry na všech monitorech: |  |  |  |  |
| - EKG snímané z 3/5 svodů |  |  |  |  |
| - Respirace |  |  |  |  |
| - NIBP |  |  |  |  |
| - Teplota |  |  |  |  |
| - SpO2 |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být základní příslušenství ke každému monitoru: min.: - SpO2 senzor prstový pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu pro dospělé pacienty - manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou ve velikosti 25-35 cm; 1x ve velikosti 34-44 cm - teplotní sonda pro dospělé, - kabel EKG, kompletní - akumulátor na min. 2 hod. provozu |  |  |  |  |
| Telemetrický monitor (6 ks) |  |  |  |  |
| Telemetrická jednotka s min. 3,5“ displejem se zobrazením EKG křivky a s možností zobrazení SpO2 pacienta, možnost připojení NIBP modulu | min. 3,5‘‘ |  |  |  |
| Hmotnost max. 250 g včetně akumulátoru | max. 250 g |  |  |  |
| Odolnost pádu z výšky min. 1,5m | min. 1,5 m |  |  |  |
| Doba provozu na akumulátor min. 40 hodin | min. 40 hod. |  |  |  |
| Automatické rozpoznávání 3/5/6 svodové sestavy EKG |  |  |  |  |
| Detekce arytmií, ST segmentu a QT/QTc v reálném čase |  |  |  |  |
| Detekce pacemakeru |  |  |  |  |
| Fungování systému v rámci bezdrátové sítě |  |  |  |  |
| Součástí dodávky nabíjecí stanice pro min. 10 baterií | pro min. 10 |  |  |  |
| Součástí dodávky bude obal na více použití pro telemetrickou jednotku v počtu 6 kusů |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být základní příslušenství ke každému telemetru min.: - kabel EKG 5 svodový, kompletní pro každý telemetr - 12 ks akumulátorů (6 součástí telemetrů, 6 náhradních pro nabíjení) |  |  |  |  |
| Centrální monitorovací stanice – pracovní stanice |  |  |  |  |
| Současné připojení a sledování min. 5 monitorů a 6 telemetrů s možností budoucího rozšíření min. o 5 monitorů |  |  |  |  |
| 2x min. 24“ LCD barevný displej pro zobrazování i ovládání bedside monitorů, mini PC, laserová tiskárna (A4), klávesnice, myš, UPS | 2 x min. 24“ |  |  |  |
| Podpora více-stránkové zobrazení, včetně dvou primárních obrazovek a většího počtu sekundárních displejů |  |  |  |  |
| Možnost zobrazení informace z min. 15 jednotek v režimu jedné obrazovky | z min. 15 jednotek |  |  |  |
| Možnost podrobného prohlížení jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů |  |  |  |  |
| Režim současného monitorování všech pacientů na 1 obrazovce se schopností detailního zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů, v detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů |  |  |  |  |
| V základním monitoringu současné zobrazení min. 4 křivek a numerických údajů od každého pacienta s možností volby pouze číselného zobrazení | min. 4 křivek |  |  |  |
| Možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta) vč. uložení sestav zobrazovaných monitorovaných pacientských dat – rychlá a jednoduchá volba zobrazení zvolené přednastavené skupiny parametrů, možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (lůžkový monitor vypnutý, režim standby) |  |  |  |  |
| Individuální konfigurace zobrazení pac. lůžek na centrálním displeji s možností jejich barevného označení pro rychlou orientaci |  |  |  |  |
| Podpora síťového propojení mezi několika CMS a prohlížení vzdálených CMS („Remote CMS“) |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |
| Zadávání a zobrazení údajů pacientů |  |  |  |  |
| Lze podrobně prohlížet aktuální data pacienta, křivek a numerických údajů |  |  |  |  |
| Při detailním prohlížení dat jednoho pacienta na 1 LCD monitoru, musí na druhém monitoru dojít k optimalizaci zobrazených dat od ostatních pacientů bez přerušení měření |  |  |  |  |
| Tisk dat v reálném čase |  |  |  |  |
| Tvorba dokumentů min. v pdf formátu |  |  |  |  |
| Záznam a prohlížení zachycených alarmů zpětně včetně křivek – zobrazení alarmů v rámci časové osy |  |  |  |  |
| Záznam a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) min. 120 hodin zpětně od každého pacienta | min. 120 hodin zpětně |  |  |  |
| Prohlížení alarmových událostí min. 240 hodin zpětně od každého pacienta | min. 240 hodin zpětně |  |  |  |
| Záznam a prohlížení křivek min. 48 hodin zpětně | min. 48 hodin zpětně |  |  |  |
| Lékové kalkulace, hemodynamické výpočty, výpočty oxygenace |  |  |  |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií |  |  |  |  |
| Monitorování ST úseku včetně alarmů |  |  |  |  |
| Monitorování QT/QTc úseku včetně alarmů |  |  |  |  |
| Funkce záznamu, tisku a uložení dat na servrové centrále |  |  |  |  |
| Hlavní centrála bude umístěna na nemocničním serveru, která bude primárně napojena na monitorovací jednotky – na této centrále bude docházet k ukládání pacientských dat |  |  |  |  |
| Požadavky na IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serveru |  |  |  |  |
| zabezpečení přístupu pomocí protokolu IEEE 802.1X minimálně na jednom z komunikačních rozhraní |  |  |  |  |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |  |
| 3. Požadavky na operační systém nebo firmware centrálního prvku/serveru: |  |  |  |  |
| operační systém nebo firmware musí být podporovaný výrobcem po dobu min. 7 let |  |  |  |  |
| operační systém musí být zajištěn minimálně antivirovou ochranou a pravidelnými aktualizacemi (v případě že se jedná o proprietární „obecně neznámý“ operační systém nebo firmware, pro který neexistuje běžný antivirový SW, uveďte rovněž ANO) |  |  |  |  |
| 4. Vzdálená správa dodávané technologie bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |  |

Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací systém pro gastroenterologii |  |  |  |  |
| Účel použití: Monitorovací systém s monitory snímajícími a zobrazujícími EKG, hodnoty respirace, NIBP, SpO2 a teplotu. |  |  |  |  |
| Lůžkový monitor (3ks) |  |  |  |  |
| Barevný LCD displej s úhlopříčkou min. 10“ | min. 10“ |  |  |  |
| Bezdotyková obrazovka v kombinaci s navigačním ovládacím prvkem |  |  |  |  |
| Drátové připojení do centrální stanice |  |  |  |  |
| Zobrazení minimálně 5 křivek současně | min. 5 křivek |  |  |  |
| Záznam min. 120 hodin grafických a tabulárních trendů | min. 120 hod. |  |  |  |
| Paměť záznamů NIBP min. 1000 měření | min. 1000 měření |  |  |  |
| Možnost pravidelného prohlížení alarmů |  |  |  |  |
| Monitorace pacientů všech věkových kategorií |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |
| Detekce stimulačního impulzu |  |  |  |  |
| Hodnocení ST segmentu, analýza arytmií |  |  |  |  |
| Světelné a zvukové alarmy (min. 3 stupně důležitosti), rozlišené technické alarmy | Min. 3 stupně |  |  |  |
| Možnost nastavení alarmových autolimitů |  |  |  |  |
| Napájení 230 V |  |  |  |  |
| Záložní zdroj (baterie) na min.2 hod. provozu | Min. 2 hod. |  |  |  |
| Obousměrná datová komunikace s centrální stanicí |  |  |  |  |
| Noční a privátní režim nastavení obrazovky |  |  |  |  |
| Možnost systému přivolání sestry |  |  |  |  |
| Využití stávajících držáků na zeď pro monitory Mindray BeneView T5 |  |  |  |  |
| Možnost připojení k pracovní stanici umístěné na metabolické JIP |  |  |  |  |
| Měřené parametry na všech monitorech: |  |  |  |  |
| - EKG snímané z 3 / 5 svod |  |  |  |  |
| - Respirace |  |  |  |  |
| - NIBP |  |  |  |  |
| - Teplota |  |  |  |  |
| - SpO2 |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být základní příslušenství ke každému monitoru: min.: - SpO2 senzor prstový pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu pro dospělé pacienty - manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou ve velikosti 25-35 cm; 1x ve velikosti 34-44 cm - teplotní sonda pro dospělé, - kabel EKG, kompletní - akumulátor na min. 2 hod. provozu - rychloupínací adaptér pro nástěnný držák |  |  |  |  |
| Centrální monitorovací stanice – pracovní stanice |  |  |  |  |
| Současné připojení a sledování min. 3 monitorů s možností budoucího rozšíření min. o 5 monitorů |  |  |  |  |
| 1x min. 24“ LCD barevný displej pro zobrazování i ovládání bedside monitorů, mini PC, laserová tiskárna (A4), klávesnice, myš, UPS | 1 x min. 24“ |  |  |  |
| Podpora více-stránkové zobrazení, včetně dvou primárních obrazovek a většího počtu sekundárních displejů |  |  |  |  |
| Možnost zobrazení informace z min. 8 jednotek v režimu jedné obrazovky | z min. 8 jednotek |  |  |  |
| Možnost podrobného prohlížení jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů |  |  |  |  |
| Režim současného monitorování všech pacientů na 1 obrazovce se schopností detailního zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů, v detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů |  |  |  |  |
| V základním monitoringu současné zobrazení min. 4 křivek a numerických údajů od každého pacienta s možností volby pouze číselného zobrazení | min. 4 křivek |  |  |  |
| Možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta) vč. uložení sestav zobrazovaných monitorovaných pacientských dat – rychlá a jednoduchá volba zobrazení zvolené přednastavené skupiny parametrů, možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (lůžkový monitor vypnutý, režim standby) |  |  |  |  |
| Individuální konfigurace zobrazení pac. lůžek na centrálním displeji s možností jejich barevného označení pro rychlou orientaci |  |  |  |  |
| Podpora síťového propojení mezi několika CMS a prohlížení vzdálených CMS („Remote CMS“) |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |
| Zadávání a zobrazení údajů pacientů |  |  |  |  |
| Lze podrobně prohlížet aktuální data pacienta, křivek a numerických údajů |  |  |  |  |
| Tisk dat v reálném čase |  |  |  |  |
| Tvorba dokumentů min. v pdf formátu |  |  |  |  |
| Záznam a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) min. 120 hodin zpětně od každého pacienta | min. 120 hodin zpětně |  |  |  |
| Prohlížení alarmových událostí min. 240 hodin zpětně od každého pacienta | min. 240 hodin zpětně |  |  |  |
| Záznam a prohlížení křivek min. 48 hodin zpětně | min. 48 hodin zpětně |  |  |  |
| Záznam a prohlížení zachycených alarmů zpětně včetně křivek – zobrazení alarmů v rámci časové osy |  |  |  |  |
| Lékové kalkulace, hemodynamické výpočty, výpočty oxygenace |  |  |  |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií |  |  |  |  |
| Monitorování ST úseku včetně alarmů |  |  |  |  |
| Monitorování QT/QTc úseku včetně alarmů |  |  |  |  |
| Funkce záznamu, tisku a uložení dat na servrové centrále |  |  |  |  |
| Hlavní centrála bude umístěna na nemocničním serveru, která bude primárně napojena na monitorovací jednotky – na této centrále bude docházet k ukládání pacientských dat |  |  |  |  |
| Požadavky na IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serveru |  |  |  |  |
| zabezpečení přístupu pomocí protokolu IEEE 802.1X minimálně na jednom z komunikačních rozhraní |  |  |  |  |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |  |
| 3. Požadavky na operační systém nebo firmware centrálního prvku/serveru: |  |  |  |  |
| operační systém nebo firmware musí být podporovaný výrobcem po dobu min. 7 let |  |  |  |  |
| operační systém musí být zajištěn minimálně antivirovou ochranou a pravidelnými aktualizacemi (v případě že se jedná o proprietární „obecně neznámý“ operační systém nebo firmware, pro který neexistuje běžný antivirový SW, uveďte rovněž ANO) |  |  |  |  |
| 4. Vzdálená správa dodávané technologie bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |  |

Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací systém pro chirurgické oddělení |  |  |  |  |
| Účel použití: Monitorovací systém s monitory snímajícími a zobrazujícími EKG, hodnoty respirace, NIBP, SpO2 a teplotu. |  |  |  |  |
| Lůžkový monitor (3ks) |  |  |  |  |
| Barevný LCD displej s úhlopříčkou min. 10“ | min. 10“ |  |  |  |
| Bezdotyková obrazovka v kombinaci s navigačním ovládacím prvkem |  |  |  |  |
| Drátové připojení do centrální stanice |  |  |  |  |
| Zobrazení minimálně 5 křivek | min. 5 křivek |  |  |  |
| Záznam min. 120 hodin grafických a tabulárních trendů | min. 120 hod. |  |  |  |
| Možnost pravidelného prohlížení alarmů |  |  |  |  |
| Monitorace pacientů všech věkových kategorií |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |
| Detekce stimulačního impulzu |  |  |  |  |
| Hodnocení ST segmentu, analýza arytmií |  |  |  |  |
| Světelné a zvukové alarmy (min. 3 stupně důležitosti), rozlišené technické alarmy | Min. 3 stupně |  |  |  |
| Možnost nastavení alarmových autolimitů​​​​​ |  |  |  |  |
| Napájení 230 V |  |  |  |  |
| Záložní zdroj (baterie) na min.2 hod. provozu | Min. 2 hod. |  |  |  |
| Obousměrná datová komunikace s centrální stanicí |  |  |  |  |
| Noční a privátní režim nastavení obrazovky |  |  |  |  |
| Možnost systému přivolání sestry |  |  |  |  |
| Využití stávajících držáků na zeď pro monitory Mindray BeneView T5 |  |  |  |  |
| Možnost přenosu monitorů mezi jednotlivými lůžky |  |  |  |  |
| Měřené parametry na všech monitorech: |  |  |  |  |
| - EKG snímané z 3 / 5 svod |  |  |  |  |
| - Respirace |  |  |  |  |
| - NIBP |  |  |  |  |
| - Teplota |  |  |  |  |
| - SpO2 |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být základní příslušenství ke každému monitoru: min.: - SpO2 senzor prstový pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu pro dospělé pacienty - manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou ve velikosti 25-35 cm; 1x ve velikosti 34-44 cm - teplotní sonda pro dospělé, - kabel EKG, kompletní - akumulátor na min. 2 hod. provozu - rychloupínací adaptér pro nástěnný držák |  |  |  |  |
| Centrální monitorovací stanice – pracovní stanice |  |  |  |  |
| Současné připojení a sledování min. 3 monitorů s možností budoucího rozšíření min. o 5 monitorů |  |  |  |  |
| 1x min. 24“ LCD barevný displej pro zobrazování i ovládání bedside monitorů, mini PC, laserová tiskárna (A4), klávesnice, myš, UPS | 1 x min. 24“ |  |  |  |
| Podpora více-stránkové zobrazení, včetně dvou primárních obrazovek a většího počtu sekundárních displejů |  |  |  |  |
| Možnost zobrazení informace z min. 8 jednotek v režimu jedné obrazovky | z min. 8 jednotek |  |  |  |
| Možnost podrobného prohlížení jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů |  |  |  |  |
| Režim současného monitorování všech pacientů na 1 obrazovce se schopností detailního zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů, v detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů |  |  |  |  |
| V základním monitoringu současné zobrazení min. 4 křivek a numerických údajů od každého pacienta s možností volby pouze číselného zobrazení | min. 4 křivek |  |  |  |
| Možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta) vč. uložení sestav zobrazovaných monitorovaných pacientských dat – rychlá a jednoduchá volba zobrazení zvolené přednastavené skupiny parametrů, možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (lůžkový monitor vypnutý, režim standby) |  |  |  |  |
| Individuální konfigurace zobrazení pac. lůžek na centrálním displeji s možností jejich barevného označení pro rychlou orientaci |  |  |  |  |
| Podpora síťového propojení mezi několika CMS a prohlížení vzdálených CMS („Remote CMS“) |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |
| Zadávání a zobrazení údajů pacientů |  |  |  |  |
| Lze podrobně prohlížet aktuální data pacienta, křivek a numerických údajů |  |  |  |  |
| Tisk dat v reálném čase |  |  |  |  |
| Tvorba dokumentů min. v pdf formátu |  |  |  |  |
| Záznam a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) min. 120 hodin zpětně od každého pacienta | min. 120 hodin zpětně |  |  |  |
| Prohlížení alarmových událostí min. 240 hodin zpětně od každého pacienta | min. 240 hodin zpětně |  |  |  |
| Záznam a prohlížení křivek min. 48 hodin zpětně | min. 48 hodin zpětně |  |  |  |
| Záznam a prohlížení zachycených alarmů zpětně včetně křivek – zobrazení alarmů v rámci časové osy |  |  |  |  |
| Lékové kalkulace, hemodynamické výpočty, výpočty oxygenace |  |  |  |  |
| Záznam 12 svodového EKG s interpretací a tiskem |  |  |  |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií |  |  |  |  |
| Monitorování ST úseku včetně alarmů |  |  |  |  |
| Monitorování QT/QTc úseku včetně alarmů |  |  |  |  |
| Funkce záznamu, tisku a uložení dat na servrové centrále |  |  |  |  |
| Hlavní centrála bude umístěna na nemocničním serveru, která bude primárně napojena na monitorovací jednotky – na této centrále bude docházet k ukládání pacientských dat |  |  |  |  |
| Požadavky na IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serveru |  |  |  |  |
| zabezpečení přístupu pomocí protokolu IEEE 802.1X minimálně na jednom z komunikačních rozhraní |  |  |  |  |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |  |
| 3. Požadavky na operační systém nebo firmware centrálního prvku/serveru: |  |  |  |  |
| operační systém nebo firmware musí být podporovaný výrobcem po dobu min. 7 let |  |  |  |  |
| operační systém musí být zajištěn minimálně antivirovou ochranou a pravidelnými aktualizacemi (v případě že se jedná o proprietární „obecně neznámý“ operační systém nebo firmware, pro který neexistuje běžný antivirový SW, uveďte rovněž ANO) |  |  |  |  |
| 4. Vzdálená správa dodávané technologie bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |  |