## část 1 skkupina A LF
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Všeobecné požadavky
Dodavatel nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch v jednotlivých částech veřejné zakázky
Membrána je z plně syntetického materiálu, uchazeč uvede přesný typ syntetické membrány
Způsob sterilizace membrány: parou nebo gama zářením
Specifické technické požadavky
LF | část 1: Dialyzátory low flux skupina A
Hodnocení dialyzátoru bude posuzováno podle parametrů, které musí být definované za následujících podmínek: průtok krve Qb 300 ml/min, průtok dialyzátu Qd 500 ml/min a rychlost filtrace Qf 0 ml/min. Způsob měření uvedených parametrů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 8637. Způsob měření i posuzované parametry musí být prokazatelně doloženy (technický list, příbalový leták, IFU, návod k použití,....).
Část VZ | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná minimální/maximální hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
1.1 | Plocha 1,4 - 1,79 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 250
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 220
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 190
| způsob sterilizace | ---
| uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány | ---
1.2 | Plocha 1,8 - 1,99 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 260
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 230
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 200
| způsob sterilizace | ---
| uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány | ---
1.3 | Plocha ≥ 2 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 255
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 230
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 205
| způsob sterilizace | ---
| uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány | ---

## část 1 skupina A HF
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Všeobecné požadavky
Dodavatel nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch v jednotlivých částech veřejné zakázky
Membrána je z plně syntetického materiálu, uchazeč uvede přesný typ syntetické membrány
Způsob sterilizace membrány: parou nebo gama zářením
Specifické technické požadavky
HF | část 1: Dialyzátory high flux skupina A
Hodnocení dialyzátoru bude posuzováno podle parametrů, které musí být definované za následujících podmínek: průtok krve Qb 300 ml/min, průtok dialyzátu Qd 500 ml/min a rychlost filtrace Qf 0 ml/min. Způsob měření uvedených parametrů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 8637. Způsob měření i posuzované parametry musí být prokazatelně doloženy (technický list, příbalový leták, IFU, návod k použití,....).
Část VZ | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná minimální/maximální hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
1.4 | Plocha 1,4 - 1,79 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 270
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 251
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 235
| minimální prosévací koeficient B2M | ≥ 0,8
| maximální prosévací koeficient albuminu | ≤ 0,002
| způsob sterilizace | ---
| uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány | ---
1.5 | Plocha 1,8 - 1,99 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 280
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 263
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 250
| minimální prosévací koeficient B2M | ≥ 0,8
| maximální prosévací koeficient albuminu | ≤ 0,002
| způsob sterilizace | ---
| uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány | ---
1.6 | Plocha ≥ 2 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 280
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 265
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 250
| minimální prosévací koeficient B2M | ≥ 0,8
| maximální prosévací koeficient albuminu | ≤ 0,002
| způsob sterilizace | ---
| uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány | ---