TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Ultrazvukový přístroj High-end pro perinatologické centrum |
| --- | --- |

Ultrazvukový systém high-end výkonnostní třídy s 3D/4D technologií. Předpoklad pro rychlé, spolehlivé a přesné diagnostiky v oblasti fetální medicíny.

Název přítroje: dodavatel uveden přesné obchodní označení, model, výrobce

- U požadavků, kde je jsou uvedeny minimální (nepodkročitelné) hodnoty, bude  jejich nesplnění  posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

- Dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty TP, u ostatních Splňuje / Nesplňuje

|  | Požadavek | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení / Splnění |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Minimálně 4 aktivní vstupy na sondy |  |  |
| 2 | Stranově a výškově nastavitelná klávesnice, rozsah min. 20 cm |  |  |
| 3 | LCD HD monitor s vysokým rozlišením a kontrastem (1920x1080,1000:1), úhlopříčka min. 23”, otočný +/- 90 º |  |  |
| 4 | Ovládací panel v podobě barevného dotykového displeje s tabletovým ovládáním (úhlopříčka min. 15“) |  |  |
| 5 | Podpora maticových sond 2D i 4D |  |  |
| 6 | Podpora maticových sond 4D s plně elektronickým scanováním ve všech rovinách |  |  |
| 7 | Beamformer se softwarovým tvarováním ultrazvukového paprsku s inherentním kompaundním ozařováním ve více rovinách, počet procesních kanálů přesahující 1 750 000 000, dynamický rozsah min 400 dB |  |  |
| 8 | Sondové konektory bez klasických kontaktů (pro všechny sondy) |  |  |
| 9 | Interní úložiště s min. kapacitou 400 GB |  |  |
| 10 | Integrovaný prostor pro periferní zařízení |  |  |
| 11 | Váha max. 100 kg |  |  |
|  | Specifikace požadovaných módů |  |  |
| 12 | 2D Imaging: |  |  |
| 13 | - B mód: |  |  |
| 14 | Automatická optimalizace obrazu |  |  |
| 15 | Automatická optimalizace obrazu - focus uniformní bez nutnosti nastavování fokusační zóny |  |  |
| 16 | Obrazové parametry nastavitelné i na zamraženém obraze |  |  |
| 17 | Read/write/pan zoom, možnost použít i na zmraženém obraze |  |  |
| 18 | Write in zoom s vysokou rozlišovací schopností (zvětšení 20x, high resolution zoom) |  |  |
| 19 | Panoramatické zobrazení |  |  |
| 20 | Trapezoidní mód standardně na všech lineárních sondách |  |  |
| 21 | Minimální penetrace 50 cm |  |  |
| 22 | Dvourovinné realtime zobrazení na 4D elektronické sondě |  |  |
| 23 | Cine loop minimálně 4 000 snímků B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání |  |  |
| 24 | THI (Tissue Harmonic Imaging) |  |  |
| 25 | Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| 26 | - M mód: |  |  |
| 27 | Nastavitelná rychlost posuvu i na zmraženém obraze |  |  |
| 28 | Nastavitelné rozdělení aktivní plochy displeje mezi 2D/M a 2D/PWD |  |  |
| 29 | Možnost provozu M-módu s úhlově nezávislou liní M (anatomický M-mód) |  |  |
| 30 | - PWD/CWD mód: |  |  |
| 31 | Rozsah PRF 0,15-20,5 kHz |  |  |
| 32 | Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| 33 | Automatické dopplerovské kalkulace v reálném čase |  |  |
| 34 | Automatická dopplerovská optimalizace (PRF, úhel, baseline, atd.) |  |  |
| 35 | HPRF doppler |  |  |
| 36 | Simplexní, duplexní i triplexní mód |  |  |
| 37 | - CFM módy (barevné mapování): |  |  |
| 38 | Color Doppler |  |  |
| 39 | Power Doppler |  |  |
| 40 | Bi Directional Power Doppler |  |  |
| 41 | Tissue Doppler |  |  |
| 42 | Nedopplerovské mapování toku B-Flow |  |  |
| 43 | Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| 44 | Rozsah PRF 0,15-20,5 kHz |  |  |
| 45 | Mód s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD flow, HD Power Doppler) |  |  |
| 46 | Mód se speciálním 3D/4D renderingem pro zobrazení cév s oblým průřezem (radiant flow) |  |  |
| 47 | - Současně běžící módy: |  |  |
| 48 | B / Spectral Doppler B / M-Mode B / Tissue Doppler B / Power Doppler B / Color Doppler B / Bi Directional Power Doppler B / 4D-Mode B / Compound Imaging B / Speckle Reduction |  |  |
| 49 | - Možné triplexní módy: |  |  |
| 50 | B / Color Doppler / PW Doppler B / Power Doppler / PW Doppler B / Bi Directional Power Doppler / Spectral Doppler |  |  |
| 51 | - 3D/4D Imaging: |  |  |
| 52 | Automatické statické 3D |  |  |
| 53 | 4D zobrazení min. 40 vol/sec, podpora sond s výhradně elektronickým scanem (full matrix) |  |  |
| 54 | Multiplanární zobrazení |  |  |
| 55 | - Dostupné 3D/4D zobrazovací módy : |  |  |
| 56 | 3D mode (B-mode) (multiplanar & rendering) 3D Power Doppler (multiplanar & rendering) 3D Color Doppler (multiplanar & rendering) 3D «glass body mode» 4D mod v reálném čase 3D a 4D multislice |  |  |
| 57 | Tomografické zobrazení |  |  |
| 58 | Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| 59 | Mód s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD live3D) |  |  |
| 60 | Speciální mód s vysokým rozlišením a volitelným virtuálním osvětlením/stínováním s volně nastavitelnou polohou zdroje světla |  |  |
|  | Požadavky na vyšetřovací sondy |  |  |
| 61 | Elektronické širokopásmové sondy s nezávislou volbou zobrazovací a dopplerovské frekvence: |  |  |
| 62 | Abdominální 3D/4D konvexní matrix sonda rozsah 2-8 MHz s mechanickým vychylováním 3D; FOV 90x80 stupňů |  |  |
| 63 | 3D/4D endovaginální mikrokonvexní sonda rozsah 5-9 MHz; FOV 190x120 stupňů, včetně bioptického zavaděče |  |  |
| 64 | Abdominální 2D konvexní sonda rozsah 3-9 MHz; FOV 100 stupňů, včetně bioptického zavaděče |  |  |
| 65 | Abdominální/vaskulární 2D lineární matrix rozsah 4 -13 MHz |  |  |
|  | Požadavky na archivaci dat |  |  |
| 66 | Vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů, a to i ve 4D |  |  |
| 67 | Export ve formátech BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI |  |  |
| 68 | Přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash |  |  |
| 69 | Minimálně 4x rozhraní USB |  |  |
| 70 | Minimálně jeden grafický výstup pro externí zařízení - např. plnohodnotné rozlišení náhledového monitoru pacientky |  |  |
| 71 | Komunikace ve formátu DICOM 3.0 včetně podpory DICOM Worklist |  |  |
|  | Požadavky na módy měření |  |  |
| 72 | Možnost měření v multiplanárních zobrazeních |  |  |
| 73 | Program na základní volumetrii |  |  |
| 74 | Softwarové vybavení pro běžná měření používaná pro sonografii v gynekologii a porodnictví |  |  |
| 75 | Automatizované měření základních biometrií plodu |  |  |
| 76 | Automatizované měření NT |  |  |
| 77 | Automatická měření parametrů dopplerovského spektra včetně real-time |  |  |
| 78 | Software pro zobrazení funkce fetálního srdce (výpočet longitudinálního strainu pro LV a RV, výpočet objemů ESV a EDV, EF a ploch obou komor, FAC, TAPSE) na principu deformační analýzy metodou speckle tracking |  |  |