Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostický ultrazvuk pro gastroenterologické oddělení |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro provádění ultrazvukového vyšetření GIT |  |  |  |  |
| přístroj prémiové třídy, lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření |  |  |  |  |
| poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu |  |  |  |  |
| minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod. | Min. 10‘‘ |  |  |  |
| přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu |  |  |  |  |
| vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení |  |  |  |  |
| frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 –22 MHz | Min. 1-22 Mhz |  |  |  |
| dosažitelná obrazová frekvence až 880 snímků za vteřinu (časová rozlišovací schopnost) | až 880 snímků/s |  |  |  |
| přístroj musí mít technologii vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace) |  |  |  |  |
| držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem |  |  |  |  |
| držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje |  |  |  |  |
| minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy | Min. 4 aktivní konektorové vstupy |  |  |  |
| hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 150 kg | Max. 150 kg |  |  |  |
| velikost vlastní aktivní výseče ultrazvukového obrazu min. 20 x 30 cm | Min.20 x 30 cm |  |  |  |
| LCD monitor min. 22‘‘ | Min. 22‘‘ |  |  |  |
| Požadované zobrazení: |  |  |  |  |
| B-mode na základních frekvencích |  |  |  |  |
| B-mode na harmonických frekvencích |  |  |  |  |
| PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení |  |  |  |  |
| přístroj musí do budoucna umožnovat rozšíření o modul kontinuálního /CW/ Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční na konvexní sondě |  |  |  |  |
| barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku |  |  |  |  |
| úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |  |  |  |
| simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |  |  |  |
| rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a možnosti kvantifikace barevné mapy, umožňující přesný staging jaterní fibrózy |  |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření/poměr úspěšných a neúspěšných měření/, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s |  |  |  |  |
| automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky – určení stupně steatózy) |  |  |  |  |
| současné měření Shearwave , Strain elastografie a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu |  |  |  |  |
| přístroj musí měřit průtok v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow) |  |  |  |  |
| přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie : - DICOM Verification/Service - DICOM Print - DICOM Storage - DICOM Worklist |  |  |  |  |
| připojení do PACS pomocí LAN konektoru |  |  |  |  |
| programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice |  |  |  |  |
| zobrazení s optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |  |  |
| automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |  |  |  |
| na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr – pro lepší přehlednost a orientaci lékaře |  |  |  |  |
| zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |  |  |  |
| uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji |  |  |  |  |
| rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky min. 5 minut | Min. 5 minut |  |  |  |
| jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu |  |  |  |  |
| přístroj musí být vybaven minimálně 3 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – min. ext. HDD, ext. flash paměť | Min. 3 USB porty |  |  |  |
| Požadované sondy |  |  |  |  |
| Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii | frekvenční rozsah min. 1-6 MHZ, úhel min. 70° |  |  |  |
| Transabdominální mikrokonvexní sonda pro vyšetřování střev, frekvenční rozsah min. 4-8 MHz, zakřivení min. 80° | frekvenční rozsah min. 4-8 MHz, zakřivení min. 80° |  |  |  |
| Možnost připojení elektronické radiální rektální sondy 360° s real time zobrazením v celém rozsahu 3600 (bez rotující části a následného sečtení obrazu) typu R41R nebo musí být součástí dodávky elektronická radiální rektální sonda 3600 s real time zobrazením v celém rozsahu 3600 (bez rotující části a následného sečtení obrazu), frekvenčního rozsahu 5-10 MHz | frekvenční rozsah min. 5-10 MHz |  |  |  |
| Požadavky na IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serveru |  |  |  |  |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |  |
| 3. Min. požadavky na instalaci a provoz obslužného aplikačního software: |  |  |  |  |
| Znemožnění anonymního přístupu |  |  |  |  |
| Uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  |  |  |  |
| Automatické odhlášení při nečinnosti |  |  |  |  |
| Logování práce uživatelů a administrátorů |  |  |  |  |

* frekvenční rozsah je orientační a může se lišit +- 1,5 MHz.