## část 2 high-flux premium
Příloha č. 2 - Technická specifikace
Všeobecné požadavky
Dodavatel nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch v jednotlivých částech veřejné zakázky
Membrána je z plně syntetického materiálu, uchazeč uvede přesný typ syntetické membrány
Způsob sterilizace membrány: parou nebo gama zářením
Specifické technické požadavky
Část VZ | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná minimální/maximální hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota
(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
Název dialyzátoru:
2 | Kapilární dialyzátory high-flux - premium
Hodnocení dialyzátoru bude posuzováno podle parametrů, které musí být definované za následujících podmínek: průtok krve QB 300 ml/min, průtok dialyzátu QD 500ml/min a rychlost filtrace QF=0 ml/min. Způsob měření uvedených parametrů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 8637. Způsob měření i posuzované parametry musí být uvedeny v návodu k použití (v příbalovém letáku, IFU).
2.4 | Plocha 1,1-1,6 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 270
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 250
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 235
| minimální clearence Vit. B12 | 170
| minimální clearence Inulinu | 110
| minimální prosévací koeficient B2M (předmětem hodnocení) | 0.8
| sieving koeficient pro myoglobin (předmětem hodnocení) | ---
| maximální prosévací koeficient albuminu | <0.001
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
2.5 | Plocha 1,7-1,9 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 275
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 260
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 245
| minimální clearence Vit. B12 | 180
| minimální clearence Inulinu | 120
| minimální prosévací koeficient B2M (předmětem hodnocení) | 0.8
| sieving koeficient pro myoglobin (předmětem hodnocení) | ---
| maximální prosévací koeficient albuminu | <0.001
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
2.6 | Plocha ≥ 2 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 280
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 270
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 255
| minimální clearence Vit. B12 | 200
| minimální clearence Inulinu | 140
| minimální prosévací koeficient B2M (předmětem hodnocení) | 0.8
| sieving koeficient pro myoglobin (předmětem hodnocení) | ---
| maximální prosévací koeficient albuminu | <0.001
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
Upozornění
Dodavatel uvede hodnotu SC pro myoglobin zaoukrohlenou na dvě desetinná místa od 5 tisícin včetně nahoru, nižší hodnoty dolů.

## část 2 low-flux premium
Příloha č. 2 - Technická specifikace
Všeobecné požadavky
Dodavatel nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch v jednotlivých částech veřejné zakázky
Membrána je z plně syntetického materiálu, uchazeč uvede přesný typ syntetické membrány
Způsob sterilizace membrány: parou nebo gama zářením
Specifické technické požadavky
Část VZ | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná minimální/maximální hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota
(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
Název dialyzátoru:
2 | Kapilární dialyzátory low-flux - premium
Hodnocení dialyzátoru bude posuzováno podle parametrů, které musí být definované za následujících podmínek: průtok krve QB 300 ml/min, průtok dialyzátu QD 500ml/min a rychlost filtrace QF=0 ml/min. Způsob měření uvedených parametrů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 8637. Způsob měření i posuzované parametry musí být uvedeny v návodu k použití (v příbalovém letáku, IFU).
2.1 | Plocha 1,0-1,2 m²
| maximální UF koeficient | 16
| minimální clearence Urey ml/min | 215
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 195
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 155
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
2.2 | Plocha 1,3-1,6 m²
| maximální UF koeficient | 18
| minimální clearence Urey ml/min | 250
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 220
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 190
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
2.3 | Plocha 1,7-1,9 m²
| maximální UF koeficient | 20
| minimální clearence Urey ml/min | 259
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 230
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 210
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány

## část 1 high-flux standard
Příloha č. 2 - Technická specifikace
Všeobecné požadavky
Dodavatel nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch v jednotlivých částech veřejné zakázky
Membrána je z plně syntetického materiálu, uchazeč uvede přesný typ syntetické membrány
Způsob sterilizace membrány: parou nebo gama zářením
Specifické technické požadavky
Část VZ | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná minimální/maximální hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota
(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
Název dialyzátoru:
1 | Kapilární dialyzátory high-flux - standard
Hodnocení dialyzátoru bude posuzováno podle parametrů, které musí být definované za následujících podmínek: průtok krve QB 300 ml/min, průtok dialyzátu QD 500ml/min a rychlost filtrace QF=0 ml/min. Způsob měření uvedených parametrů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 8637. Způsob měření i posuzované parametry musí být uvedeny v návodu k použití (v příbalovém letáku, IFU).
1.4 | Plocha 1,1-1,6 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 260
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 230
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 215
| minimální clearence Vit. B12 | 145
| minimální clearence Inulinu | 90
| minimální prosévací koeficient B2M (předmětem hodnocení) | 0.7
| sieving koeficient pro myoglobin (předmětem hodnocení) | ---
| maximální prosévací koeficient albuminu | <0.01
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
1.5 | Plocha 1,7-1,9 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 270
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 250
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 240
| minimální clearence Vit. B12 | 170
| minimální clearence Inulinu | 105
| minimální prosévací koeficient B2M (předmětem hodnocení) | 0.7
| sieving koeficient pro myoglobin (předmětem hodnocení) | ---
| maximální prosévací koeficient albuminu | <0.01
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
1.6 | Plocha ≥ 2 m²
| minimální clearence Urey ml/min | 275
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 260
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 245
| minimální clearence Vit. B12 | 190
| minimální clearence Inulinu | 115
| minimální prosévací koeficient B2M (předmětem hodnocení) | 0.7
| sieving koeficient pro myoglobin (předmětem hodnocení) | ---
| maximální prosévací koeficient albuminu | <0.01
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
Upozornění: Dodavatel uvede hodnotu SC pro myoglobin zaoukrohlenou na dvě desetinná místa od 5 tisícin včetně nahoru, nižší hodnoty dolů.
Dodavatel uvede hodnotu SC pro myoglobin zaoukrohlenou na dvě desetinná místa od 5 tisícin včetně nahoru, nižší hodnoty dolů.

## část 1 low-flux standard
Příloha č. 2 - Technická specifikace
Všeobecné požadavky
Dodavatel nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch v jednotlivých částech veřejné zakázky
Membrána je z plně syntetického materiálu, uchazeč uvede přesný typ syntetické membrány
Způsob sterilizace membrány: parou nebo gama zářením
Specifické technické požadavky
Část VZ | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Zadavatelem požadovaná minimální/maximální hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota
(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
Název dialyzátoru:
1 | Kapilární dialyzátory low-flux - standard
Hodnocení dialyzátoru bude posuzováno podle parametrů, které musí být definované za následujících podmínek: průtok krve QB 300 ml/min, průtok dialyzátu QD 500ml/min a rychlost filtrace QF=0 ml/min. Způsob měření uvedených parametrů musí odpovídat normě ČSN EN ISO 8637. Způsob měření i posuzované parametry musí být uvedeny v návodu k použití (v příbalovém letáku, IFU).
1.1 | Plocha 1,0-1,2 m²
| maximální UF koeficient | 16
| minimální clearence Urey ml/min | 215
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 190
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 110
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
1.2 | Plocha 1,3-1,6 m²
| maximální UF koeficient | 18
| minimální clearence Urey ml/min | 245
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 210
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 180
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány
1.3 | Plocha 1,7-1,9 m²
| maximální UF koeficient | 20
| minimální clearence Urey ml/min | 250
| minimální clearence Kreatininu ml/min | 220
| minimální clearence Fosfátů ml/min | 190
| způsob sterilizace (předmětem hodnocení) | ---
| množství fyziologického nebo on-line roztoku (předmětem hodnocení) | ---
uchazeč uvede přesný typ dialyzační membrány