Požadavky na ORL vybavení vč. vyšetřovací jednotky a mikroskopu

Vyšetřovací jednotka ORL

- Mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody

- Rozměry vyšetřovací jednotky max. 970x1123x545 z důvodu prostorového uspořádání ambulance

- Použití antibakteriální práškové barvy pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí min. 5 let, prevence nozokomiálních nákaz

- Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 %

- Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce

- Skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu

- Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání, ukazatel stavu zapnutí zdroje světla

- Celkem 3 integrované zdroje světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla. Možnost volby umístění výstupu zdroje světla na levé, nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.

- Garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30.000 hodin

- Přístroj musí mít držák čelního světla s automatickým zapínáním s možností volby montáže na min. 4 místech jednotky (v pravé, levé, přední, nebo zadní části unitu) dle výběru uživatele. U držáku světla je umístěný samostatně řízený zdroj světla pro čelovku.

- Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje min. 740x545 mm

- Horní plocha na nástroje musí být vyhřívaná s plynulou regulací teploty pomocí termostatu

- Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části

- Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu

- Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem

- Nádoba pro použité nástroje

- 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dispozice dle zákazníka

- Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce

- Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem

- Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min. (0 až -0,85 bar) s napojením na domovní odpad

- Odsávání musí být vybaveno automatickým vyprazdňováním nádoby se sekretem, následným výplachem vodou z vodního systému a vypuštěním do domovního odpadu

- Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému)

- Vodní proplachovací systém pomocí tlakové teplé vody 37°C s max. tolerancí ± 1°C s napojením na domovní rozvod studené vody. Unit musí být vybaven technologií s průtokovým ohřevem vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení. Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu.

- Hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna

- Integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se

třemi rozprašovači a regulátorem tlaku

- Systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení)

- Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem

- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 3 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu

- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 12 mm (min. 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu

- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky

- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny za zadní strany vyšetřovací jednotky

- Čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem min. 2 200 mm

- Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prvek prevence nozokomiálních nákaz

- Možnost napojení na centrální vakuový systém

- Výrobce musí umožňovat dodání unitu s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku zákazníka (varianta pro leváky)

- Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou

- Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku

- Možnost výběru barevného provedení veškerých ploch unitu dle vzorníku v ral barvách (výběr min. z 20-ti barev)

Vyšetřovací stolička:

- Výběr barvy koženky dle vzorníku

- Židlička pro lékaře výškově nastavitelná s opěradlem

- Kruh na nohy

Pacientské křeslo:

- Pohodlné universální křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, pololehu i vleže

- Pojízdné provedení s brzděnými kolečky cca Ø 75 mm

- Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou min. 480 mm

- Hlavový segment nastavitelný manuálně, nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže.

- Možnost rotace křesla s pacientem ± 90°, jednoduchá aretace ve třech pozicích

- Křeslo musí mít snímatelná madla pro pacienta

- Ovládání elektropohonů ručním ovladačem, nebo nožní šlapkou

- Nosnost 150 kg, hmotnost 35 – 65 kg

Laryngoskop rigidní:

- Rigidní lupenlaryngoskop s úhlem pohledu 90°

- Zvětšovací systém

- Pracovní délka min. 200 mm

- Autoklávovatelný

Vyšetřovací optika, sinuscope

- průměr 2,7 mm

- délka cca 140 mm

- úhel pohledu 30°

- autoklávovatelná, desinfikovatelná

- světlovodný kabel lomený, délka min. 1,8 m

Vyšetřovací optika, sinuscope

- průměr 4,0 mm

- délka cca 175 mm

- úhel pohledu 30°

- autoklávovatelná, desinfikovatelná

- světlovodný kabel lomený, délka min. 1,8 m

Vyšetřovací optika, sinuscope

- průměr 4,0 mm

- délka cca 175 mm

- úhel pohledu 70°

- autoklávovatelná, desinfikovatelná

- světlovodný kabel přímý, délka min. 1,8 m

Videoflexibilní laryngoskop

- průměr distálního konce max 3,2 mm

- pracovní délka min. 330 mm

- úhel pohledu 0°

- zorné pole min. 90°

- pistolové držení nástroje

- Integrované LED osvětlení distálního konce

- hloubka ostrosti min. od 3 do 50 mm

- ohyb pracovní části nahoru/dolů: 130°/130°

- rozlišení čipu: min. 1280x720p pixel

- propojovací kabel USB pro napojení do PC s MS Windows 10

- tlačítko pro ovládání pořízení snímku/videa

- tlačítko pro ovládání intenzity LED světla min. ve 3 krocích

- nožní ovládací konzole se třemi pedály a USB kabelem

Mikroskop se samostatným pojízdným stojanem:

- Kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL

- Celokovová konstrukce

- Min. 3 krokové zvětšení

- Objektiv s pracovní vzdáleností 250 mm

- LED zdroj světla integrovaný s automatickým spínáním

- Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami na pojízdném stojanu

- Možnost montáže i na antivibrační stojan unitu

Kamerový systém:

- Endoskopická kamera s minimálním nativním rozlišením 1920x1080px

- Minimální vzorkovací frekvence 30 snímků za sekundu

- Typ snímacího čipu: CMOS

- Tři ovládací tlačítka na kamerové hlavě, z toho minimálně dvě programovatelná pro min. 5 funkcí

- Aktivní světelný výstup z kamerové hlavy, zdroj světla integrován přímo v kamerové hlavě s připojením na standardní optiky

- Regulace intenzity světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě

- Stupeň krytí IP min. 58

- Váha kamerové hlavy max. 210 g

- Komunikační rozhraní USB 3.0 kompatibilní

- Podpora výměnných C-mount objektivů

- Software pro realtime zobrazení nasnímkovaného obrazu z kamerové hlavy

- Archivace fotek a videí do PC pomoci tlačítek na kamerové hlavě nebo nožního pedálu

- Export do PACS pomocí DICOM

- Kompatibilita min. s MacOS M2 Ventura a vyšší a Windows 10 a vyšší

- Dodávka kamery včetně objektivu s upínacím mechanismem pro všechny standardní ORL optiky

PC pracovní stanice vč. ramene k unitu

- Multimediální pracovní stanice umístěná na rameni unitu

- Uhlopříčka obrazovky min. 23“

- Rozlišení full HD 1920 x 1080

- Dotykový systém ovládání

- Operační systém MS Windows

Elektrokoagulační jednotka:

- Elektrochirurgická jednotka, výstupní výkon pro řez min. 100 W, pro koagulaci min. 80 W

- generátor nejnovější generace, programovatelný, řízený procesorem (hardware řízený softwarem)

- paměť přístroje min. pro 4 programy

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje

- optimalizovaný vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí

- automatická regulace výstupního výkonu

- aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem

- automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje

- indikace chybových stavů – optická a akustická

- regulace hlasitosti indikačních signálů

- možnost připojení a kontroly duální neutrální elektrody

- standardní příslušenství pro řez a koagulaci

- konfigurovatelné zásuvky (monopolar, bipolar, neutral)

- nutná kompatibilita se stávajícím vybavením ERBE

Požadované typy řezu a koagulace:

- bipolární koagulace - 1 mód (koagulace povrchová)

- monopolární řez - 2 módy (řez běžný, řez s unikátní kvalitou hemostáze)

- monopolární koagulace - 2 módy (koagulace povrchová, koagulace hloubková)

- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení omezení

Vyšetřovací lehátko

- Universální lehátko pro všestranné využití s dvoudílnou pracovní plochou 630 × 2 000 mm a nastavitelnými nožičkami

- Manuální polohování hlavového dílu ± 40°

- Pracovní plocha s obdélníkovým tvarem bez otvoru na nos

- Standardní výška cca 600 mm

- Barva koženky na přání ze vzorníku

- Hmotnost lehátka cca 30 kg

- Nosnost min. 150 kg.