TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem

Videoendosonografický systém NS, a.s.

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s obvyklou praxí při zadávání veřejných zakázek formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění. Dodavatel, jehož nabídka nebude splňovat níže uvedené technické parametry a minimální požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Požadovaný předmět plnění

- 1 kus diagnostického ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy

- 1 kus endoskopického videoprocesoru

- 1 kus endoskopického světelného zdroje

- 1 kus lineární ultrazvukový videogastroskop

Medicínský účel předmětu plnění

- Diagnostický ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy určen k provádění tomografických a hemodynamických diagnóz v hrudníku, břiše, perineálních a pánevních orgánech. Je vybaven konektorem pro připojení ultrazvukového endoskopu a specializovaným SW pro endoskopii.

- lineární ultrazvukový videogastroskop.- umožňuje ultrazvukové vyšetření a terapeutický zásah GIT včetně odběru tkáně s využitím většího  bioptického  kanálu (4 mm) a dále vyšetření a terapii žlučových cest

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující  pro požadovaný medicínský účel, tj. jejich diagnostické nebo terapeutické využití.

Požadavky zadavatele:

| PARAMETR | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy |  |  |
| Popis přístroje |  |  |
| Širokopásmový ultrazvukový systém | frekvenční rozsah min. 1–22 MHz |  |
| Plně digitální | včetně digitálního formátování UZ svazku |  |
| Maximální nastavitelná hloubka zobrazení | min. 30 cm |  |
| Dynamický rozsah | min. 260 dB |  |
| Nastavení TGC | osminásobné, adaptivní |  |
| Záznam obrázků a videosmyček (cineloop) ve všech modalitách | min. 4000 obrázků nebo videosmyček, kontinuální záznam min. 30 s |  |
| Snímková frekvence | min. 60 snímků za vteřinu |  |
| OLED monitor | uhlopříčka min. 22", výškově a stranově stavitelný, umístěný na pohyblivém rameni |  |
| Ovládací monitor | výškově a stranově stavitelný, podsvícený, barevný, dotykový, uživatelsky konfigurovatelný |  |
| Trackball | ano |  |
| Interní hard disk | min. 500 GB |  |
| Rychlý start systému | ze standby modu max. 10 s |  |
| Kapacita baterie | min. 30 min |  |
| Možnost výměny sond za provozu | Ano |  |
| Integrované madlo pro transport | Ano |  |
| Plná implementace do NIS a PACS | Ano |  |
| Export dat | formáty DICOM, TIFF, JPG, AVI, externí zařízení typu USB, DVD |  |
| Konektory | min. 3x USB, LAN, 4x sondové, DVI, Y/C, endosonografický (lineární a radiální ultrazvukový endoskop) |  |
| Napájení | 230 VAC, 50 Hz, integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí |  |
| Zobrazovací modality |  |  |
| 2D (B) | na základních a harmonických frekvencí na všech sondách včetně pulzní substrakce a diferenciálního harmonického zobrazení, automatická optimalizace obrazu |  |
| M | automatická optimalizace obrazu, měření délek, času, akcelerace |  |
| Anatomický M | ano |  |
| CFM (Color Flow M) | aktivní na všech sondách |  |
| CW doppler | automatická optimalizace obrazu |  |
| PW doppler | automatického nastavení úhlové korekce, automatická optimalizace obrazu |  |
| HPRF doppler | ano |  |
| TDI (Tissue Doppler Imaging) | ano |  |
| Power doppler | včetně možnosti rozlišení směru |  |
| PHI | pulzní inverzní harmonické zobrazení |  |
| Shear-Wave elastografie | ano |  |
| Strain elastografie | ano |  |
| Compound | compaudní zobrazení zlepšující kontrastní a tkáňové rozlišení |  |
| Speckle | odrušení ultrazvukových speklí |  |
| Trapezoidní zobrazení | na lineárních sondách |  |
| Úhlové zobrazení | na všech sondách, aktivní i v harmonickém, barevném mapování, duplexním a triplexním režimu |  |
| Panoramatická zobrazení | na všech sondách |  |
| Duplexní a triplexní zobrazení | v reálném čase, na všech sondách |  |
| Simultánní duální zobrazení 2D a 2D+CFM | v reálném čase, na všech sondách |  |
| Software |  |  |
| Aplikační software | obecný, kardiologický, vaskulární, kompletní gastroenterologický |  |
| Digitální zoom | plynulý pohyb zvětšené oblasti v živém i zmraženém obraze |  |
| Automatické trasování dopplerovských křivek | automatické vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, atd. |  |
| Automatické měření IMT | ano |  |
| Automatické měření indexu atenuace jaterní tkáně | ano |  |
| Diferenciální diagnostika onemocnění jater | současné měření Shear-Wave a Strain elastografie a atenuace a následné zobrazení výsledků v jednom reportu |  |
| Měření a vyhodnocení | v živém obraze, zmrazeném obraze, zpětné u uloženého obrazu |  |
| Databáze pacientských a obrazových dat | s možností vyhledávání dle různých parametrů |  |
| Archivační software | digitální archivace veškerých dat ve formátu „raw data“ umožňující zachování všech parametrů pro pozdější hodnocení |  |
| Sondové vybavení |  |  |
| Vícenásobná aktivní fokusace | na všech sondách |  |
| Lineární sonda | multifrekvenční, rozsah min. 3–10 MHz, 2 harmonické frekvence, pro všechny zobrazovací módy |  |
| Konvexní sonda | multifrekvenční, širokopásmová, rozsah min. 1–6 MHz, úhel zobrazení min. 70° |  |
| Příslušenství |  |  |
| Plná Dicom 3 konektivita | min. Verification, Print, Storage, Query/Retrieve, Worklist |  |
| Kompatibilita | UZV endoskopy FUJIFILM EG-580UT, EG-580UR, EG-740UT |  |
| Digitální termotiskárna | ovládaná z hlavní klávesnice přístroje |  |

| PARAMETR | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Endoskopický videoprocesor |  |  |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080 px), širokoúhlý formát 16:9 nebo 16:10 |  |
| Integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (NBI) | ano |  |
| Integrované záznamové zařízení | s možností ukládání na USB nebo paměťovou kartu |  |
| Aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole | ano |  |
| Funkce | automatické řízení jasu čipu, intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, kontrast, nastavení barevného odstínu, potlačení odlesků v obraze, vkládání pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, PiP, PoP, elektronický ZOOM, zmrazení obrazu, rotace obrazu, vertikální a horizontální zrcadlení obrazu |  |
| Backup | ano |  |
| Ovládání | podsvícený displej nebo tlačítková klávesnice, z endoskopu |  |
| Vyvážení bílé | manuální nebo automatické |  |
| Vedení obrazu a zdroje světla | integrovaně v jednom kabelu |  |
| Uložení uživatelských nastavení | ano |  |
| Kompatibilita | UZV endoskopy FUJIFILM EG-580UT, EG-580UR, EG-740UT, videokolonoskopy FUJIFILM EC-760R-V/L, EC-600WL |  |

| PARAMETR | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Endoskopický světelný zdroj |  |  |
| LED zdroj studeného světla | min. 4 LED, ekvivalentní k výkonu min. 300 W xenonu |  |
| Životnost LED | min. 10 000 hodin |  |
| Aktivní automatické řízení jasu světla videoprocesorem | dle světelných podmínek operačního pole |  |
| Bílé světlo a úzkopásmové zobrazení (NBI) | ano |  |
| Vyvážení bílé | manuální nebo automatické |  |
| Možnost ovládání přímo ze zdroje světla, z klávesnice, z endoskopu | Možnost ovládání přímo ze zdroje světla, z klávesnice, z endoskopu |  |
| Vedení obrazu a zdroje světla | integrovaně v jednom kabelu |  |
| Ovládání | podsvícený displej nebo tlačítková klávesnice, z endoskopu |  |
| Připojení všech nabízených endoskopů pomocí jednoho vodotěsného konektoru | ano |  |
| Uložení uživatelských nastavení | ano |  |
| Kompatibilita | UZV endoskopy FUJIFILM EG-580UT, EG-580UR, EG-740UT, videokolonoskopy FUJIFILM EC-760R-V/L, EC-600WL |  |

| PARAMETR | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| lineární ultrazvukový videogastroskop |  |  |
| Plně kompatibilní s nabízeným videosystémem a zdrojem světla | ano |  |
| Barevný CMOS čip | HD rozlišení |  |
| Pracovní kanál | vnitřní průměr min. 4.0 mm |  |
| Ohybová část | rozsah angulace min. 150°/100°/ 100°/100° (nahoru/ dolů/ doprava/ doleva) |  |
| Zorné pole | min. 140° |  |
| Směr pohledu | Šikmý min.40° |  |
| Hloubka ostrosti | min. 3–100 mm |  |
| Pozorovací vzdálenost od distálního konce | min. 3 mm |  |
| Zevní průměr distálního konce | max. 14,5 mm |  |
| Zevní průměr tubusu | max. 12,6 mm |  |
| Pracovní délka | min. 1250 mm |  |
| Celková délka | max. 1550 mm |  |

| zobrazovací módy | B, M (Flow, PowerFlow), Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler |  |
| --- | --- | --- |
| metoda snímání | Lineární min 180° |  |
| frekvence | 5-12 MHz |  |