## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Medicínský účel: Nemocniční lůžka pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s.
Pacientské lůžko standardní - celkem 70 ks (22 ks ORL, 20 Gynekologie, 16 Interní odd., 12 Dětské oddělení)
Základní technické požadavky - lůžko (v počtu 70 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Bezpečnost lůžka - lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění, nebo srovnatelné či lepší řešení
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
Integrované prodloužení lůžka min. o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci
Náklon do Trendelenburgovy a antitrendelenburgovy polohy min. +/- 12° pomocí elektromotoru
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi
Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další…)
Pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s možností rychlého připojení/odpojení pomocí konektoru na obou stranách
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 15 cm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný
Potenciálové propojení - svorka případně jiné řešení
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Možnost výběru barevného dekoru lůžka
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Základní technické požadavky - příslušenství k lůžku (počty uvedeny v závorce) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Univerzální držáky a lišty na příslušenství (70 ks)
Infuzní stojan výškově nastavitelný (42 ks)
Hrazda se samonavíjecí rukojetí nebo s nastavitelným madlem (54 ks)
Držák sáčků na drenážní lahve případně redony (8 ks)
Držák sáčků na moč (8 ks)
Dodatečný díl postranic pro pokrytí celé ložné plochy sada L+P (39 ks)
Základní technické požadavky - matrace k lůžku (v počtu 70 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Musí být zdravotnickým prostředkem
Pasivní antidekubitní matrace
Jádro matrace z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Potah snadno snímatelný PES/PUR - tj. zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Nosnost min. 190 kg
Tvarově, funkčně a rozměrově plně kompatibilní s nabízeným pacientským lůžkem, výška min. 14 cm
Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 34 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoliv dřevo či LTD)
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska rozsahu min. 75-105cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 560x330 mm, nosnost min. 8 kg
Kolečka o průměru min. 65 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná, případně s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka
Provedení stolku – malá zásuvka nahoře, nika, dole skříňka s dvířky (případně velká zásuvka)
Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách nebo na kvalitních výsuvech pomocí systému plastových lišt
Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
Design odpovídající lůžkům, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
Pacientské lůžko JIP - celkem 6 ks pro INT JIP
Základní technické požadavky - lůžko JIP (v počtu 6 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Bezpečnost lůžka - lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění, nebo srovnatelné či lepší řešení
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm s integrovanou podporou pro matraci,snadno a rychle ovladatelné jednou rukou nebo elektricky
Náklon do Trendelenburgovy a antitrendelenburgovy polohy min. +/- 12° pomocí elektromotoru
Oboustranný laterální náklon minimálně 15° pomocí elektromotoru
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi
Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
Kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 40cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
V postranicích integrovaný z vnějších stran sesterský ovladací panel (bez ovládacích prvků na vnitřních stranách postranic) + jeden přenosný (kabelový) centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, případně další…)
Pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s možností rychlého připojení/odpojení pomocí konektoru na obou stranách
Oboustranně integrovaný nožní ovladač pro laterální náklon
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 15 cm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm
Fixační body pro možnost bezpečného kurtování pacienta
Výsuvná/sklopná polička na lůžkoviny
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný
Potenciálové propojení - svorka případně jiné řešení
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Možnost výběru barevného dekoru lůžka
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Základní technické požadavky - příslušenství k lůžku (v počtu 6 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Univerzální držáky a lišty na příslušenství
Infuzní stojan výškově nastavitelný
Hrazda se samonavíjecí rukojetí nebo s nastavitelným madlem
Držák na bažanta
Základní technické požadavky - plně integrovaný aktivní antidekubitní systém vč. kompresoru (v počtu 6 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém, tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, řízený a ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka
Pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů
Účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta
Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
Snadno vyměnitelné cely se samouzavíratelnými ventily pro možnost vypuštění jednotlivých cel
Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
Možnost rychlého vypuštění pro KPR
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
Nosnost minimálně 180kg
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
Potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem
Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 6 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoliv dřevo či LTD)
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska rozsahu min. 75-105cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 560x330 mm, nosnost min. 8 kg
Kolečka o průměru min. 65 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná
Provedení stolku – malá zásuvka nahoře, nika, dole skříňka s dvířky (zásuvka)
Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách nebo na kvalitních výsuvech pomocí systému plastových lišt
Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
Design odpovídající lůžkům, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
Pacientské lůžko s integrovaným vážícím systémem - celkem 2 ks pro HDS
Základní technické požadavky - lůžko s integrovaným vážícím systémem (v počtu 2 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Bezpečnost lůžka - lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění, nebo srovnatelné či lepší řešení
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm s integrovanou podporou pro matraci,snadno a rychle ovladatelné jednou rukou nebo elektricky
Náklon do Trendelenburgovy a antitrendelenburgovy polohy min. +/- 12° pomocí elektromotoru
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi
Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
Nosník příslušenství u hlavového čela s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.
Kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)
Výška postranic dostatečná pro použití pasivní matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Oboustranně v postranicích nebo čele integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
Přenosný (kabelový) centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
Pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s možností rychlého připojení/odpojení pomocí konektoru na obou stranách
Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, rozlišovací schopnost s nejmenším dílkem měření max. 0,1kg
Alarm opuštění lůžka pacientem
Alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 15 cm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný
Potenciálové propojení - svorka případně jiné řešení
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Základní technické požadavky - příslušenství k lůžku (v počtu 2 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Univerzální držáky a lišty na příslušenství
Základní technické požadavky - matrace k lůžku (v počtu 2 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Musí být zdravotnickým prostředkem
Pasivní antidekubitní matrace
Jádro matrace kombinované z PUR pěny, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
Nosnost min. 150 kg
Tvarově, funkčně a rozměrově plně kompatibilní s nabízeným pacientským lůžkem, výška min. 14 cm
Pacientské lůžko dětské elektricky polohovatelné - celkem 3 ks pro ORL
Základní technické požadavky - lůžko dětské elektricky polohovatelné (v počtu 3 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Bezpečnost lůžka - lůžko v souladu s normou EN 50637:2017 v platném znění
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 65-80 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Bezpečná provozní zátěž min. 75 kg
Elektricky polohovatelná dvoudílná ložná plocha minimálně 130x70cm - minimálně zádový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotoru
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. +/- 12° pomocí elektromotoru
Odnímatelná kompaktní plastová transparentní čela, s aretací proti samovolnému vytažení a otvory pro vedení hadic ventilátoru, atd.
Spustitelné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, výška minimálně 80cm, aretovatelné alespoň ve 4 výškách, zabezpečení celé délky ložné plochy
Automatická blokace spouštění postranic při zatížení pacientem zevnitř
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci a možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný
Potenciálové propojení - svorka případně jiné řešení
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Základní technické požadavky - příslušenství k lůžku (v počtu 3 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
Integrovaný box/koš (na materiál/pleny)
Základní technické požadavky - matrace k dětskému lůžku (v počtu 3 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Musí být zdravotnickým prostředkem
Pasivní antidekubitní matrace
Jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro dobré roložení tlaku, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy nebo perforací pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka
Snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
Materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Nosnost min. 65 kg
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 10cm