TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | MRI skener 1,5 T včetně pozáručního „full“ servisu na 8 roků |
| --- | --- |

Dodávka nového přístroje pro magnetickou rezonanci o síle 1,5T s veškerým příslušenstvím, včetně tlakového injektoru, stínění vyšetřovny, ventilačního  a chladícího systému.

- Nový MRI přístroj

o síle magnetického pole 1,5T s výkonným gradientním a RF systémem, digitálním převodním systémem a výkonným rekonstrukčním systémem. Musí obsahovat nejmodernější nástroje a techniky získávání obrazu, paralelní techniky a pokročilé rekonstrukční nástroje.

Přístroj bude vybaven dedikovanými RF cívkami pro vyšetření v rozsahu celého těla a jednotlivých orgánů.

Přístroj bude určený pro kompletní diagnostiku v oblastech chirurgie, onkologie a interních nemocí, zejména tedy zobrazování CNS, muskuloskeletálního systému, vnitřních orgánů, diffusní, perfusní a spektroskopická zobrazování apod.

Součástí dodávky také bude RF kabina, kompletní chladící systém, ventilační a kamerový systém pro sledování pacienta při vyšetření a rovněž  prezentační systém pro komunikaci s pacientem.

- Akviziční stanice

Dostatečně výkonná akviziční stanice osahující veškeré vyšetřovací protokoly se sekvencemi pro jednotlivé oblasti vyšetření disponující pokročilými sekvencemi pro zobrazování pomocích nejmodernějších technik uvedených v požadovaných  technických parametrech přístroje.

- Diagnostická stanice

Diagnostická stanice řešená formou serverové (portálové) instalace na HW dodaný dodavatelem v součinnosti s IT oddělením zadavatele. HW musí splňovat veškeré výkonové požadavky na plynulý provoz diagnostických aplikací, vytváření analýz a rekonstrukcí a listování snímky při paralelní práci alespoň osmi uživatelů. Součástí bude serverové úložiště dat pro dočasné ukládání obrazových dat a přímý přístup pro diagnostický SW a HW musí splňovat veškeré aktuální bezpečnostní požadavky pro připojení do datové sítě zadavatele, zejména s ohledem na ochranu dat, průnik do datové sítě zadavatele, ochranu před škodlivým SW a neoprávněnou změnou nebo shromažďováním dat. SW musí být podporovaný výrobcem a průběžně aktualizovaný po celou dobu životnosti. Při ukončení podpory dané verze SW výrobcem musí být SW aktualizován na podporovanou verzi.

Technickým řešením bude diagnostický server v rack provedení do stojanu, řešený jako jedno zařízení, dodáno vč. 2x redundantního napájecího zdroje nebo obdobné adekvátní řešení. Systém/server musí běžet ve virtualizovaném prostředí (VMware 7.0 a vyšší). Z toho důvodu musí být server postaven na procesorech kompatibilních s procesory Intel ve stávajících serverech ve vlastnictví zadavatele.

Zadavatel připouští i jiné adekvátní obdobné řešení.

SW a technologické vybavení je specifikované dále ve formuláři technické specifikace dodávky.

Zadavatel umožňuje využití či provedení upgrade stávajících diagnostických serverů (portálů) ve vlastnictví zadavatele a využít tak již zakoupené licence a přístupy všech grafických modů. Základním a nepodkročitelným minimem je naplnění cílového stavu všech SW licencí popsaných v zadávacích podmínkách. Nutností je potřeba migrace všech zakoupených licencí do nového serveru.

Dále musí SW umožňovat funkci „Pre-fetch“, tedy automatické vyhledání vyšetření aktuálního pacienta v nemocničním PACS s možností automatického kopírování na lokální úložiště diagnostické portálové stanice, dle předem nastavených kritérií.

Diagnostický SW musí umožňovat automatickou pokročilou analýzu dat prováděnou na pozadí, dle zadaných kritérií a druhu vyšetření

Dále budou součástí dodávky dvě PC stanice s HW konfigurací odpovídající optimálním požadavkům na provoz diagnostického SW a čtyřmi LCD monitory s IPS panelem o úhlopříčkách minimálně 24“ pro textový monitor a 21,5“ pro diagnostické monitory se specifikací DICOM 14  a Gamma 2.2.

Minimální technické parametry přístroje jsou uvedeny dále.

- Tlakový injektor

MRI kompatibilní tlakový injektor pro aplikaci kontrastní látky s ovládáním od akviziční stanice. Injektor musí umožnovat programovatelnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku, komunikaci pomocí funkce modality worklist a odesílání reportu do PACS.

- Ostatní

Dodávka musí obsahovat kompletní technologické zpracování dle dispozic požadovaných RDG oddělením Zadavatele, předinstalační přípravu, dodání systému a technologického rozvaděče, montáž přístroje s nutnými úpravami vyšetřovací a technické místnosti včetně nové RF kabiny, vzduchotechniky, chlazení a dále dle technické specifikace, uvedení do bezchybného provozu a zaškolení personálu.

Dále musí být součástí dodávky demontáž a převzetí či likvidace stávajícího MRI přístroje  1,5T.

Součástí dodávky musí být UPS pro akviziční stanici a jednotlivé diagnostické stanice s dostatečnou kapacitou pro uchování již získaných dat, dokončení administrativní a diagnostické práce bez ztráty dat.

Součástí dodávky je také klimatizační jednotka(y) v místnosti s akviziční stanicí, případně také v jiných místnostech s příslušenstvím přístroje, dostatečně výkonných pro dosažení předepsaného pracovního prostředí přístroje a příslušenství.

V období prvních tří měsíců od uvedení do provozu musí být k dispozici aplikační specialista dodavatele pro nastavení parametrů přístroje, vyšetřovacích sekvencí, rekonstrukčních protokolů a přizpůsobení vyšetřovacích postupů, a to v rozsahu pěti pracovních dnů dle domluvy s personálem RDG oddělení. 	Systém musí splňovat veškeré legislativní normy pro provoz na území České republiky.

Součástí dodávky bude technická a uživatelská dokumentace v českém jazyce a protokolární předání. Technická dokumentace může být v anglickém jazyce.

- Záruka a pozáruční servis

Doba záruky na veškeré komponenty dodávky, tedy zejména přístroje, včetně gradientního a RF systému, RF cívek, vyšetřovacího stolu, příslušenství, akviziční a diagnostické stanice (HW i SW), rekonstrukčních zařízení, tlakového injektoru, monitorů, UPS bude 24 měsíců.

Součástí záruky bude také aktualizace všech instalovaných SW na komponentech dodávky na aktuálně poslední dostupnou verzi dodavatele, zejména s ohledem na IT bezpečnost, opravy SW a doplnění a rozšíření funkcí dodané verze SW.

V době záruky zajistí dodavatel také provádění všech předepsaných kontrol jednotlivých součástí dodávky.

Pozáruční autorizovaný servis všech součástí dodávky, včetně dodávky originálních náhradních dílů a komponentů, servis a náhradní díly tlakového injektoru a provádění všech předepsaných pravidelných kontrol, pak na následných 8 let (96 měsíců).  Cena pozáručního servisu bude samostatnou položkou v rámci zadávacího řízení.

- Formulář technické specifikace

Návod k vyplnění:

Účastník vyplní obchodní název a typové označení nabízeného přístroje a dále do posledního (pravého) sloupce tabulky s označením „ Uchazečem uvedená hodnota“ uvede ke každému parametru údaje prokazující splnění zadavatelem požadovaných hodnot.

U číselně vyjádřených parametrů uvede konkrétní nabízenou hodnotu daného parametru. U parametrů popsaných slovně uvede název nebo jiné označení konkrétní nabízené technologie. V případě, že to s ohledem na charakter parametru není možné, potvrdí splnění požadavku uvedením „Ano“ popř. „Ano/Ne“ s uvedením konkrétní varianty či hodnoty.

U požadavků, kde je jsou uvedeny minimální či maximální hodnoty, bude  jejich nesplnění  posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Obchodní název a typové označení přístroje |  | [doplní uchazeč] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota nebo splnění kriteria |
| Technické parametry MRI přístroje |  |  |  |
| 1 | Síla základního magnetického pole | minimálně 1,5 T |  |
| 2 | Typ magnetu – supravodivý, bezodparový |  | ANO / NE |
| 3 | Množství kapalného helia, se kterým je přístroj schopen bez jakéhokoli omezení klinicko-medicínského využití a výkonu pracovat | hodnocený parametr 70% subkriteria |  |
| 4 | Průměr gantry | minimálně 70 cm |  |
| 5 | Maximální vyšetřovací FOV | minimálně 500x500x500 mm |  |
| 6 | Garantovaná homogenita magnetického pole pro 40 cm DSV (průměru kulového objemu) | Maximálně 0,8 ppm |  |
| 7 | Technologie pro snížení hladiny hluku během vyšetření bez změny doby akvizice na základě pozvolnějšího náběhu a sestupu gradientní vlny |  | ANO / NE |
| 8 | Možnost rychlého nouzového vypnutí magnetického pole obsluhou (rump down) z bezpečnostních důvodů (kovové předměty v magnetickém poli, ohrožení pacienta) bez rizika ztráty helia | hodnocený parametr 15 % subkriteria | ANO / NE |
| 9 | Rychlé zpětné obnovení magnetického pole po jeho předchozím nouzovém zrušení (rump up) pouze obsluhou, bez nutnosti přivolání servisního technika | hodnocený parametr 10 % subkriteria | ANO / NE |
| 10 | Senzory pro respirační synchronizaci trvale k dispozici v systému, bez nutnosti manipulace obsluhou, umožňující snímání pacienta v orientaci hlavou i nohami vpřed. |  | ANO / NE |
| 11 | Obousměrný komunikační systém s pohotovostní signalizací pacientem |  | ANO / NE |
| 12 | Systém pro automatické hlasové povely pacientovi v průběhu vyšetření – minimálně pokyn k nádechu, výdechu a zadržení dechu |  | ANO / NE |
| Vyšetřovací stůl |  |  |  |
| 13 | Nosnost stolu ve všech pozicích | minimálně 250 kg |  |
| 14 | Skenovací rozsah | minimálně 180 cm |  |
| 15 | Horizontální rychlost stolu | min.200 mm/s |  |
| 16 | Transportní systém pro urychlený odvoz pacienta z MR vyšetřovny bez překládání pacienta = transport na vyšetřovacím stole |  | ANO / NE |
| Radiofrekvenční systém |  |  |  |
| 17 | Výstupní výkon RF vysílače | minimálně 16 kW |  |
| 18 | Plně digitální akviziční systém s RF příjímačem umožňujícím současnou akvizici nezávislých akvizičních kanálů | minimálně 96 |  |
| 19 | Maximální dynamický rozsah RF přijímače | minimálně 160 dB |  |
| Gradientní systém |  |  |  |
| 20 | Absolutní, nikoliv efektivní (nebo přepočtená), maximální amplituda gradientu v každém směru (X, Y, Z) | minimálně 45 mT/m |  |
| 21 | Absolutní, nikoliv efektivní (nebo přepočtená), maximální slew rate v každém směru (X, Y, Z) | minimálně 200 T/m/s |  |
| 22 | Minimální „Repetition time“ pro T1 3D nekoherentní (spoiled) gradientní echo v rozlišení 128x128 | maximálně 0,82 ms |  |
| 23 | Minimální „Echo time“ pro T1 3D nekoherentní (spoiled) gradientní echo v rozlišení 128x128 | maximálně 0,25 ms |  |
| Akvizice |  |  |  |
| 24 | Maximální dosažitelná rekonstrukční matrice (uveďte hodnotu v jednom směru) | minimálně 1024x1024 px |  |
| 25 | Rychlost rekonstrukce v matrici 256 x 256 při 100% FoV | Minimálně 30 000 rec/s |  |
| 26 | Minimální tloušťka vrstvy 2D | min 0,5 mm |  |
| 27 | Minimální tloušťka vrstvy 3D | min 0,05 mm |  |
| 28 | VCG/ECG, respirační gating |  | ANO / NE |
| 29 | RAM rekonstrukčního počítače | minimálně 64 GB |  |
| 30 | Úložná kapacita pro obrazová data | minimálně 400 GB |  |
| 31 | Monitor LCD | minimálně 23“ |  |
| 32 | Archivační jednotka pro záznam dat na CD a DVD |  | ANO / NE |
| 33 | UPS záloha rekonstrukčního syst. min. na 15 min. |  | ANO / NE |
| Detekční cívky |  |  |  |
| 34 | Hlavo/krční cívka umožňující vyšetření s minimálně 20ti kanály |  | ANO / NE |
| 35 | Kombinace cívek pro vyšetření páteře s pokrytím min. 90 cm umožňující vyšetření dané oblasti s minimálně 30 kanály |  | ANO / NE |
| 36 | Kombinace cívek pro celotělové vyšetření s pokrytím min. 180 cm obsahující alespoň dvě vícekanálové povrchové matrix cívky pro vyšetřování břišních orgánů, hrudníku, a cév dolních končetin, umožňující vyšetření celého těla v požadovaném pokrytí minimálně s celkovým počtem 96 kanálů bez nutnosti repozice cívek |  | ANO / NE |
| 37 | Dedikovaná (= přímo výrobcem určená pouze pro danou anatomickou oblast) cívka pro vyšetření kolenního kloubu umožňující vyšetření minimálně 15 kanály |  | ANO / NE |
| 38 | Dedikovaná (= přímo výrobcem určená pouze pro danou anatomickou oblast) cívka pro vyšetření ramenního kloubu umožňující vyšetření minimálně 12 kanály |  | ANO / NE |
| 39 | Dedikovaná (= přímo výrobcem určená pouze pro danou anatomickou oblast) cívka pro vyšetření zápěstí umožňující vyšetření minimálně12 kanály |  | ANO / NE |
| 40 | Dedikovaná (= přímo výrobcem určené pouze pro danou anatomickou oblast) cívka pro vyšetření kotníku s min. 8 kanály |  | ANO / NE |
| 41 | Typ cívky pro vyšetření končetin – předloktí, loket Dedikovaná (= přímo výrobcem určená pouze pro danou anatomickou oblast) cívka pro vyšetření končetin – předloktí, loket s pokrytím ve FH směru alespoň 20 cm - s minimálně 12 kanály NEBO flexibilní univerzální cívka s minimálně 12 kanály s pokrytím alespoň 20 cm | Dedikovaná / Flexibilní |  |
| 42 | Vícekanálová univerzální flexibilní cívka střední velikosti |  | ANO / NE |
| 43 | Celkový počet dodaných RF příjímacích cívek splňujících požadované parametry pro jednotlivé RF cívky | minimálně 8 kusů |  |
| 44 | Kompletní sada příslušenství pro RF cívky, vyšetřovací stůl a uložení a polohování pacienta. - Polohovací a fixační pomůcky k uložení pacienta do všech poloh k vyšetření – upevnění dolních končetin, rukou, vypodložení těla, zatížení částí těla - Měkké podložky pro polohování a komfortní uložení pacienta při vyšetření – podložky pod tělo, hlavu, končetiny - Příslušenství (zrcadlo) pro umožnění výhledu pacienta z nitra MR přístroje při vyšetření - Výplně a měkké příslušenství RF cívek - Chrániče sluchu (sluchátka) jak samostatné, tak ve verzi s přenosem zvuku k pacientovi (hlas, audio) |  | ANO / NE |
| 45 | Přednastavené akviziční protokoly pro jednotlivá vyšetření obsahující konkrétní a modifikovatelné náběrové sekvence. |  | ANO / NE |
| 46 | Kompletní DICOM 3.0 kompatibilita (DICOM Modality Worklist, Storage Commitment, Print, Query/Retrieve, MPPS) |  | ANO / NE |
| 47 | Úložná kapacita pro obrazová data | minimálně 500 GB |  |
| 48 | Nástroje pro rozpoznání anatomie a automatizované plánování v oblasti hlavy, páteře a velkých kloubů |  | ANO / NE |
| 49 | Nástroje pro časování dávkování kontrastní látky a pro sledování průtoku této kontrastní látky cévami pomocí "fluoroskopického“ triggeringu |  | ANO / NE |
| Vyšetřovací techniky |  |  |  |
| 50 | Základní vyšetřovací techniky pro 2D a 3D zobrazení a akvizici dat: - Korekce signálové homogenity - Zlepšení zobrazení tekutin použitím krátkého TR času a snížením akvizičního času – 2D a 3D T2w spin echo sekvence - Vyšetření více polí v ose z (oblastí těla) s automatickým pohybem stolu, možností různého FOV, rozlišení geometrie a využití paralelních akvizičních technik. - Automatická fůze snímků z více polí v ose Z |  | ANO / NE |
| 51 | Základní vyšetřovací techniky s potlačením artefaktů od kovových implantátů |  | ANO / NE |
| 52 | Pokročilé techniky na potlačení artefaktů od kovů, jako například kovových implantátů, ve 2D i 3D obraze na základě techniky SEMAC = gradientní kompenzace VAT–„View Angel Tilting“ s přídavnými kroky fázového kódování nebo MAVRIC = 3D sekvence rychlého spinového echa s úzkopásmovou frekvenčně selektivní excitací ve spojení s VAT a přidáním z-gradientu během multispektrální excitace i čtení (nebo jejich kombinace). Redukce susceptibilních artefaktů musí probíhat jak v rovině „in-plane“, tak i „through-plane“ |  | ANO / NE |
| 53 | Vyšetřovací techniky pro potlačení pohybových artefaktů pomocí vzorkování pásů rotujících kolem středu k-prostoru (radiální akvizice dat) s převzorkováním středu k-prostoru s možností korekce pohybu určené pro 2D SE i Gradientní sekvence, T1w, T2w, DWI a FLAIR pro všechny anatomické oblasti – CNS, Páteř, orgány břicha a pánve, prsa, muskuloskeletální systém, Technika musí být kompatibilní s paralelními akvizičními technikami. |  | ANO / NE |
| 54 | Vyšetřovací techniky pro potlačení pohybových artefaktů pomocí vzorkování pásů rotujících kolem středu k-prostoru (radiální akvizice dat) s převzorkováním středu k-prostoru s možností korekce pohybu určené pro 3D GRE T1w sekvence pro vyšetření jater nezávisle na dýchání pacienta, vyšetření páteře, mozku a C páteře, prostaty. Technika musí být kompatibilní s paralelními akvizičními technikami a technikou suprese tuku typu DIXON |  | ANO / NE |
| 55 | Techniky difuse s možností výpočtu IVIM a DKI u níže uvedených požadovaných možností vyšetření – zvýrazněno v textu Vyšetření v oblasti břicha a pánve IP/OP sekvence, adiabatické potlačení tuku, difuze s potlačením cév, difuse s možností výpočtu IVIM, DKI sekvence a vyhodnocení pro množství železa, frakce tuku včetně jejich výpočtu . Rozvinuté difuzní techniky (EPI, non EPI (TSE), zoom DWI pro zlepšení zobrazení v C-páteři, korekce EPI, distorsion-free, kompatibilní s technikami potlačení pohybu), výpočet vyšších difuzních hodnot. Výpočet IVIM, DKI | hodnocený parametr 5 % subkriteria | ANO / NE |
| 56 | Softwarové vybavení pro pediatrickou diagnostiku (do 2 let věku pacienta) včetně neurovyšetření a spektroskopie. |  | ANO / NE |
| 57 | Vyšetřovací techniky se supresí tuku typu DIXON s dvou i tříbodovou technikou – kombinace 2 nebo 3 ech s různým TE, pro sekvence TSE (T2w, T1w, PDw, FLAIR) a 2D a 3D gradientní sekvence Techniky musí být určené pro oblasti mozku, páteře, prsou, břišních a pánevních orgánů a muskuloskelelárního systému. |  | ANO / NE |
| 58 | Vyšetřovací techniky se supresí tuku typu DIXON v kombinaci s radiální akvizicí dat pro redukci pohybových a susceptibilních artefaktů, pro sekvence TSE (T2w, T1w, PDw, FLAIR) i 2D a 3D gradientní sekvence. Techniky musí být určené pro oblasti mozku, páteře, prsou, břišních a pánevních orgánů a muskuloskelelárního systému. |  | ANO / NE |
| 59 | Vyšetřovací techniky se supresí tuku typu DIXON v kombinaci s radiální akvizicí dat pro redukci pohybových a susceptibilních artefaktů určených pro zobrazování velkých FOV (= v ose z více něž 50 cm) při zachování vysokého rozlišení a vícenásobného náběru dat v ose z pro pokrytí celého těla a angiografii dolních končetin. Technika určená minimálně pro gradientní sekvence a MR angiografii |  | ANO / NE |
| 60 | 3D vyšetřovací techniky s isotropickou velikostí voxelu pro spin echo T1w, T2w a PDw sekvence kompatibilní s paralelními akvizičními technikami určené pro vyšetřování minimálně mozku, páteře, muskuloskeletálního systému, prsou a pánevních orgánů. |  | ANO / NE |
| 61 | 3D vyšetřovací technika s isotropickou velikostí voxelu pro Spin echo T2w sekvence s redukcí tuku a signálu cév, kompatibilní s paralelními akvizičními technikami. Technika určena pro zobrazení nervových struktur brachiálního nebo lumbálního plexu. |  | ANO / NE |
| 62 | 3D vyšetřovací techniky s isotropickou velikostí voxelu pro Gradient echo T1w, T2w sekvence, kompatibilní s paralelními akvizičními technikami určené pro vyšetřování minimálně mozku |  | ANO / NE |
| 63 | 3D vyšetřovací techniky vyšetření mozku s isotropickou velikostí voxelu pro Spin echo T1w sekvence obsahující black-blood prepuls k potlačení signálu cévní krve ke zlepšení rozlišení signálu cévního lumen od intraluminárního signálu. Technika je kompatibilní s paralelní akvizicí dat. |  | ANO / NE |
| 64 | Vyšetřovací techniky pro 2D i 3D gradient echo SWI zobrazování mozku s vysokým rozlišením, kombinující magnitudová a fázová data s možností akvizice více ech (multi-echo) a kompatibilní s paralelními akvizičními technikami. |  | ANO / NE |
| 65 | Vyšetřovací techniky pro funkční MRI vyšetření mozku na základě fMRI BOLD s akvizicí dat v reálném čase a korekcí pohybových artefaktů |  | ANO / NE |
| 66 | 3D vyšetřovací techniky s isotropickou velikostí voxelu pro balancované Gradient echo T1w, T2w sekvence, kompatibilní s paralelními akvizičními technikami a s radiální akvizicí dat pro redukci pohybových a susceptibilních artefaktů, určené pro vyšetřování vnitřního zvukovodu. |  | ANO / NE |
| 67 | Vyšetřovací techniky pro kompenzaci pohybových artefaktů z dýchání pomocí přizpůsobení kroků fázového kódování s nízkou amplitudou a vysokou amplitudou průběhu dechového cyklu |  | ANO / NE |
| 68 | Vyšetřovací technika pro jedno i více-fázovou dynamickou akvizici dat (dynamika sycení kontrastní látkou) pro vyšetření břišních orgánů, nezávislá na dýchání pacienta. |  | ANO / NE |
| 69 | Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici dat na základě obrazu (image-based) ve 2D i 3D s vysokými faktory urychlení, výbava pro zpracování dat paralelní akviziční technikou. Techniky musí být určené pro veškeré anatomické oblasti, tedy CNS a páteř, muskuloskeletální systém, orgány břicha pánve a hrudníku, prsou a cévního systému. |  | ANO / NE |
| 70 | Akcelerační vyšetřovací techniky pracující na principu podvzorkování k-prostoru metodou compressed sensing. Techniky musí být určené pro veškeré anatomické oblasti, tedy CNS a páteř, muskuloskeletální systém, orgány břicha pánve a hrudníku, prsou a cévního systému. |  | ANO / NE |
| 71 | Akcelerační vyšetřovací techniky pro funkční vyšetření mozku a DWI/DTI sekvence na základě simultánní excitace více řezů (Simultaneous Multi-Slice imaging) využívající komplexní RF pulzy společně s paralelními akvizičními technikami k současnému snímání několika řezů podél osy Z. |  | ANO / NE |
| 72 | Základní techniky DWI zobrazování a difusní vyšetřovací techniky pro echoplanární a difúzní zobrazení s vysokým rozlišením = Gradientní EPI DWI. Techniky musí být určené pro veškeré anatomické oblasti, tedy CNS, muskuloskeletální systém, orgány břicha a hrudníku a prsou |  | ANO / NE |
| 73 | Readout-segmentované DWI zlepšující rozlišení a redukující susceptibilní artefakty |  | ANO / NE |
| 74 | Vyšetřovací techniky pro diffusně vážené rychlé Spin echo sekvence určené pro vyšetření minimálně mozku, páteře a vnitřního zvukovodu. |  | ANO / NE |
| 75 | Vyšetřovací techniky pro difusně vážené multi-shot Spin echo sekvence využívající radiální akvizici dat k redukci pohybových a susceptibilních artefaktů. Techniky určené pro vyšetření mozku, páteře a celotělového DWI vyšetření |  | ANO / NE |
| 76 | Vyšetřovací techniky malého objemu a malého FOV s plnou matricí při difusním a BOLD EPI zobrazení bez artefaktů z okolní tkáně pomocí vnitřní objemové excitace, kompatibilní s paralelními akvizičními technikami. Techniky musí být určené pro oblasti mozku, páteře, břišních a pánevních orgánů (prostata, pankreas) |  | ANO / NE |
| 77 | Rozšíření vyšetřovací techniky malého objemu a malého FOV s plnou matricí při difusním a BOLD EPI zobrazení o mechanismus zvýšení SNR a snížení pohybových artefaktů zapojením 2D navigator-based korekce a paralelní techniky. Technika určená pro vyšetření minimálně pro oblast páteře. |  | ANO / NE |
| 78 | Vyšetřovací a SW techniky pro difuzní vážení (DWI) s tvorbou kalkulovaných difuzně vážených snímků s volitelnou hodnotou b (computed b-values, cDWI) |  | ANO / NE |
| 79 | Vyšetřovací techniky pro difuzní vážení s možností náběru nejméně 32 směrů difuze pro zobrazení difuzního tensoru a DTI traktografie |  | ANO / NE |
| 80 | Technologie na zlepšení EPI sekvencí (DWI, DTI, fMRI a BOLD) zobrazení mozku redukující b0 distorze obrazu a zvyšující geometrickou věrnost obrazu. |  | ANO / NE |
| 81 | Technologie na korekci ADC mapy kompenzací nedokonalé linearity gradientního pole při krajních polohách a ve velkém FOV |  | ANO / NE |
| 82 | Celotělová onkologická vyšetření („Whole-Body“ techniky, zobrazení břišních orgánů, zobrazení typu PET), pediatrická vyšetření |  | ANO / NE |
| 83 | Vyšetřovací techniky pro celotělové difuzně váženě skeny s potlačením okolních tkání na pozadí pomocí inversního pulzu. Výsledkem je zobrazení aktivních lézí na světlém pozadí. Celé tělo je skenováno ve 4-5 blocích bez nutnosti repozice RF cívek nebo pacienta. |  | ANO / NE |
| 84 | Balancované (steady-state) gradient-echo akvizice pro 2D i 3D sekvence |  | ANO / NE |
| 85 | Spoiled T2*w sekvence pro zobrazení C páteře a muskuloskeletálního systému |  | ANO / NE |
| 86 | Vyšetřovací techniky diagnostiky prsou s vysokým rozlišením a 3D zobrazením s potlačením signálu tuku |  | ANO / NE |
| 87 | Dynamické kontrastní vyšetřovací techniky diagnostiky prsou s potlačením tuku |  | ANO / NE |
| 88 | Vyšetřovací techniky pro spektroskopická vyšetření = single-voxel, multivoxel a multislice protonová spektroskopie |  | ANO / NE |
| 89 | Kontrastní angiografické techniky využívající zkrácení T1 relaxace gadoliniové látky v cévách, včetně multietážového zobrazení dolních končetin s potlačením okolní tkáně za pomocí potlačení tuku technikou DIXON a umožňující eliptický/centrický náběr K-prostoru |  | ANO / NE |
| 90 | Kontrastní ultrarychlé sekvence MR angiografie umožňující získávat snímky rychlostí 1-2/sekundu a zobrazující průchod bolusu kontrastní látky, za pomocí techniky view-sharing a podsamplováním K-prostoru s redukcí kontaminace časného signálu venosní krve |  | ANO / NE |
| 91 | Non-kontrastní techniky MR angiografie typu Time-of-Flight (TOF) v 2D a 3D. |  | ANO / NE |
| 92 | Non-kontrastní techniky MR angiografie typu fázový kontrast (PC MRA) v 2D a 3D, včetně měření rychlosti toků VENC |  | ANO / NE |
| 93 | Vyšetřovací techniky pro diagnostiku kloubů, včetně drobných kloubů |  | ANO / NE |
| 94 | Vyšetřovací techniky pro hodnocení časných změn chrupavek kloubů |  | ANO / NE |
| 95 | Rekonstrukce snímků z raw dat pomocí umělé inteligence, AI-Deep learning technologie, kombinovaná s metodou akvizice dat pomocí akceleračních paralelních technik. Rekonstrukce musí být dostupná pro rychlé spin echo a gradientní echo sekvence pro všechny anatomické oblasti = mozek, páteř, orgány hrudníku a prsou, orgány břicha a pánve včetně prostaty, muskuloskeletálního systému a celotělových vyšetření, sekvence typu DIXON, sekvence s radiálním náběrem dat pro potlačení pohybových artefaktů, diffusní sekvence včetně celotělových, SWI sekvence a T1 a T2 mapování. |  | ANO / NE |
| 96 | Automatické sloučení snímků z několika akvizic stejného vyšetření k vytvoření jediného celkového obrazu |  | ANO / NE |
| 97 | Tvorba MPR, MIP, a Volumových rekonstrukcí |  | ANO / NE |
| 98 | MR subtrakce umožňující základní výpočty mezi dvěma objemy včetně sčítání, odčítání a poměru z jedné dynamické řady |  | ANO / NE |
| 99 | MR difúze pro analýzu difúzních a anizotropních vlastností tkáně, hodnocení DWI sérií, vytváření parametrických map (ADC, eADC, FA) |  | ANO / NE |
| 100 | Pokročilé zpracování a analýza difúzně vážených snímků, zobrazení kalkulovaných difúzně vážených snímků (cDWI) s volitelnou hodnotou b |  | ANO / NE |
| 101 | Hodnocení MR spektroskopie, automatická identifikace anatomie pro výběr vhodných metabolitů, grafická prezentace dat (metabolické i poměrové mapy) |  | ANO / NE |
| 102 | Vizualizace a kvantifikace dynamiky průtoku krve |  | ANO / NE |
| Diagnostická stanice |  |  |  |
| 103 | Serverové portálové řešení diagnostické stanice v datové síti zadavatele – připojení do sítě 10Gbit kartou SFP+ nebo Base-T |  | ANO / NE |
| 104 | Dodaný HW pro instalaci portálového řešení splňující optimální kvalitativní nároky na plynulou práci dle rozsahu množství paralelních přístupů a souběžné práce všech možných uživatelů. HW splňuje bezpečnostní nároky a požadavky pro připojení do datové sítě zadavatele, zejména s ohledem na ochranu dat, průnik do datové sítě zadavatele, ochranu před škodlivým SW a neoprávněnou změnou nebo shromažďováním dat. SW musí být podporovaný výrobcem a průběžně aktualizovaný po celou dobu životnosti. Při ukončení podpory dané verze SW výrobcem musí být SW aktualizován na podporovanou verzi. Požadované technické řešení: diagnostický server v rack provedení, řešený jako jedno zařízení, dodáno vč. 2x redundantního napájecího zdroje. Systém/server musí běžet ve virtualizovaném prostředí (VMware 7 a vyšší). Zadavatel připouští i jiné adekvátní obdobné řešení Požadované minimální HW vybavení serveru: - Dodané procesory musí být plně kompatibilní se serverovými procesory značky Intel ve vlastnictví zadavatele (podmínka provozu ve VMware vCenter). - Diskové pole pro data a operační systém sestávající se z SSD disků v Raid-6 po 1 TB. Zadavatel umožňuje využít či provést upgrade stávajícího diagnostického serveru (portálu) ve vlastnictví zadavatele a využít již zakoupené licence a přístupy všech grafických modů. Základním a nepodkročitelným minimem je naplnění cílového stavu všech SW licencí popsaných v zadávacích podmínkách. Nutností je potřeba migrace všech zakoupených licencí do nového nebo upgradovaného serveru. |  | ANO / NE |
| 105 | Dvě PC stanice s HW konfigurací odpovídající optimálním požadavkům na provoz diagnostického SW (portálového klienta) a čtyřmi LCD monitory (1x textový monitor, 3x diagnostický monitor). Specifikace pro diagnostický monitor: minimálně 21.5 palcový IPS monitor, shoda se standardy DICOM 14 a Gamma 2., 2. možnost veritikální orientace obrazu. Specifikace pro textový monitor: IPS monitore o rozměru minimálně 24 palců v rozlišení Full HD. Minimální HW požadavky odpovídají výkonové úrovni procesoru Intel i7 nejvyšší generace, minimálně 32 GB RAM, SSD disk min. 512 GB, Operační systém stanice musí být v době pořízení aktuální a podporovaný výrobcem, budou zajištěny průběžné aktualizace, případně při ukončení podpory výrobcem bude zajištěn přechod na novou podporovanou verzi a licence musí umožnovat legální použití právnickou osobou (ve firmě). Musí být umožněno zařazení klientské stanice do domény zadavatele. |  | ANO / NE |
| 106 | Minimální úložná kapacita pro obrazová data na diskovém poli portálového serveru | Minimálně 4 TB |  |
| 107 | Počet současných přístupů uživatelů (CCU) ke všem MR aplikacím. Hodnocený bude počet přístupů nad minimální požadovaný počet. | Minimálně 5 |  |
| 108 | Možnost zpracovávat min. 50 000 obrazů současně |  | ANO / NE |
| 109 | Automatické vyhledávání předchozích vyšetření pacienta dle zadaných kritérií a jejich přenos na dočasné úložiště portálového systému – Pre-Fetch |  | ANO / NE |
| 110 | Automatické spuštění a provedení pokročilé analýzy obrazových dat na pozadí po vyhotovení a uložení na diskové pole portálové stanice dle předem zadaných kritérií |  | ANO / NE |
| 111 | Základní systém pro hodnocení MRI snímků – multimodalitní prohlížeč pro současné prohlížení více sad snímků se vzájemnou synchronizací |  | ANO / NE |
| 112 | Automatické sloučení snímků z několika akvizic stejného vyšetření k vytvoření jediného celkového obrazu |  | ANO / NE |
| 113 | MR subtrakce umožňující základní výpočty mezi dvěma objemy včetně sčítání, odčítání a poměru z jedné dynamické řady |  | ANO / NE |
| 114 | MR difúze pro analýzu difúzních a anizotropních vlastností tkáně, hodnocení DWI sérií, vytváření parametrických map (ADC, eADC, FA) |  | ANO / NE |
| 115 | Pokročilé zpracování a analýza difúzně vážených snímků, zobrazení kalkulovaných difúzně vážených snímků (cDWI) s volitelnou hodnotou b |  | ANO / NE |
| 116 | MR T1 perfuze k vyhodnocení křivek časové intenzity T1 signálově zlepšených sérií |  | ANO / NE |
| 117 | MR T2* (neuro) perfúze pro hodnocení cévní mozkové příhody a sledování mozkových nádorů, výpočet hemodynamických map (TTP, MTT, Tmax, atd.) |  | ANO / NE |
| 118 | Nástroje k provádění akumulace ech při zobrazování sérií s více echy, náhled, uložení a analýza vypočítaných nových sérií |  | ANO / NE |
| 119 | Hodnocení MR spektroskopie, automatická identifikace anatomie pro výběr vhodných metabolitů, grafická prezentace dat (metabolické i poměrové mapy) |  | ANO / NE |
| 120 | Traktografie pro vizualizaci a kvantifikaci struktury bílé hmoty v mozku a míšním traktu, zobrazení a analýza nervových drah za účelem hodnocení nervových drah kolem nádorů a lézí v kombinaci s funkční oblastí |  | ANO / NE |
| 121 | Identifikace a vizualizace funkčních oblastí v mozku ve vazbě na lokální metabolické a hemodynamické změny, ke kterým dochází v aktivovaných oblastech mozku |  | ANO / NE |
| 122 | Vizualizace a kvantifikace dynamiky průtoku krve |  | ANO / NE |
| 123 | Hodnocení kloubní chrupavky s využitím dat z T2 map včetně optimalizace obrazů multi-echo MR dat |  | ANO / NE |
| Další požadavky a MRI příslušenství |  |  |  |
| 124 | Kompletní příprava prostoru vyšetřovací a technické místnosti k montáži a provozu MR přístroje zahrnující následující dodávky: - kabelové kanály a prostupy, - kompletní chladící okruhy MR přístroje, - chlazení technické místnosti - technologický rozvaděč vč. elektroinstalace, - vybavení nezbytné pro umístění akviziční stanice, RF cívek a vyšetřovacích pomůcek |  | ANO / NE |
| 125 | RF vysokofrekvenční stínící kabina: - nová, ne repasovaná, vybavená LED osvětlením se stmíváním - elektrostaticky vodivá PVC krytina - kabina vybavená rychlospojkami a vnitřními rozvody medicinálních plynů dle stávajícího počtu a typu - akustický útlum vstupních dveří, pozorovacího okna a stěn v hodnotě minimálně 40 dB - dodavatel zajistí technologie regulace teploty, vlhkosti a výši průtoku množství vzduchu pomocí samostatného okruhu nezávislého na stávající VZT - stávající VZT bude zachována a využívána pouze pro účel větrání/ výměny vzduchu na pracovišti dle běžných hygienických norem |  | ANO / NE |
| 126 | Návrh dispozičního řešení, návrh stavebních úprav a úprav nutných pro přípravu transportní cesty na místo instalace, návrh podpůrných prvků pro instalaci všech prvků systému a následný servis. Projekt musí obsahovat požadavky na: - kvalitu podlahy a nosnost podlahy, - požadavky na stavební připravenost, - připojení elektrické energie – požadovaný příkon, umístění a zapojení technologických rozvaděčů, požadavky na ochranné propojení, požadavky na rozmístění koncových prvků silnoproud (zásuvky, uzemňovací krabice), - připojení slaboproudých technologií – přípojky, datová síť, telefonní síť, signalizační prvky, havarijní tlačítka…, - vzduchotechniku a chlazení – specifikace parametrů prostředí – teplota, vlhkost, výměna vzduchu, požadavky na chlazení technologie, - požadavky na přívod, objem, průtok a teplotu chladící vody - umístění kabelových kanálů, podlahových kotvících rámů i ostatních kotvících prvků, prostupy ve stěnách nebo příčkách, - požadavky na ostatní přípojná místa (např. ZTI, medicinální plyny), - návrh optimalizace stávajícího stínění a případný projekt dostínění okolních prostor - jiné nutné požadavky pro instalaci |  | ANO / NE |
| 127 | Klimatizační jednotka prostoru s akviziční stanicí, v případě potřeby dané podmínkami dodavatele také v jiných místnostech s příslušenstvím přístroje, dostatečně výkonných pro dosažení předepsaného pracovního prostředí MR přístroje a příslušenství. |  | ANO / NE |
| 128 | Příslušenství pro zvýšení komfortu pacienta při vyšetření – hlasové a vizuální pokyny pacientovi v průběhu vyšetření. |  | ANO / NE |
| 129 | Informace o probíhajícím vyšetření vizuálně se zobrazující pacientovi v průběhu vyšetření (trvání sekvence, doba zadržení dechu apod.) |  | ANO / NE |
| 130 | UPS pro akviziční stanici a jednotlivé diagnostické stanice s dostatečnou kapacitou pro uchování již získaných dat a ukončení administrativní a diagnostické práce bez ztráty dat |  | ANO / NE |
| 131 | Tlakový injektor pro magnetickou rezonanci – pístový s dvěma písty, jedním pro kontrastní látku a druhý pro fyziologický roztok s ovládáním od akviziční stanice a programovatelným množstvím a rychlostí průtoků obou médií. Možnost odeslání informací o aplikované kontrastní látce pacientovi do PACS a funkce Modality Worklist |  | ANO / NE |
| 132 | Demontáž a následná likvidace stávajícího přístroje MR 1,5T |  | ANO / NE |