Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Dodavatelem nabízená skutečná hodnota technického parametru | Dodavatel uvede dokument a č. strany, kde lze technický parametr ověřit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operační stoly |  |  |  |  |
| Operační stůl systémový |  |  |  |  |
| Elektromechanický systémový operační stůl s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory. |  |  |  |  |
| Celkový počet základen operačních stolů: 1ks |  |  |  |  |
| Celkový počet výměnných segmentovaných desek: 2 ks |  |  |  |  |
| Celkový počet transportních vozíků s výškově stavitelným zdvihem: 2 ks |  |  |  |  |
| Elektromechanický operační stůl - systém s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory, sestávající z: |  |  |  |  |
| - nohy stolu s mobilní základnou (transportabilní pomocí transportního vozíku) |  |  |  |  |
| - výměnných desek segmentovaných s motoricky ovládanými pohyby a s příslušenstvím |  |  |  |  |
| - transportního vozíku pro operační desky a nohu stolu |  |  |  |  |
| Univerzální použití pro všechny chirurgické obory |  |  |  |  |
| Základní („nulová“) pozice zadaná jedním tlačítkem ovladače - pro uvedení všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy i manipulační výšky pro převoz desky. Sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta. |  |  |  |  |
| Jednotlačítková předvolba pozice polosed („beach chair“) a „můstek“ |  |  |  |  |
| Funkce na dálkové ovládání prostřednictvím IR bezkabelového ručního ovladače s displejem a komunikací v českém jazyce: výškové polohování, Trendelenburg, antitrendelenburg, oboustranný laterální náklon, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť |  |  |  |  |
| Možnost úpravy ovládání tak, aby umožňovalo uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu | Min. 10 předvolených nastavení |  |  |  |
| Záložní ovládání na bočním krytu nohy operačního stolu (nikoliv pod zádovou nebo nožní částí desky) |  |  |  |  |
| Povolené zatížení min. 360 kg + 20 kg standardního příslušenství | Min. 360 kg + 20 kg |  |  |  |
| Integrované akumulátory v základně operačního stolu |  |  |  |  |
| Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací |  |  |  |  |
| Mobilní nabíječka pro IR bezkabelový ruční ovladač, celkový počet: 1ks |  |  |  |  |
| Integrovaná funkce rozpoznávání napojeného příslušenství - integrovaný aktivní antikolizní systém s eliminací kolize s podlahou na operačním sále - pro vyloučení a bezpečnou nápravu vzniklých nebezpečných situací, příslušenství musí být vybaveno mikročipy nebo jiným identifikačním zařízením |  |  |  |  |
| Transportní vozík pro nohu stolu a výměnné desky výškově stavitelný (pro snadné a rychlé překládání pacienta z lůžka a zpět na lůžko), se snadnou manipulací (rukojeť, snadné udržení přímého směru výsuvným pátým kolečkem) a centrální brzdou; |  |  |  |  |
| Navážení desek na nohu stolu ve směru hlava - nohy i nohy - hlava s automatickým rozpoznáním pozice, bez nutnosti manuálního nastavení reverzního režimu |  |  |  |  |
| Požadavky na základnu operačního stolu |  |  |  |  |
| Mobilní provedení s transportérem |  |  |  |  |
| Z nerezu odolného proti nárazu a běžně užívané dezinfekci |  |  |  |  |
| Kryt a podvozek základny z nerezové oceli |  |  |  |  |
| Spodní mobilní základna s těsněním po celém obvodu základny zajišťujícím nezatékání kapalin pod systémovou základnu operačního stolu během výkonu (z hygienických důvodů) |  |  |  |  |
| Požadován co nejnižší kryt základny vhodný pro operace s použitím koagulace s nožním pedálem, tj. výška krytu v limitní výšce max. 45 mm | Max. 45 mm |  |  |  |
| Výškové nastavení v rozsahu min. 621 - 1150 mm bez polsterů | Min. 621 – 1150 mm |  |  |  |
| Laterální náklon min. 28° obousměrně | Min. 28° |  |  |  |
| Podélný náklon (Trendelenburg, antitrendelenburg) min. 45° obousměrně | Min. 45° |  |  |  |
| Kombinace Trendelenburg/laterální náklon min. 25°/15° | Min. 25°/15° |  |  |  |
| Podélný posuv min. 400 mm | Min. 400 mm |  |  |  |
| RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky - mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky bez výjimky | Min. 380 mm |  |  |  |
| Požadavky na základní desku operačního stolu |  |  |  |  |
| Základní deska stavebnicová min. šestisegmentová (hlavový segment, horní zádový segment, střední zádový segment, sedací segment, dva nožní segmenty nedělené) |  |  |  |  |
| Šířka operační desky včetně DIN lišt min 590 mm | Min. 590 mm |  |  |  |
| Elektricky ovládané pohyby základní desky: |  |  |  |  |
| - základní zádová sekce: vzhůru min. 70°, dolů min. 55° | vzhůru min. 70°, dolů min. 55° |  |  |  |
| - nožní sekce: vzhůru min. 90°, dolů min. 90° | vzhůru min. 90°, dolů min. 90° |  |  |  |
| - dělené podložky dolních končetin též samostatně |  |  |  |  |
| Polohování horní části zádové sekce: vzhůru min. 90°, dolů min. 60° | vzhůru min. 90°, dolů min. 60° |  |  |  |
| Z manipulačních důvodů - nízká hmotnost jednotlivých modulárních segmentů operační desky (pro dvoudílné podložky nohou max. 9 kg zvlášť pro pravý a levý díl) | pro dvoudílné podložky nohou max. 9 kg zvlášť pro pravý a levý díl |  |  |  |
| Podložka hlavy dvouklobová (ne jen sklopné), standardní, v šířce desky stolu, ovladatelná jednou rukou |  |  |  |  |
| Možná záměna nožních a zádových segmentů |  |  |  |  |
| Polstery snižující riziko vzniku proleženin (bez použití gelových podložek), tloušťka min. 80 mm, jednoduše odnímatelné, upevněné na základ desky welcro spoji („suchý zip“) | min. 80 mm |  |  |  |
| Příslušenství operačního stolu |  |  |  |  |
| Medilišta (eurolišta) po obou stranách a celé délce operačního stolu vyjma hlavového dílu |  |  |  |  |
| Min. 4ks: plně kloubově polohovatelná infuzní podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost snadného polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru, zajištění/odjištění vícekloubového mechanismu rychlospojkou z jednoho místa, včetně 2 upínacích pásků pro každou podložku; V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 3 ks: plně kloubově polohovatelná infuzní podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost snadného polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru, zajištění/odjištění vícekloubového mechanismu rychlospojkou z jednoho místa, včetně 2 upínacích pásků pro každou podložku; | délka min. 450 mm |  |  |  |
| Min. 2ks: Anesteziologický rám včetně 2 ks závěsu paže polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 1 ks: Anesteziologický rám včetně 2 ks závěsu paže polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu |  |  |  |  |
| Min. 3ks: Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 2 ks: Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný |  |  |  |  |
| Min. 1 pár: Gynekologické držáky dolních končetin, americké ("schauty") s nosností min. 150 kg | min. 150 kg |  |  |  |
| Min. 3 ks boční opěrka (1 ks břicho-bok + 2 ks záda-rameno) nastavitelná ve všech směrech |  |  |  |  |
| Modulární segmenty pro rozšíření šířky desky upevnitelné na eurolištu stolu |  |  |  |  |
| Min. 2 ks (1 pár): Opěrky ramen v pozici trendelenburg |  |  |  |  |
| Prodloužení boční radiální lišty - min. 15 cm | min. 15 cm |  |  |  |
| Min. 2 ks Transparentní fixace paže pacienta - podél těla pacienta |  |  |  |  |
| Min. 1 ks: podložka ruky s nastavitelným rámem V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph není nutné tuto podložku dodávat |  |  |  |  |
| Veškeré příslušenství, které se upíná na radiální lištu musí být dodáno včetně upínacích svorek |  |  |  |  |
| Veškeré příslušenství a modulární segmenty operační desky musí být kompatibilní s pořizovaným mobilním stolem |  |  |  |  |
| Operační stůl mobilní |  |  |  |  |
| Elektromechanický mobilní operační stůl pro chirurgické obory, gynekologii a urologii |  |  |  |  |
| Elektromechanický operační stůl |  |  |  |  |
| Elektrické ovládání zdvihu pracovní desky, zádového dílu naklápění pracovní desky kolem dvou os, podélný posun, nožní segmenty společně nebo každý zvlášť |  |  |  |  |
| Mobilní podstavec základny operačního stolu kompletně s nerezové oceli - snadné čištění a dezinfekce, zcela bez ostrých hran; barevný nástřik nebo plastové provedení není přípustné |  |  |  |  |
| Zdvih pracovní desky minimálně v rozsahu (bez čalounění) min. 600 - 1100 mm | Min. 600 – 1100 mm |  |  |  |
| Trendelenburg – Antitredelenburg min. ± 45° | min. ± 45° |  |  |  |
| Nosnost operačního stolu, včetně příslušenství min. 380 kg | min. 380 kg |  |  |  |
| Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou |  |  |  |  |
| Signalizace stavu akumulátoru jak základny operačního stolu, tak dálkového ovládání |  |  |  |  |
| Ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovladače s možností ovládání všech funkcí operačního stolu (Min. 2 ks ovladače (1ks bezkabelového ovladače a min. 1ks kabelového ovladače)) |  |  |  |  |
| Kontrolovaný pojezd operačního stolu řízený pouze kabelovým ovládáním |  |  |  |  |
| Integrovaná funkce rozpoznávání napojeného příslušenství - integrovaný aktivní antikolizní systém s eliminací kolize s podlahou na operačním sále - pro vyloučení a bezpečnou nápravu vzniklých nebezpečných situací, příslušenství musí být vybaveno mikročipy nebo jiným identifikačním zařízením |  |  |  |  |
| Záložní ovládání na bočním krytu nohy operačního stolu (nikoliv pod zádovou nebo nožní částí desky) |  |  |  |  |
| Mobilní základna (sloup) s integrovanými kolečky (chráněny krytem před znečištěním) |  |  |  |  |
| Pracovní deska |  |  |  |  |
| RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky - mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky bez výjimky | Min. 380 mm |  |  |  |
| Plně odnímatelné dělené nožní segmenty, výklopné kolem horizontální i vertikální osy, ovládané dálkově; volitelně společně nebo pravý/levý zvlášť. |  |  |  |  |
| Dělený zádový segment - Horní a dolní část ovládaná elektricky (nahoru/dolů, můstek, beach chair) |  |  |  |  |
| Hlavový segment - dvojkloubový umožňující vodorovnou pozici v různém výškovém nastavení min. ± 45° | min. ± 45° |  |  |  |
| Šířka desky operačního stolu (bez lišt) min. 590 mm | min. 590 mm |  |  |  |
| Podélný posun min. 450 mm, z toho k nožní části min. 230 mm | Podélný posun min. 450 mm, z toho k nožní části min. 230 mm |  |  |  |
| Zádový segment sklápění min. 90° | min. 90° |  |  |  |
| Zádový segment zvedání min. 90° | min. 90° |  |  |  |
| Nožní segment sklápění min. 90° (sklopení pod operační desku) | min. 90° |  |  |  |
| Nožní segment zvedání min. 90° | min. 90° |  |  |  |
| Laterální náklon min. 28° obousměrně | min. 28° |  |  |  |
| Antidekubitní polstrování z paměťové pěny vysoké min. 80 mm | min. 80 mm |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Medilišta (Eurolišta) po obou stranách a celé délce operačního stolu vyjma hlavového dílu |  |  |  |  |
| Min. 2ks: Anesteziologický rám včetně 2 ks závěsu paže polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 1 ks: Anesteziologický rám včetně 2 ks závěsu paže polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu |  |  |  |  |
| Min. 3ks: plně kloubově polohovatelná infuzní podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost snadného polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru, zajištění/odjištění vícekloubového mechanismu rychlospojkou z jednoho místa, včetně 2 upínacích pásků pro každou podložku; V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 2 ks: plně kloubově polohovatelná infuzní podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost snadného polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru, zajištění/odjištění vícekloubového mechanismu rychlospojkou z jednoho místa, včetně 2 upínacích pásků pro každou podložku; | délka min. 450 mm |  |  |  |
| Min. 3ks: Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 2 ks: Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný |  |  |  |  |
| Min. 2 ks Transparentní fixace paže pacienta - podél těla pacienta |  |  |  |  |
| Min. 3 ks boční opěrka (1 ks břicho-bok + 2 ks záda-rameno) nastavitelná ve všech směrech |  |  |  |  |
| Min. 1 pár polohovatelné opěrky nohou pro operace v gynekologické poloze (schauty typu Goepel) |  |  |  |  |
| 2 ks (1 pár) Opěrky na ramena v pozici trendelenburg |  |  |  |  |
| Min. 1ks Pánevní prodloužení k operační desce o celkové délce min. 300 mm | min. 300 mm |  |  |  |
| Min. 2 ks: soubor pro TUR (miska se sítkem a adaptérem) V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph postačí min. 1ks: soubor pro TUR (miska se sítkem a adaptérem) |  |  |  |  |
| Min. 1 ks: podložka ruky s nastavitelným rámem V případě kompatibility stolu s příslušenstvím výrobce Trumph není nutné tuto podložku dodávat |  |  |  |  |
| Veškeré příslušenství, které se upíná na radiální lištu musí být dodáno včetně upínacích svorek |  |  |  |  |
| Veškeré příslušenství a modulární segmenty operační desky musí být kompatibilní s pořizovaným systémovým operačním stolem |  |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Vykrojení základny min. v nožní části (prostor pro umístění např. nožního pedálu koagulační jednotky) |  |  |  |  |
| Elektromotoricky řízený asistenční pojezd operačního stolu |  |  |  |  |
| Z manipulačních důvodů - nízká hmotnost jednotlivých modulárních segmentů operační desky (pro dvoudílné podložky nohou max. 6 kg zvlášť pro pravý a levý díl) |  |  |  |  |
| Stabilizace stolu - automatické vyrovnání do vodorovné polohy |  |  |  |  |
| Dostatek prostoru pro nohy operačního týmu pod základnou stolu kvůli snadnému přístupu k pacientovi (prostor vysoký min 8 cm mezi podlahou a základnou stolu) |  |  |  |  |
| Komunikace operačního stolu v českém jazyce |  |  |  |  |
| Možnost uložení min. 10 přednastavených poloh | Min. 10 přednastavených poloh |  |  |  |
| Možnost nastavení reverzní pozice pacienta |  |  |  |  |
| Místo pro operatéra mezi končetinovými segmenty - zajištěno vykrojením prostoru v podstavci mobilní základny a nastavitelností nožních segmentů do pozice tvaru písmene "U" |  |  |  |  |

Hodnotící kritérium: Technické parametry

| Hodnocené parametry | Hodnota | Splnění požadované hodnoty ANO/NE | Způsob hodnocení | Dodavatel uvede dokument a č. strany, kde lze technický parametr ověřit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operační stůl systémový |  |  |  |  |
| Integrovaný antikolizní systém detekující případnou kolizi s jiným zařízením, přístroji, technologickým vybavením a případným přetížením hmotností pacienta | ANO/NE |  | ANO=25 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Transportní vozík pro nohu stolu a výměnné desky výškově stavitelný (pro snadné a rychlé překládání pacienta z lůžka a zpět na lůžko), se snadnou manipulací s min. dvěmi integrovanými rukojeťmi pro snadné udržení přímého směru výsuvným pátým kolečkem) a centrální brzdou | ANO/NE |  | ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Základna operačního stolu umožňující laterální náklon min. 30° obousměrně | ANO/NE |  | ANO=10 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Nízká hmotnost jednotlivých modulárních segmentů operační desky - pro dvoudílné podložky nohou max. 6 kg - zvlášť pro pravý a levý díl | ANO/NE |  | ANO=10 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Min. 2 ks transparentní fixace paže pacienta s polstrem - podél těla pacienta | ANO/NE |  | ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Operační stůl mobilní |  |  |  |  |
| Integrovaný antikolizní systém detekující případnou kolizi s jiným zařízením, přístroji, technologickým vybavením a případným přetížením hmotností pacienta | ANO/NE |  | ANO=25 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Podélný posun pracovní desky min. 450 mm, z toho k nožní části min. 250 mm | ANO/NE |  | ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Pracovní deska s laterálním náklonem min. 30° obousměrně | ANO/NE |  | ANO=10 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |
| Min. 2 ks transparentní fixace paže pacienta s polstrem - podél těla pacienta | ANO/NE |  | ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší |  |