## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Pojízdní skiagrafický přístroj
Základní technické požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Výkonný snímkovací motoricky pojízdný RTG plně digitální přístroj
Vyvážené rameno s rtg zářičem
Segmentový výsuvný/výklopný sloup
Převozní výška pojízdného přístroje maximálně 150 cm
Maximální výška ohniska nad zemí minimálně 200 cm pro bezpečné a komfortní snímkování plic na lůžku a obsluhu personálu
Minimální výška ohniska nad zemí maximálně 100 cm
Možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu minimálně ± 250°
Rotace rentgenky kolem vlastní osy minimálně +/- 180 °
Náklon rentgenky dopředu/dozadu v rozsahu minimálně 100°
Maximální vysunutí sloupu minimálně 120 cm
Šířka přístroje maximálně 60 cm
Maximální rychlost motorického pojezdu přístroje minimálně 5 km/h, s možností regulace
VN generátor a rentgenka | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční vysokonapěťový generátor
Výkon generátoru minimálně 30 kW
Rozsah napětí v rozsahu minimálně 40 kV až 125 kV, s možností nastavení hodnoty napětí po 1 kV
Rozsah proudu do minimálně 350 mA
Hodnota mAs nastavitelná v rozsahu minimálně 0,5 až 300 mAs
Expoziční čas s použitím digitálního detektoru v rozsahu minimálně 0,005 až 3 s
Tepelná kapacita anody minimálně 300 kHU
Rotační anoda se dvěma ohnisky velikosti max. 0,7 a max. 1,3 mm
Rotace kolimátoru minimálně +/-90°, LED indikace světelného pole
Integrovaný DAP metr
Zabudovaný laserový indikátor pro snazší centraci při vyšetření
Váha přístroje maximálně 450 kg
Bezdrátový plochý detektor 1 ks včetně ochranného rámu | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Typ scintilátoru CsI
Vnitřní paměť detektoru pro min. 20 snímků
Velikost detektoru min. 35 x 43 cm
Velikost pixelu maximálně 150 µm
Akviziční hloubka minimálně 16 bitů
Náhled obrazu při WLAN do 5 s, plný obraz do 10 s
Hmotnost volného digitálního detektoru včetně baterie maximálně 3 kg
Wi-Fi přenos dat
Konstrukční provedení mobilního detektoru přizpůsobené zvýšenému mechanickému namáhání, odolné proti vniknutí tělesných tekutin a proti působení dezinfekce (stupeň krytí min. IPx5), nosnost min. 250 kg hmotnosti rovnoměrně rozložené po ploše detektoru
Pracovní stanice | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Akviziční stanice plně integrovaná do pojízdného RTG přístroje
Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu
Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele - konektivita Ethernet nebo WiFi
Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů)
Kapacita obrazové paměti minimálně 10 000 obrázků
Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové barevné obrazovce o velikosti minimálně 15"