## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Videokoloskop "A"
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV
Videokoloskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokoloskop musí umožňovat využití technologie, kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje technologie zvyšuje kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení.
Systém nastavení tuhosti zavádějícího tubusu ve 3 stupních pro snadnější průchodnost
Funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti - ve dvou polohách, a to aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu pro diagnostiku abnormalit sliznice
S přídavným oplachovým kanálem
Schopnost připojení k jednotce umožňující 3D vizualizaci endoskopu
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190, CV-1500) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a to z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava).
Optický systém
Zorné pole minimálně 160° v blízkém módu
Zorné pole minimálně 170° v normálním módu
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 5,0 – 100,0 mm v normálním módu
Hloubka pole minimálně 2,0 – 6,0 mm v blízkém módu
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm
Pracovní délka minimálně 1680,0 mm
Celková délka maximálně 2005,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 180°
Dolů minimálně 180°
Doprava minimálně 160°
Doleva minimálně 160°
Videokolonoskop pediatrický
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí
Zobrazovací systém – barevný CCD čip s rozlišením ve formátu HDTV
Videokoloskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokoloskop musí umožňovat využití technologie, kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje technologie zvyšuje kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení.
Videoprocesor umožňuje postprocesingové zobrazení v bílém světle, pro vylepšení barvy, struktury a jasu ke zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí
Systém nastavení tuhosti zavádějícího tubusu min. ve 3 stupních pro bezpečnější průchodnost
Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190, CV-1500) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a to z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava).
Optický systém
Zorné pole minimálně 170° v normálním módu
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 5,0 – 100,0 mm v normálním módu
Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 11,8 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 12 mm
Pracovní délka minimálně 1680,0 mm
Celková délka maximálně 2005,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 180°
Dolů minimálně 180°
Doprava minimálně 160°
Doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován
Videokolonoskop "B"
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Videokoloskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokoloskop musí umožňovat využití technologie, kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje technologie zvyšuje kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení.
Opticko digitální funkce, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů
Zobrazovací systém – barevný CCD čip s rozlišením ve formátu HDTV
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190, CV-1500) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a to z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava).
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží
Endoskop musí umožňovat přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Endoskop musí mít flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů
Optický systém
Zorné pole – minimálně 170°
Směr pohledu přímý pohled
Hloubka pole minimálně 2,00 – 100,0 mm
Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm
Zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm
Pracovní délka minimálně 1680,0 mm
Celková délka maximálně 2005,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace
Nahoru minimálně 180°
Dolů minimálně 180°
Doprava minimálně 160°
Doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován