Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru | Dodavatel uvede odkaz na dokument, jímž tento parametr dokládá: Název dokumentu, číslo stránky dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urodynamický přístroj pro gynekologické oddělení |  |  |  |  |
| Medicínský účel, použití, indikace: Urodynamický systém pro komplexní multikanálové měření biometrických parametrů dolních močových cest. |  |  |  |  |
| Urodynamický systém |  |  |  |  |
| Počet kanálů min. 5. | Min. 5 kanálů |  |  |  |
| Min. 3 kanály pro připojení snímačů kabelem + min. 2 kanály pro bezdrátové/drátové připojení snímačů. |  |  |  |  |
| Univerzální kanály se snadno nastavitelnou konfiguraci kanálů dle aktuální potřeby |  |  |  |  |
| Požadovaná konfigurace: 2 x tlakový kanál (vzduchový), 1x uroflowmetrie (drátový snímač), 1x vstup pro EMG |  |  |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření o dalších 5 kanálů bez nutnosti mechanického zásahu do přístroje. Bezdrátový modul, který je přímo u pacienta a komunikuje s jednotkou bezdrátově |  |  |  |  |
| Základní kompaktní, ergonomický a snadno transportovatelný systém s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu min. 800 mm až 1 150 mm | Rozsah min. 800 mm až 1 150 mm |  |  |  |
| Systém obsahuje pacientskou měřící jednotku |  |  |  |  |
| Systém obsahuje integrovaný řídící počítač s podporovaným operačním systémem Windows LTSC (nikoli obyčejná Windows 10, bez nutnosti opakovaných upgrade), širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 21,5‘‘, klávesnici a myš | Min. 21,5‘‘ |  |  |  |
| Systém obsahuje vestavěnou kovovou cystometrickou pumpu pro přesné plnění bez infuzní váhy s rychlostí minimálně 0 – 100 ml/min, minimálně 7 rolniček | Min. 100 ml/min., min. 7 rolniček |  |  |  |
| Systém obsahuje pohyblivé rameno pro nastavení výšky držáků snímačů tlaků |  |  |  |  |
| Systém obsahuje bladder scanner (měření objemů minimálně 0-1000 ml, frekvence maximálně 2.35 MHz, hmotnost maximálně 500 g) pro automatické měření zbytkové moči s výsledkem automaticky obsaženým ve výsledném protokolu | Objem min. 0-1000 ml, frekvence max. 2,35 MHz, hmotnost max. 500 g |  |  |  |
| Systém obsahuje flexibilní kameru pro vizualizaci úniků moči (pro VLPP) |  |  |  |  |
| Komunikace ve formátu DICOM 3.0 se systémem PACS včetně podpory DICOM Worklist |  |  |  |  |
| Zajištění ochrany systému před proudovým přetížením sítě |  |  |  |  |
| Součástí bude i sedák pro ženy s nosností minimálně 200 kg | Min. 200 kg |  |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření o profilometrický puller dezinfikovatelný ponorem a se sterilizovatelným závěsem měřicích katetrů s rychlostí minimálně 0 – 10 mm/s |  |  |  |  |
| Požadované snímače: |  |  |  |  |
| Váhový uroflowmetr se stojanem s možností snadného nastavení výšky trychtýře uroflowmetru s objemem minimálně 0 - 3000 ml a rozsahem průtoků min. 0 – 500 ml/s | objem min.0 - 3000 ml a rozsahem průtoků min. 0 – 500 ml/s. |  |  |  |
| 1 × trychtýř pro opakované použití s možností dezinfekce, tvar s optimalizací pro zamezení proudových artefaktů |  |  |  |  |
| Plně český software a uživatelské prostředí, databáze pacientů s aktivním zpracováním dat |  |  |  |  |
| Tlakové snímače: |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit připojení následujících tlakových snímačů pro cystometrii a ostatní metody: Měření v rozsahu minimálně – 5 až 25 kPa | minimálně – 5 až 25 kPa |  |  |  |
| AC, Air charged katetry pro měření minibalonkovými katetry s přenosem vzduchem |  |  |  |  |
| Snímače pro EMG: |  |  |  |  |
| Externí předzesilovač k redukci rušení s nalepovacími elektrodami s citlivostí alespoň 0 - 500µV | Min. 0 – 500 µV |  |  |  |
| Softwarové protokoly pro standardní měření: |  |  |  |  |
| Plnící a mikční cystometrie |  |  |  |  |
| Uroflowmetrie s automatickou analýzou dle Siroky Krane… |  |  |  |  |
| EMG a Biofeedback |  |  |  |  |
| Valsalva Leak Poin Pressure |  |  |  |  |
| Profilometrie |  |  |  |  |
| Kombinované protokoly |  |  |  |  |
| Průtokové manometrická studie s kalkulacemi dle AG, PURR, LPUUR, Chess klasifikace |  |  |  |  |
| Protokol s kombinací plnicí cystometrie, mikční cystometrii a VLPP |  |  |  |  |
| Uroflowmetrie a EMG |  |  |  |  |
| Kompletní urodynamický záznam (plnící část, EMG, profilometrie + vyhodnocení) |  |  |  |  |
| Požadavky na IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| Použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serveru |  |  |  |  |
| Zabezpečení přístupu pomocí protokolu IEEE 802.1X minimálně na jednom z komunikačních rozhraní |  |  |  |  |
| Připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |  |
| Pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |  |
| 3. Min. požadavky na instalaci a provoz obslužného aplikačního software: |  |  |  |  |
| Znemožnění anonymního přístupu |  |  |  |  |
| Uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  |  |  |  |
| Automatické odhlášení při nečinnosti |  |  |  |  |
| Logování práce uživatelů a administrátorů |  |  |  |  |
| 4. Vzdálená správa dodávané technologie bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |  |