TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Kardioangiografický přístroj s příslušenstvím pro hybridní operační sál Kardiocentra vč. komplexního pozáručního servisu na 8 roků |
| --- | --- |

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Umístění prokázání požadavku v nabídce *název dokumentu a číslo stránky |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardioangiografický přístroj pro hybridní operační sál kardiocentra | 1 ks |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |  |  |
| Flexibilní motoricky posuvné C rameno upevněné ke stropnímu závěsu s možností nastavení minimálně 5 poloh směrem k vyšetřovacímu stolu (za hlavou pacienta jak v ose vyšetřovacího stolu, tak i šikmo nebo kolmo k ní z obou stran stolu) pro možnost vyšetřování celého těla pacienta. C rameno bude umožňovat pohyb jak v podélném, tak i v příčném směru vůči pacientskému stolu při jeho nezměněné poloze a bude umožňovat přesun do parkovací polohy mimo pracovní prostor kolem pacientského stolu. | ano |  |  |  |
| Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace apod.) i minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy) za dodržení principu ALARA („As Low as Reasonably Achievable“) | ano |  |  |  |
| C – rameno |  |  |  |  |
| C-rameno upevněné ke stropnímu závěsu s minimálním rozsah pohybů 280 cm v podélné a 230 cm v příčné ose. | ano |  |  |  |
| Nastavení libovolné polohy C-ramena směrem k vyšetřovacímu stolu a ze všech stran stolu | ano |  |  |  |
| rychlé motorické pohyby C-ramene | až 20°/s |  |  |  |
| rotace LAO/RAO | v rozsahu min. +/-120° |  |  |  |
| angulace CRAN/CAUD | v rozsahu min. +/- 45° |  |  |  |
| možnost naprogramování paměťových pozic C-ramene a vyšetřovacího stolu | min. 10 pozic |  |  |  |
| automatické nastavení polohy C-ramene, vyšetřovacího stolu, clon, ZOOM a vzdálenost detektoru podle navoleného referenčního obrazu nebo podle aktuálně zobrazeného záznamu na live monitoru | ano |  |  |  |
| ovládání všech funkcí C-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu | ano |  |  |  |
| antikolizní systém | ano |  |  |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |  |  |
| Operační stůl systémový se zabudovanou otočnou základnou (min. 270⁰) | ano |  |  |  |
| Nosnost stolu (hmotnost pacienta), bez dalšího vybavení | min. 350kg |  |  |  |
| možnost CPR v jakékoliv pozici desky stolu | ano |  |  |  |
| Plovoucí deska transparentní pro RTG záření umožňující kardiologická vyšetření, včetně matrace a kompletního příslušenství | min. 220 x 50 cm |  |  |  |
| podélný posun | min. 100 cm |  |  |  |
| příčný posun | min. +/- 10 cm |  |  |  |
| motorické plynulé výškové nastavení (elevace zhruba v rozsahu nemocničních postelí) | min. 60 – 120 cm |  |  |  |
| ovládací modul pro geometrii, zobrazení a nastavení akvizice, umístěný na desku stolu | ano |  |  |  |
| nožní spínač ve vyšetřovně bezdrátový a v ovladovně připojený kabelem | ano |  |  |  |
| sklápění stolu v podélné ose | min. +/- 80° |  |  |  |
| sklápění stolu v příčné ose | min. +/- 45° |  |  |  |
| automatické nastavení polohy desky stolu podle navoleného referenčního obrazu nebo podle aktuálně zobrazeného záznamu na live monitoru | ano |  |  |  |
| antikolizní systém | ano |  |  |  |
| Sestava: 1 základna, 3 operační desky (2x celokarbonová včetně ovl. joysticku, 1x univinerzální min. 5 segmentová), 3 transportní vozíky výškově stavitelné | ano |  |  |  |
| RTG generátor |  |  |  |  |
| invertorový vysokofrekvenční RTG generátor | min. 100 kW |  |  |  |
| plně automatický pulsní skiaskop provoz a expoziční režim | ano |  |  |  |
| rozsah nastavení vysokého napětí | min. 50 - 120 kV |  |  |  |
| rozsah nastavení anodového proudu | až 1000 mA při 100 kV |  |  |  |
| Rentgenka |  |  |  |  |
| RTG zářič s rotační anodou s minimálně 2 ohnisky | ano |  |  |  |
| malé ohnisko o velikosti | max. 0,5 mm |  |  |  |
| velikost velkého ohniska | min. 0,7 mm |  |  |  |
| tepelná kapacita anody | min. 5 MHU |  |  |  |
| tepelná kapacita pláště | min. 7 MHU |  |  |  |
| vysoký skiaskopický výkon po dobu 10 minut | min. 4 kW |  |  |  |
| přídavná filtrace | min. 0,9 mm Cu eq. |  |  |  |
| Nástroje pro minimalizaci dávky |  |  |  |  |
| primární vykrývací obdélníkové clony a automatické polopropustné clony, pokud to typ detektoru vyžaduje | ano |  |  |  |
| nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | ano |  |  |  |
| nastavení polohy stolu na základě posledního snímku (LIH) pomocí grafických značek, bez použití fluoroskopie. Sledování skutečné polohy rentgenového svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použití fluoroskopie. (např. CAREposition, ZeroDose Positioning, …) | ano |  |  |  |
| algoritmus pro redukci šumu v reálném čase s kompenzací pohybu (cévy) použitelný během skiaskopie i akvizice při velmi nízkých dávkách | ano |  |  |  |
| v rentgence integrovaná mřížka pro spínání pulsní skiaskopie (grid switch či grid pulse) pro eliminaci nepotřebných měkkých složek záření | ano |  |  |  |
| minimálně 3 přídavné spektrální filtry | min. od 0,2 do 0,9 mm Cu eq. |  |  |  |
| Dodávaný systém musí umožnit snížení radiační zátěže při zachování shodné kvality zobrazení. Uchazeč předloží min. 2 klinické studie, kde bude prokázáno snížení radiační zátěže nabízeného systému min. o 40% oproti předchozí poslední generaci dodávaných ag. systémů téhož výrobce. Hodnocení tohoto kritéria bude provedeno zadavatelem na základě minimálně 2 odborných klinických studií (tuzemských či zahraničních), ze kterých bude prokazatelné, že u angio-kardiologických vyšetření prováděných na nově dodaném přístroji dojde k poklesu dávky ozáření u pacienta i obsluhujícího personálu nejméně o 40% oproti současnému stavu( předchozí poslední generace ag systému ) , aniž by došlo ke snížení kvality obrazu Odborné klinické studie musí obsahovat popis použité metodiky a kompletní dosažené výsledky, prokazující uvedené závěry. Za odborné klinické studie nebudou považovány marketingové materiály výrobců angiografických přístrojů. Zahraniční odborné klinické studie mohou být předloženy v originálním jazyce. | Hodnocený parametr |  |  |  |
| Detekční systém |  |  |  |  |
| digitální plochý detektor | ano |  |  |  |
| velikost detektoru (úhlopříčka aktivní plochy) | min. 45 cm |  |  |  |
| možnost volby dalších formátů (ZOOM) | min. 5 |  |  |  |
| maximální rychlost snímání | min. 30 obr/s |  |  |  |
| velikost obrazového bodu | max. 160 µm |  |  |  |
| rozlišovací schopnost detektoru | min. 3,00 lp/mm |  |  |  |
| zobrazovací matrice detektoru | min. 4 Mpix/16 bit |  |  |  |
| detekční kvantová účinnost detektoru (DQE) | min. 75% při 0 lp/mm |  |  |  |
| Akvizice, zpracování obrazu a archivace |  |  |  |  |
| digitální zpracování obrazu v celém řetězci (processing, zobrazení, archivace) | min. 2k x 2k/10 bit |  |  |  |
| digitální obrazová akvizice | v rozsahu min. 5 – 30 snímků/s |  |  |  |
| pulzní skiaskopický provoz | v rozsahu min. 5 – 30 pulzů/s |  |  |  |
| záznamová kapacita obrázků v rozlišení 2k x 2k/10 bit | min. 10 000 snímků |  |  |  |
| DSA s kontinuálním nebo krokovým posunem, roadmapping, overlay, rotační angiografie | Ano |  |  |  |
| Duální fluroskopický mód umožňující současné sledování substrahovaného a nesubstrahovaného živého obrazu | Ano |  |  |  |
| zobrazení a uložení zvoleného fyziologického signálu EKG) společně s rentgenovým obrazem | Ano |  |  |  |
| úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie srdce s maximální snímkovací frekvencí s rychlostí pohybu C-ramene min. 55°/s, s nativním zobrazením a 3D efektem | v rozsahu min. 240° |  |  |  |
| záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na pevný disk v délce minimálně 10 s | ano |  |  |  |
| záznam aktuální dávky (vč. akumulované) a její zobrazení na monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně, záznam skiaskopického času | ano |  |  |  |
| Software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé i pravé srdeční komory (LVA/RVA) | ano |  |  |  |
| Software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce stenóz, kalibrace) | ano |  |  |  |
| DICOM 3.0 kompatibilita | ano |  |  |  |
| DICOM v rozsahu DICOM Store, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, RDSR | ano |  |  |  |
| připojení k počítačové síti zadavatele a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele (přenos ID pacienta) | ano |  |  |  |
| možnost paralelní práce na nahraných akvizičních sériích (kalibrace, QCA/QVA měření, úprava a anotace snímků, atd.) nebo prohlížení jiné studie/pacienta společně s probíhající prací na sále bez vzájemného omezování (např. Parallel Patient Processing, Instant Parallel Working, apod.(nebo adekvátním)) | ano |  |  |  |
| Monitor ve vyšetřovně |  |  |  |  |
| 2 ks velkoplošných barevných plochých monitorů instalovaných na samostatném stropním stativu, natáčecím, výškově stavitelném | ano |  |  |  |
| připojení kanálů (video vstupů) a jejich současné zobrazení na monitoru, přes video manager box, který musí být součástí dodávky, integrovaná funkce nastavení více možných konfigurací zobrazení pomocí volby na dotykové obrazovce obrazového počítače | min. 6 |  |  |  |
| velikost monitoru (úhlopříčka) | min. 56“ (142 cm) |  |  |  |
| rozlišení monitoru | min. 8 Mpix |  |  |  |
| vysoká svítivost monitoru | min. 400 cd/m2 |  |  |  |
| kontrast monitoru | min. 1000:1 |  |  |  |
| potřebná rozhraní (galvanicky oddělená) pro připojení videosignálů z dalších přístrojů (hemodynamický systém, USG, 3D stanice) | min. 4ks |  |  |  |
| Akviziční stanice v ovladovně |  |  |  |  |
| 2 ks barevných medicínských LCD monitorů do ovladovny pro prohlížení a následné zpracování RTG obrazu („LIVE“, „REF“), „3D“ a dalších vstupů (HEMO, IVUS, OCT apod.), s úhlopříčkou minimálně 27” | min. 2x 27“ |  |  |  |
| rozlišení monitoru | min. 2 Mpix |  |  |  |
| vysoká svítivost monitoru | 350 cd/m2 |  |  |  |
| možnost integrace dalších pracovních stanic (HEMO, IVUS, OCT apod.) v rámci této akviziční stanice s možností jednotného ovládání všech funkcí pomocí jediné klávesnice a myši | ano |  |  |  |
| možnost rychlé změny velikosti zobrazeného pole a počtu nahlížených obrazových vstupů | ano |  |  |  |
| Monitory budou umožňovat současné připojeni až 11 videosignálů a současné zobrazení až 8 signálů. | min. 11 vstupů |  |  |  |
| možnost paralelní práce na nahraných akvizičních sériích (kalibrace, QCA/QVA měření, úprava a anotace snímků, atd.) nebo prohlížení jiné studie/pacienta společně s probíhající prací na sále bez vzájemného omezování (např. Parallel Patient Processing, Instant Parallel Working, apod). | ano |  |  |  |
| duplicitní ovládací moduly pro geometrii a zobrazení | ano |  |  |  |
| Vybavení pro provádění 3D intervencí |  |  |  |  |
| minimálními požadavky na hardware | 4-jádrový procesor, 3,5 GHz, 16 GB RAM, obrazový HDD 1TB |  |  |  |
| obrazový výstup na akviziční a pracovní stanici v ovladovně s paralelním výstupem na velkoplošný monitor ve vyšetřovně | ano |  |  |  |
| SW pro automatickou rekonstrukci 3D obrazu cév z rotační angiografie bez nutnosti kalibrace uživatelem zahrnující min.: obrazový rendering (VR, MIP atd.), multiplanární reformátování, automatickou analýzu stenóz, automatickou analýzu aneuryzmat, simulaci tvaru katetru a simulaci umístění a velikosti stentu (SmartCT Angio, Syngo Inspace3D, …) | ano |  |  |  |
| Automatické nastavení pozice C-ramena do optimální polohy dle 3D projekce, následování 3D obrazu v závislosti na změně sklonu C-ramena | ano |  |  |  |
| Roadmapping pomocí kombinace živé fluoroskopie a předem získaných 3D dat, obraz musí sledovat pohyby C-ramene (například SmartCT Roadmap – Syngo 3D Roadmap/Syngo Inspace 3D/3D fusion, …) | ano |  |  |  |
| SW pro redukci artefaktu způsobené přítomností kovů v oblasti vyšetřovaného zájmů | ano |  |  |  |
| SW + HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení podobné jako u CT (Cone beam CT pro vizualizaci měkkých tkání), 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech a s možností nastavení tloušťky řezu, reprezentující 3D rekonstrukci a vizualizaci s Volume rendering technikou, MPR, Thick MPR a MIP podporující velké množství dat a až 1600 řezů (512x512), vizualizace dvou vysocekontrastních 3D objektů s obdobnou denzitou (např. SmartCT SoftTissue, Syngo DynaCT, apod. (nebo adekvátním)); | ano |  |  |  |
| SW umožňující fůzi LIVE fluoro obrazu a barevně odlišeného modelu koronárních tepen vytvořené z intra- operativní angiografie. Model koronárních tepen musí v reálném čase následovat pohyby srdce a hrudníku pacienta bez závislosti na tepové frekvenci srdce a frekvenci dýchání (např. Dynamic Coronary Roadmap nebo adekvátní) | Hodnocený parametr |  |  |  |
| Dvouosý rotační sken pro simultánní sběr obrazů kranio-kaudeálně a levá/pravá pření šikmá projekce, který poskytuje rentgenovou smyčku (2D –RTG angiogram) každé koronární tepny v jedné rotaci C-ramene s pomocí jednoho nástřiku kontrastní látky | Hodnocený parametr |  |  |  |
| Nástroj umožňující zakreslení grafických značek do klinického obrazu, viditelných pod live skiaskopií a skiagrafií. Značky musí odpovídajícím způsobem měnit svou velikost, opacitu a polohu (změnou projekce, zoom, oblasti zájmu). | ano |  |  |  |
| SW vybavení pro zvýraznění stentů na koronárním řečišti v reálném čase (CLEARstent Live, Stent Boost Live) Možnost ovládání/akvizice přímo od vyšetřovacího stolu | Hodnocený parametr |  |  |  |
| SW pro fúzi fluoroskopických obrazů z AG s obrázky z CT/MR, volumetrické snímky jsou následně polo- automaticky spojeny s 3D – RA rekonstrukcí (VesselNavigator, Syngo Inspace, …) | ano |  |  |  |
| SW umožňující snadnou kontrolu tvaru cévy pomocí narovnaných, zakřivených a průřezových zobrazení pro zjednodušení plánování léčby. Zakřivené zobrazení MPR musí umožňovat vidět celý segment cévy v jedné rovině. Rovnoměrný pohled v řezu zobrazuje ukazatel minimálního a maximálního průměru v místě zájmu. | ano |  |  |  |
| SW pro zvýraznění stentů (hran stentu) na koronárních cévách za použití neředěné kontrastní látky (např. StentBoost Subtract nebo adekvátní) a v reálném čase (např. StentBoostLive, CLEARStent Live nebo adekvátní) při potlačení okolních anatomických struktur; | ano |  |  |  |
| SW vybavení umožňující live navigaci při provádění TAVI procedur a léčbě ostatních strukturálních vad srdce (např. LAA, Mitral Valve, Atrial Septum, Ventricular Septum, Pulmonary Valve atd). SW musí umožňovat on-line fúzi 3D anatomické mapy srdce z předem získaných CT dat srdce a live RTG obrazu (např. Heart Navigator, Aortic Valve Guidance nebo adekvátní) | ano |  |  |  |
| Pracovní stanice |  |  |  |  |
| Pracovní stanice disponující stejným uživatelským rozhraním určená pro následné prohlížení obrazu a popis vyšetření s plochým medicínským LCD monitorem s úhlopříčkou min. 27" s odpovídajícím softwarem pro kvantitativní analýzu stenóz (QCA) a funkce levé a pravé komory srdeční (LVA/RVA), integrovaná nebo samostatná. | ano |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| ochranný štít z Pb na otočném stropním stativu, vyškově polohovatelném, délka ramene 220 cm | ano |  |  |  |
| 2 ks ochranný štít – pásy z Pb gumy s uchycením ke stolu | ano |  |  |  |
| záložní zdroj o výkonu min. 80 kW pro plnou zálohu systému po dobu minimálně 15 min. | ano |  |  |  |
| dorozumívací obousměrné akustické zařízení (intercom) mezi vyšetřovnou a ovladovnou | ano |  |  |  |
| držák infuzních lahví, ruky pacienta jednoduše uchytitelný na lištu stolu | ano |  |  |  |
| Soubor stropních zařízení pro hybridní operační sál – světla a stativy |  |  |  |  |
| Všechna stropní zařízení uvedená níže, musí být kompatibilní se stropním angioramenem a uzpůsobena použití na hybridním operačním sále, musí umožňovat snadné čištění – povrch bez ostrých hran | ano |  |  |  |
| Stativ pro monitor 2 ks |  |  |  |  |
| – 2 ks. otočný dvouramenný stropní stativ motorizovaný kyvný (délka vodorovného ramene 1200 mm a délka kyvného ramene 1000 mm) pro monitor o uhlopříčce 58“, výškové polohování motorizovaného ramene 700 mm, nosnost 200 kg (we have 220 kg load capacity on this arm), elektropneumatické brzdy, up&down and brake control from the handel on the frame. | ano |  |  |  |
| Stropní rameno pro kabel k ovládacímu pultu angioramene |  |  |  |  |
| – vodorovné otočné rameno 1250 mm, kyvné otočné rameno min. 880 mm, velký vnitřní průměr pro kabeláž Spring arm length 1 m, up&down amplitude 1.281 mm, +45°/-70° | ano |  |  |  |
| Operační LED světlo hlavní |  |  |  |  |
| – svítivost max.160 000 lux, index Ra 96, teplota chromatičnosti 4300K, prům světelného pole 13-27 cm, svítivost při zastínění 2 maskami 100% dle IEC60601-2-41:2021., regulace intenzity 10-100%, endomód < 500 lux – min 5 barev, laserové zaměřování pro nastavení ideální vzdálenosti světla, aktivní management stínů (při zastínění některých diod hlavou operatéra dojde ke snížení intenzity a zvýší se intenzita nezastíněných), příprava pro 4K kameru, rukojeť po obvodu pro nesterilní manipulaci má antibakteriální nátěr .Délka vodorovného ramene 1650 mm, délka kyvného ramene min. 780 mm | ano |  |  |  |
| Operační LED světlo vedlejší na společném závěsu s RTG štítem |  |  |  |  |
| – svítivost 160 000 lux maximum, index Ra 96, teplota chromatičnosti 4300K, prům světelného pole 13-20 cm, svítivost při zastínění 2 maskami 75 % dle IEC60601-2-41:2021., regulace intenzity 10-100%, endomód < 500 lux – min 5 barev, laserové zaměřování pro nastavení ideální vzdálenosti světla, aktivní management stínů (při zastínění některých diod hlavou operatéra dojde ke snížení intenzity a zvýší se intenzita nezastíněných), rukojeť po obvodu pro nesterilní manipulaci má antibakteriální nátěr. Délka vodorovného ramene 1650 mm, délka kyvného ramene min. 720 mm. RTG šít průhledný s vodorovným ramenem min. 1450 mm a kyvným ramenem min. 800 mm | ano |  |  |  |