| Vaše značka: |  |
| --- | --- |
| Váš dopis ze dne: |  |
| Naše značka: |  |
| Vyřizuje: Matas |  |
| Strakonice, dne: 27.2.2025 |  |

Příloha č. 6 TECHNICKÉ PARAMETRY

| # Poř.č. | # Parametr | # Druh technického parametru | # Reálná hodnota (vyplní účastník) # ano/ne/hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Technologie centrálního míchání koncentrátů |  |  |  |  |
|  | Systém pro automatické centrální míchání a distribuci HD koncentrátů | # absolutní |  |  |
|  | Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů ze směsi pro potřeby hemodialyzačního střediska podle volby zadavatele | # absolutní |  |  |
|  | Uskladnění výsledného kyselého koncentrátu bude ve skladovacích zásobnících o min. objemu 2 x 750 litrů, a to pro každý typ koncentrátu | # absolutní |  |  |
|  | Technologie musí zajistit nepřetržitou dodávku koncentrátu, tzn. musí být zajištěn nepřetržitý chod HDS | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí zajistit současný, neomezený provoz min. 20 dialyzačních monitorů | # absolutní |  |  |
|  | Zařízení musí umožnit míchání koncentrátu pro poměr 1+44 (volitelně 1+34) | # absolutní |  |  |
|  | Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační koncentrát z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – minimální dávka míchání 600 litrů výsledného koncentrátu při koncentraci 1+44 | # absolutní |  |  |
|  | Zajištění hustoty namíchaného koncentrátu s ochranou proti produkci odchylného složení koncentrátu | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí zajistit bezchybnou distribuci vyrobeného kyselého koncentrátů do příslušného zásobního tanku | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí zajistit konstantní kvalitu výroby koncentrátu | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí uchovávat data (elektronicky nebo tiskem) o provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, typ koncentrátu, zásobní tank, číslo šarže zdrojové směsi | # absolutní |  |  |
|  | Systém zdrojových zásobníků musí být uzavřený, tzn. musí být vyloučena chyba lidského faktoru při přípravě koncentrátu i jeho distribuci do zásobníků koncentrátu | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí uchovávat data namíchaných dávek minimálně po dobu 12 měsíců od data namíchání | # absolutní |  |  |
|  | Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku umožňující přepínání mezi zásobníky | # absolutní |  |  |
|  | Tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí být vybaven monitorací provozního tlaku v distribučním potrubí a v případě přetlaku musí zajistit vypnutí systému | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí být vybaven monitorací provozního tlaku v distribučním potrubí a v případě podtlaku musí zajistit automatický náběh systému | # absolutní |  |  |
|  | Musí být zajištěn dálkový přístup k systému centrálního míchání přes uživatelské PC | # absolutní |  |  |
|  | Obsluha HDS musí mít vzdálený náhled na aktuální stav míchacího zařízení, tzn. minimálně aktuální stav zásoby koncentrátů v zásobnících | # absolutní |  |  |
|  | Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné. Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné | # absolutní |  |  |
|  | Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek dle směrnice EEC 93/42 (Medical device) | # absolutní |  |  |
|  | Zajištění kompletní dodávky, tzn. montáž technologického celku zařízení pro míchání a distribuci koncentrátů včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy | # absolutní |  |  |
| # Technické parametry – hodnotící kritérium 30% |  |  |  |  |
|  | Systém umožňuje propuštění namíchané dávky do zásobního tanku po přeměření externím hustoměrem. | # Hodnocené |  |  |
|  | Velikost míchací dávky alespoň 750 litrů pro koncentraci 1+44. | # Hodnocené |  |  |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  ………………….

……………………………………………………

jméno a podpis oprávněné osoby