**Multioborová pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, uro-gynekologii a laparotomii**

· Universální pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, urologii a laparotomii případně možnost řešení separátními zařízeními

Nominální tok:

* Hysteroskopie min. 750 ml/min.
* Laparoskopie min. 0,1 – 1,8 ml
* Urologie min. 10 – 750 ml/min.

Nastavení tlaků:

* Hysteroskopie min. 20 – 195 mmHg
* Laparoskopie min. 290 mmHg
* Urologie min. 20 – 80 mmHg

Odsávání pomocí vakua s výkonem min. 1,7 l/min. s nastavením ve třech krocích

Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou

Měření průtoku s automatickým výpočtem deficitu

Pumpa musí být kompatibilní se současným vybavením pro hystero-resekci a hysteroskopii

Možnost rozšíření o váhový systém

Přednastavené parametry pro resektoskop a hysteroskop

Automatická kalibrace nástroje – ověření správného nastavení, průměru pracovního kanálu atd.

Součástí dodávky bude:

* Láhev pro odsávací pumpu
* Hadice k filtru 10 ks
* 3 sady resterilizovatelných hadic s RFID ochranou pro min. 20 cyklů