## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Překladové zařízení
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry pohonné jednotky
1 | Pacientské překládací zařízení určeno k překládání pacientů z lůžka na transportní desku operačního stolu, a naopak při přechodu mezi sterilním a nesterilním prostředím
2 | Výškově stavitelná základna a pracovní deska posuvná do stran
3 | Přesun pacienta pomocí tzv. nekonečného pásu
4 | Automatický režim překladu pacienta
5 | Nosnost min. 180 kg ve všech polohách bez omezení rychlosti posuvu
6 | Hmotnost zařízení max. 650 kg
7 | Výškové nastavení v rozsahu minimálně 65,5 - 102 cm
8 | Šířka překládací desky minimálně 188 cm
9 | Výsuv překládací desky minimálně 70 cm na každou stranu
10 | Ovládání zařízení ručním otočným panelem s displejem přístupné z obou stran nebo bezdrátovým ovladačem případně současně
11 | Ovládací panel s displejem a komunikací v ČJ nebo piktogramy
12 | Zařízení musí být vybaveno senzory a dalšími ochrannými prvky zabraňujícími nekontrolovanému sesunutí pacienta z pracovní desky
13 | Překládací deska opatřená bezpečným systémem ohřevu na 30⁰C ± 10 %
14 | Napájecí napětí 220-240V/50Hz
Požadavky na dodání
1 | Zařízení bude dodáno 6 týdnů od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy v Registru smluv (viz také Příloha č. 3 ZD), přesný termín dodání bude stanoven po dohodě zadavatele s dodavatelem na základě provozních možností operačních sálů.
2 | Instalace, montáž, uvedení do provozu bude dodavatelem provedeno za max. 36 hodin z důvodu nutné odstávky operačních sálů a minimalizace prostojů operativy, a to včetně případných nezbytných stavebních úprav.