## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry pohonné jednotky
1 | Plně digitální přístroj
2 | Přístroj obsahující širokopásmouvou technologii zpracování signálu
3 | Monitor s úhlopříčkou min. 21" a rozlišením 1920x1080
4 | Polohovatelný monitor ve 3 rovinách
5 | Výškově a stranově nastavitelný ovládací panel a to nezávisle na poloze monitoru
6 | Součástí ovládacího panelu je integrovaný dotykový displej o velikosti min. 12" pro zjednodušení ovládání přístroje
7 | Výsuvná textová klávesnice nebo virtuální klávesnice na dotykovém displeji
8 | Frekvenční rozsah přístroje min. 1 - 20 MHz a současně dynamický rozsah přístroje min. 350 dB
9 | Min. 4 aktivní porty pro zobrazující sondy s pineless technologií
10 | Elektronické přepínání sond
11 | Možnost vytváření vlastních presetů a přidání na ovládací dotykový displej
12 | Nastavení TGC a LGC na dotykovém panelu nebo mechanicky s možností uložení do presetu
13 | Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
14 | Interní HDD s kapacitou min. 1 TB
15 | Systém umožňující archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
16 | Min. 2x USB 3.0 výstup v ovládacím panelu nikoli na těle přístroje, pro pohodlné připojení externích záznamových zařízení
17 | Držák kabelů sond součástí nabídky
18 | DICOM komunikace min. Query/Retrieve, Worklist
19 | Integrovaná periferní B/W termotiskárna ultrazvukových snímků, šířka svitku papíru 110mm jako součást nabídky
20 | Ovládání pomocí trackballu nikoli touchpadu
21 | Automatické zmražení obrazu (sondy) po nastavené době
Zobrazení
1 | B-mód na základních frekvencích
2 | THI - harmonické zobrazení
3 | Simultální zobrazení B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
4 | Simultální duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
5 | Fokus 1-4 fokální zóny, případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
6 | Možnost nastavení obrazových parametrů i na zmraženém obraze
7 | Pulzní doppler - PW
8 | Možnost rozšíření o kontinuální doppler - CW
9 | Barevný doppler - CFM včetně zobrazení energie krevního toku (Power doppler/Angio doppler)
10 | Kompaudní zobrazení s možností nastavení v několika krocích
11 | Automatická optimalizace obrazu v B-módu i doppleru pomocí jediného tlačítka
12 | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou
13 | 3D/4D zobrazení - automatické statické 3D a dynamické 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D, B-mode, 4D, tomografické zobrazení s možností plynulého ,,nasvícení" plodu z různých úhlů, včetně zobrazení ,,babyface" realistického snímku
14 | Možnost doplnění SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod kontrolou ultrazvukovým přístrojem
15 | Programové vybavení pro provádění všech typů měření v gynekologii a porodnictví, zejména BPD, HC, AC, FL
16 | Možnost měření v živém i zmrazeném obraze
17 | Automatické trasování dopplerovských křivek, automatické měření dopplerovských křivek, s automatickým výpočtem parametrů, PI (index pulzace), RI (index rezistence)
18 | Paměť pro uložení alespoň 2 000 snímků
19 | Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s alespoň 40s záznamu
Sondy
1 | Abdominální monokrystalová 2D sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz
2 | Abdominální volumetrická 2D/3D/4D sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-8 MHz
3 | Interkavitární monokrystalová 2D sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-10 MHz
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. 8 let (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)