## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj pro radiologické oddělení
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Podpora sektorových a lineárních sond typu matrix (maticových sond) a konvexních sond pro všechny zobrazovací modality
2 | Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) nebo sond širokopásmových (pracujících s celým frekvenčním rozsahem)
3 | Použití nejmodernějších technologií ultrazvukového zobrazení (např. softwarový beamforming)
4 | Softwarové vybavení pro provádění kompletního radiologického vyšetření včetně vyšetření orgánů dutiny břišní, cév, malých částí a MSK systému
Zobrazení
1 | 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – minimálně 4 harmonické frekvence na konvexní a lineární sondě nebo s možností zastoupení jednotlivých frekvencí u širokopásmové (broadband) technologie
2 | M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód)
3 | PW doppler, možnost automatického nastavení úhlové korekce
4 | Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler)
5 | Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření
6 | Kompaundní (Compound) zobrazení na lineárních a konvexních sondách, zobrazení redukující ultrazvukové „spekle“
7 | Možnost rozšíření o 3D zobrazení pro abdominální a vaskulární aplikace
8 | Možnost rozšíření o BiPlane živé zobrazení
9 | Možnost rozšíření o 4D color živé zobrazení
10 | Možnost rozšíření o MPR zobrazení
11 | Možnost rozšíření o real-time synchronizované volumové zobrazení a fúzi zobrazených objemů s vyšetřením provedeným na CT, MRi na displeji ultrazvukového přístroje, umožňující i magnetickou navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech pro lineární, sektorovou, konvexní i endorektální sondu
Postprocessing
1 | Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní radiologická měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry
2 | Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry – formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici
3 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat
Sondy
1 | 2D konvexní sonda – sonda typu single crystal s možností vícenásobné aktivní fokusace, optimálně ve dvou rovinách - matrix, velikost zobrazované výseče více jak 100°. V kmitočtovém rozsahu min. 1–5 MHz. Zadavatel připouští variantu sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sondu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí
2 | 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem středních frekvencí, harmonické zobrazení. V kmitočtovém rozsahu min. 3–9 MHz
3 | Matrixová 2D lineární sonda pro vyšetření měkkých částí a tzv. small parts, harmonické zobrazení- nebo obdobné řešení. V kmitočtovém rozsahu min. 4-22 MHz (možná kombinace sond splňující tento požadovaný min. frekvenční rozsah)
4 | Vysokofrekvenční lineární sonda tvaru hokejky. V kmitočtovém rozsahu min. 8-26 MHz (možná kombinace sond splňující tento požadovaný min. frekvenční rozsah)
5 | Možnost rozšíření o multiplanární 4D abdominální sondu typu matrix sonda, použitelná pro všechny běžné zobrazovací módy. V kmitočtovém rozsahu min. 1–6 MHz. Zadavatel připouští variantu sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sondu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí
Ostatní požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel), tzv. plovoucí ovládací panel ve třech směrech, monitor nezávisle na přístroji stavitelný ve třech osách s úhlopříčkou min 22“ (možnost vyšetřování vsedě u nízkého lůžka i ve stoje) s max. velikostí diagnostické výseče min. 20x30 cm
2 | Min. 4 aktivní konektory pro připojení sond
3 | Integrovaný HDD o velikosti min. 1TB
4 | LCD pomocná dotyková obrazovka – min. 10“
5 | Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace
6 | Integrované reproduktory
7 | Úprava TGC pomocí mechanických prvků
8 | Přímý výstup přístroje na integrovanou termotiskárnu. Termotiskárna součástí dodávky
9 | Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. 8 let (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)