TECHNICKÁ SPECIFIKACE Osobní vozidlo se sanitní nástavbou pro bariatrické pacienty

| Název veřejné zakázky | „Dodávka 2 ks osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2026“ |
| --- | --- |

| Požadavek zadavatele | Splnění ANO/NE | Případný popis parametru |
| --- | --- | --- |
| - Specifikace vozidla: |  |  |
| motor minimálně 2.0 TDI 130 kW, diesel |  |  |
| náhon 4 x 4 |  |  |
| prodloužený servisní interval (min. 30.000 km) |  |  |
| automatická převodovka |  |  |
| rozvor min. 3400 mm |  |  |
| barva bílá |  |  |
| celková hmotnost vozidla do 3500 kg |  |  |
| minimální délka prostoru pro pacienty 3400 mm |  |  |
| minimální výška prostoru pro pacienty 1800 mm |  |  |
| minimální šířka prostoru pro pacienty 1350 mm (bez podběhů kol) |  |  |
| ABS, ESP, ASR, ESP |  |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2x klíč |  |  |
| elektrické ovládání předních oken |  |  |
| airbag řidiče i spolujezdce |  |  |
| posilovač řízení |  |  |
| kotoučové brzdy na všech kolech |  |  |
| el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka |  |  |
| vyhřívané čelní sklo |  |  |
| tempomat, otáčkoměr |  |  |
| přední mlhová světla (popř. nahrazení multifunkčními světlomety plnící požadovanou funkci) |  |  |
| nastavitelný volant |  |  |
| oddělená klimatizace a topení pro prostor řidiče a pro pacienty |  |  |
| naftové nezávislé topení (bufík) webasto |  |  |
| druhá baterie s dělícím relé |  |  |
| lapač nečistot (zástěrky) u všech kol |  |  |
| elektrický imobilizér |  |  |
| zesílené tlumiče a stabilizátory |  |  |
| vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce |  |  |
| sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou |  |  |
| vnitřní zpětné zrcátko vč. zobrazení z couvací kamery (popř. zobrazení na dotykovém displeji) |  |  |
| autorádio s bluetooth a s funkcí handsfree |  |  |
| konzole na palubní desce pro umístění dodatečných spínačů |  |  |
| rozhraní pro připojení úpravců |  |  |
| přihřívač motoru |  |  |
| pevná přepážka s posuvným oknem pro oddělení kabiny řidiče a amb. prostoru s neprůsvitnou stahovací roletkou ovládanou ze strany řidiče |  |  |
| pravé posuvné dveře amb. prostoru s aretací a s integrovaným otevíratelným oknem a osvětlením nástupního prostoru |  |  |
| prosklená karoserie vozidla částečně zneprůhledněná folií s atestem |  |  |
| zadní křídlové dveře, prosklené s vyhříváním, otvíratelné do min. 270 stupňů |  |  |
| povinná výbava vozu vč. hasícího přístroje |  |  |
| couvací kamera s parkovacími senzory |  |  |
| dešťový a světelný senzor |  |  |
| LED čelní světlomety |  |  |
| zásuvka 5 x 12 V v kabině řidiče se stálým proudem, 1x u zpětného zrcátka, 4x před spolujezdcem (bez ohledu na zapnuté zapalování), 3x USB zásuvka středový panel |  |  |
| nájezdová zadní rampa s pomocným plynokapalinovým pístem |  |  |
| plnohodnotné rezervní kolo |  |  |
| - Konfigurace míst ve vozidle: |  |  |
| celkový počet míst ve vozidle: 8 |  |  |
| počet sedadel v přední části: 1 + 2 (jedno sedadlo řidiče + dvojsedadlo) – požadavky v oddílu A) |  |  |
| počet míst v ambulantním prostoru: 5 (4 sedící + 1 ležící) – 1x sedadlo (infarktové křeslo) a 1x lůžko specifikováno v oddílu D) |  |  |
| 2 ks odnímatelných sedaček před bariatrickým nosítkem s možností posunutí nebo úplného vyjmutí z vozidla, sedadla budou mít nastavitelnou zádovou opěru, loketní opěrky, dále budou opatřena signalizací zapnutí bezpečnostního pásu |  |  |
| 1 ks otočného a sklopného sedadla za posuvnými dveřmi, polohovatelná zádová opěra, 2 ks loketních opěrek, signalizace zapnutí bezpečnostního pásu |  |  |
| - Specifikace sanitní přestavby: |  |  |
| zateplení ambulantního prostoru tepelnou izolací s izotermickou ochranou |  |  |
| obložení ambulantního prostoru bílým, omyvatelným, celistvým a dezinfikovatelným materiálem |  |  |
| podlaha vozidla z protiskluzového materiálu, omyvatelná a dezinfikovatelná |  |  |
| zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru z důvodu omyvatelnosti |  |  |
| teplovodní topení prostoru pro pacienty, ovládané digitálně z kabiny řidiče, samostatný výměník topení pro ambulantní prostor |  |  |
| klimatizace prostoru pro pacienty se samostatným výparníkem, rozvod vzduchu vedený stropem vozidla, ovládání digitálně z kabiny řidiče |  |  |
| nezávislé horkovzdušné naftové topení se spínacími programovatelnými hodinami a dálkovým ovládáním, umístěné v kabině řidiče, možnost regulace pro kabinu řidiče i ambulantní prostor, výkon min. 2,0 kW |  |  |
| obousměrný ventilátor pro výměnu vzduchu ve stropě ambulantního prostoru |  |  |
| horní uzamykatelná skříňka pro zdravotnický materiál – minimálně dva kusy, osvětlená po otevření |  |  |
| držák pro umístění schodolezu na zadních křídlových dveřích |  |  |
| odpadní nádoba pro zdravotnický odpad umístěná v ambulantním prostoru |  |  |
| 2x držák pro kyslíkovou láhev (2l a 5l) s rozvodem kyslíku k hlavě pacienta, 1 ks rychlospojky |  |  |
| integrovaný (certifikovaný) držák na infuzní lahve ve stropě vozidla |  |  |
| nástupní madla u dveří 2 ks, 1 ks madla na mezistěně vozidla |  |  |
| nástupní schodek pro pacienty, venkovní umístění, teleskopické provedení, min. 1 ks hydraulické vzpěry pro otevírání, schodek je opatřen zástěrkami proti nečistotám a indikaci otevření schodku v kabině řidiče LED diodou |  |  |
| montáž certifikovaného zádržného systému dle ČSN EN 1789+A1 pro invalidní vozík |  |  |
| 2 ks 12V zásuvky v ambulantním prostoru + s 1 ks USB nabíjení |  |  |
| kamera zobrazující dění v ambulantním prostoru bez záznamu u řidiče |  |  |
| LED osvětlení 2 ks stropních pásků, bílá a modrá barva s možnosti regulace svitu z každého vypínače, vypínače umístěny, 1 x u řidiče, 1 x u posuvných dveří na mezistěně, 1 x na zadním levém sloupku u nosítek |  |  |
| LED osvětlení řešené přes dveřní spínač, originální od výrobce podvozku |  |  |
| zadní LED hledáček se samostatným vypínačem |  |  |
| oranžová bezpečnostní světla v hraně dveří – 2 ks samočinná aktivace při otevření |  |  |
| LED osvětlení v hraně křídlových dveří – 2 ks, samočinná aktivace při otevření |  |  |
| LED osvětlení vozidla na bocích, nezávisle zapínatelné na sobě |  |  |
| zvuková signalizace – bzučák (podsvícený) z každého místa v ambulantním prostoru v dosahu pacienta |  |  |
| LED světelná rampa na střeše vozidla, plně osazená, modrá barva svitu |  |  |
| přední vypínatelné LED záblesky v masce – 2 ks |  |  |
| LED záblesky v předním nárazníku na bocích vozidla – 2 ks |  |  |
| LED zadní majáky – 2 ks |  |  |
| zabudovaný reproduktor sirény minimálně 100 W v předním nárazníku/v masce |  |  |
| ovládání výstražného zařízení v dosahu řidiče manuálními tlačítky, případně na volantu |  |  |
| venkovní nabíjení vozidla 230 V s blokací startu při nabíjení vozidla, bez vystřelovací zásuvky |  |  |
| - Specifikace transportní techniky: |  |  |
| Celonerezový mechanický stůl pro elektrohydraulická nosítka s bočním posuvem. Boční posuv min. 290 mm. Ovládání bočního posuvu přední a zadní části stolu. Maximální nosnost stolu min. 498 kg, maximální váha stolu 70 kg. Stůl nosítek splňuje certifikaci dle EN 1789+A1. |  |  |
| Na stole nosítek instalován plně mechanický nakládací systém pro elektrohydraulické nosítko s integrovaným nabíjením nosítka 12 V. Maximální nosnost nakládacího systému 400 kg. Maximální váha nakládacího systému 68 kg. Nakládací systém splňuje certifikaci dle EN 1789+A1 a EN 1865-5. |  |  |
| Univerzální elektrohydraulické nosítko, bateriově napájený hydraulický systém, min. nosnost 320 kg, vyměnitelná baterie o kapacitě min. 8,5Ah, indikátor bezpečného odjištění nosítka z nakládacího systému, polohování podnožníku a podhlavníku pomocí plynových vzpěr, prodloužení ložné plochy pacienta za pomocí mechanického prodloužení hlavového dílu, nosítka budou vybavena bočními sklopnými a polstrovanými madly s nosností min. 100 kg, systém nosítek bude nabíjen jednou vyměnitelnou baterií, jejíž nabíjení je zajištěno automaticky po zasunutí nosítka úchytného systému, nosítka lze nabít i samostatně ze sítě 230 V za pomocí externí nabíječky, nosítka jsou opatřena gumovými koly o velikosti průměru min. 195 mm z důvodu lepší manipulace v terénu, nosítko je vybaveno samonavíjecími pásy s hygienickou povrchovou úpravou a rozšířenou bariatrickou anatomickou matraci s integrovaným dětským zádržným systémem, šíře matrace min. 520 mm, včetně anatomického polštáře s termoviskozní náplní. Možnost zkrácení nosítka na min. 1630 mm. Minimální šířka podvozku pro lepší stabilitu 580 mm. Nosítko splňuje certifikaci dle EN 1789+A2, EN 1865-2 a EN 1865-3+A1. |  |  |
| Pojízdné infarktové křeslo s nosností min. 250 kg, max. váha transportního křesla 17 kg, sklopná boční madla, integrovaná teleskopická madla pro nošení křesla, křeslo se zadními otočnými kolečky, křeslo je nepolohovatelné, ergonomická černá matrace uchycení křesla v zadní pravé části vozidla |  |  |

| - Polepy vozidla (rozměry a umístění na žádost zadavatele): |  |  |
| --- | --- | --- |
| dle příslušných právních předpisů (vyhláška č. 296/2012 Sb., v platném znění, norma ČSN EN 1789+A1) |  |  |
| dle požadavků zadavatele |  |  |

| - Ostatní požadavky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| manuál/uživatelská příručka v ČJ |  |  |
| zaškolení personálu |  |  |
| záruka 5 let |  |  |
| na vyžádání doložení všech certifikátů |  |  |