zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.
Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky

Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj pro kardiologickou ambulanci
Obchodní název přístroje a výrobce: __________ TENTO ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL
	Minimální požadované technické parametry 
	Dodavatel doplní 

nabízený parametr

nebo ANO/NE

	Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
	

	Monitor s úhlopříčkou min. 21,5 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 
	

	Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně 
	

	Vysoce mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 80 kg, šířka přístroje do max. 55 cm 
	

	Požadavky na obslužný panel:
	

	· výškově a stranově stavitelný
	

	· odkládací držáky na min. 5 uzv. sond
	

	· nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem – přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům
	

	· součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí). 
	

	· vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
	

	Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz
	

	Minimálně 4 konektorové pinless vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
	

	Matrixová technologie umožňující připojení matrixových sond
	

	Nastavení zesílení/zeslabení (gain) kruhovým prstencem umístěným kolem trackball ovladače 
	

	Požadovaná zobrazení: 

	

	· B-mode na základních i harmonických frekvencích
	

	· Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
	

	· Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)
	

	· Kontinuální CW doppler
	

	· Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) 
	

	· Tkáňový doppler TDI, pulzní doppler PW-TDI
	

	· Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
	

	· Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase 
	

	· Panoramatické zobrazení
	

	· Možnost doplnění o software pro detekci mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti s velmi vysokým prostorovým rozlišením (100 µm a méně)
	

	Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
	

	Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 50 cm
	

	Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
	

	Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice
	

	Komplexní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace
	

	Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
	

	Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
	

	Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
	

	Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
	

	Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
	

	Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
	

	Přístroj musí být rozšiřitelný o matrixovou (víceřadý systém přijímacích a vysílacích elementů) lineární sondu s horním frekvenčním rozsahem min. 18 MHz
	

	Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
	

	Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou minimálně 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
	

	Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení 
	

	Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 40 sec., standby start do 15 sec.
	

	Možnost doplnění přístroje o integrovaný modul pro bateriový provoz po dobu minimálně 4 hodin plného provozu bez připojení do elektrické sítě (nikoli externí UPS)
	

	Přímý RAW data výstup
	

	Kompatibilita připojení sond s přístrojem pro RDO oddělení
	

	Požadované ultrazvukové sondy
	

	Sektorová sonda s technologií single crystal pro kardiologická vyšetření v rozsahu min. 1–6 MHz, sektorový úhel zobrazení FOV min. 1200
	

	Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-8 MHz, konvexní úhel zobrazení FOV min. 1100

	

	Nabídková cena bez DPH kritérium hodnocení 
	



