zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.
Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky

Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj pro RDG
Obchodní název přístroje a výrobce: __________ TENTO ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL
	Minimální požadované technické parametry 
	Dodavatel doplní 

nabízený parametr

nebo ANO/NE

	Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření

	

	Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
	

	Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 100 kg, šířka přístroje do           max. 55 cm
	

	Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
	

	Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně
	

	Požadavky na obslužný panel:
	

	· výškově a stranově stavitelný
	

	· odkládací držáky na min. 5 uzv. sond
	

	· vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
	

	· nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem – přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům
	

	· součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů. Nastavitelnost sklonu displeje pro eliminaci nežádoucích světelných odlesků
	

	Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz
	

	Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 50 cm
	

	Dynamický systémový rozsah min. 440 dB
	

	4 pinless konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
	

	Matrixová technologie umožňující připojení matrixových sond
	

	Nastavení zesílení/zeslabení (gain) kruhovým prstencem umístěným kolem trackball ovladače
	

	Požadovaná zobrazení:
	

	· B-mode na základních frekvencích
	

	· B-mode na harmonických frekvencích
	

	· Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
	

	· PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
	

	· Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
	

	· Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM                     v reálném čase
	

	· Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
	

	· Modul pro detekci, vizualizaci a vyhodnocení tkáňových mikrokalcifikací v oblasti zájmu v reálném čase s prostorovým rozlišením menším < 100 μm
	

	· Zobrazení s použitím iv. kontrastní látky – CEUS
	

	· Panoramatické zobrazení
	

	· Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny – shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

· měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení propagace střihové vlny

· možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni
· 2D barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání
· nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s
· sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti
· automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot možnost elasticity v aktivním režimu během snímání
· kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec
	

	Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
	

	Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
	

	Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
	

	Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
	

	Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
	

	Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
	

	Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
	

	Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
	

	Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
	

	Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 10 000 snímků
	

	Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 210 sec.
	

	Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
	

	Přístroj musí být rozšiřitelný o matrixovou (víceřadý systém přijímacích                          a vysílacích elementů) lineární sondu s horním frekvenčním rozsahem min. 18 MHz
	

	Přístroj musí mít možnost rozšíření o lineární sondu typu (tvaru) „hokejka“ v rozsahu min. 8 – 22MHz s aktivní šíří zobrazení do 30 mm
	

	Jednotka pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW
	

	Interní HDD s kapacitou alespoň 1TB
	

	Připojení externího jednotky HDD s kapacitou min. 12 TB
	

	Archivaci obrazové informace ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
	

	Přístroj musí být vybaven alespoň 5 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
	

	Rychlý start systému – studený start do 40 sec., stand-by režim start do 15 sec.
	

	Přímý RAW data výstup
	

	Možnost doplnění přístroje o integrovaný modul pro bateriový provoz po dobu minimálně 4 hodin plného provozu bez připojení do elektrické sítě (nikoli externí UPS)
	

	Kompatibilita připojení sond s přístrojem pro kardiologickou ambulanci
	

	Požadované ultrazvukové sondy:
	

	Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu              min. 1-8 MHz, konvexní úhel zobrazení FOV min. 1400
	

	Vysokofrekvenční konvexní sonda s technologií single crystal pro vyšetření portální oblasti a oblasti GIT v rozsahu min. 1-10 MHz, konvexní úhel zobrazení FOV min. 1100
	

	Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 5 - 15 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení min. 55 mm
	

	Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 4-11 MHz s aktivní šíří vyšetření do 40 mm
	

	Nabídková cena bez DPH kritérium hodnocení 
	



