Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací |  |  |  |  |
| Účel použití: Stacionární digitální skiagrafické RTG zařízení se stropním závěsem, se třemi detektory pro provádění snímků skeletu, plic (tvrdou technikou) a břicha, včetně snímků vestoje horizontálním paprskem na detektor u vertigrafu, s možností snímkování vleže na stole horizontálním paprskem na detektor ve stole a s možností snímkování na lůžku pacienta na oddělení. |  |  |  |  |
| Stropní závěs |  |  |  |  |
| Motorizované vertikální pohyby + možnost ruční manipulace |  |  |  |  |
| Možnost posunu stropního závěsu mimo snímkovací stůl nad lůžko s pacientem |  |  |  |  |
| Rozsah vertikálního pohybu zářiče minimálně 160 cm | min. 160 |  |  |  |
| Rozsah příčného pohybu zářiče minimálně 320 cm | min. 320 |  |  |  |
| Rozsah podélného pohybu zářiče minimálně 380 cm | min. 380 |  |  |  |
| Synchronní vertikální polohovací režim vůči vertikálnímu stojanu a vyšetřovacímu stolu (Auto-tracking pro obě pracovní místa) |  |  |  |  |
| Integrovaný DAP metr pro měření radiační dávky s možností exportu do DICOM snímku |  |  |  |  |
| Stitching na stole i vertigrafu (SW pro automatické spojení snímků) |  |  |  |  |
| Informační a současně ovládací grafický dotykový displej pro zobrazení a řízení expozic s integrovaným ovládáním generátoru. Minimální informace: expoziční parametry, úhel náklonu zářiče, SID, identifikačních údajů pacienta |  |  |  |  |
| Ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny |  |  |  |  |
| Rtg generátor a lampa |  |  |  |  |
| Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem | min. 65 kW |  |  |  |
| Vysokorychlostní startér pro rentgenku | min. 8000 ot. / min. |  |  |  |
| Rentgenka min. 8000 ot. /min. | min. 8000 ot. / min. |  |  |  |
| Rozsah napětí | min. 40 - 150 kV |  |  |  |
| Nastavení rozsahu napětí – po 1kVp |  |  |  |  |
| Rozsah proudu | min. 10 - 800 mA |  |  |  |
| Rozsah expozičních časů | min. 0,001 - 5s |  |  |  |
| Rentgenka s minimálně 2 ohnisky o velikosti | max. 0,6 / 1,2 mm |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody rentgenky | min. 400 kHU |  |  |  |
| Celková tepelná kapacita RTG zářiče | min. 1200 kHU |  |  |  |
| Možnost snímkování tvrdou technikou |  |  |  |  |
| Detektor pro vertigraf |  |  |  |  |
| Plochý digitální detektor pro přímou digitalizaci |  |  |  |  |
| Rozměr aktivní plochy detektoru | min. 42x42 cm |  |  |  |
| Maximální velikost pixelu 150 µm | Max 150 µm |  |  |  |
| Hloubka akvizice | min. 14 bitů |  |  |  |
| Fixní umístění detektoru ve vertikálním snímkovacím stativu (vertigrafu) s přímým napájením za účelem zajištění nepřetržitého provozu |  |  |  |  |
| DQE minimálně 60% (dle IEC62220-1-1 - v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) pro 0,0 Lp / mm,1Gy a jakosti spektra RQA 5 | min. 60 % |  |  |  |
| Technologie detektoru Amorfní křemík (a-Si), CsI scintilátor |  |  |  |  |
| Vertigraf |  |  |  |  |
| Elektromagnetické brzdy |  |  |  |  |
| Držáky pro úchop pacienta |  |  |  |  |
| Manuální ovládání vertikálního pohybu včetně naklápění pracovní desky |  |  |  |  |
| Expoziční automatika AEC – min. 3 volitelné komůrky | min. 3 |  |  |  |
| Naklápění detektoru minimálně v rozmezí od – 20º do 90º - možnost sklopení do vodorovné polohy | min. od – 20º do 90º |  |  |  |
| Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy maximálně 38 cm | max. 38 cm |  |  |  |
| Největší vzdálenost středu detektoru od podlahy minimálně 180 cm | min. 180 cm |  |  |  |
| Sekundární snímkovací clona včetně fokusové snímkovací mřížky o hustotě min. 40lp/cm | min. 40lp/cm |  |  |  |
| Auto – tracking: Synchronní polohovací režim rtg zářiče ve vertikální ose vůči vertikálnímu stativu (automatické udržení centrálního paprsku ve středu vertikálního stativu) |  |  |  |  |
| Detektor pro stůl |  |  |  |  |
| Plochý digitální detektor pro přímou digitalizaci |  |  |  |  |
| Fixní umístění detektoru ve stole s přímým napájením za účelem zajištění nepřetržitého provozu |  |  |  |  |
| Rozměr aktivní plochy detektoru | min. 42 x 42 cm |  |  |  |
| Maximální velikost pixelu 150 µm | max. 150 µm |  |  |  |
| Hloubka akvizice | min. 14 bitů |  |  |  |
| DQE minimálně 60% (dle IEC62220-1-1- v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) pro 0,0 Lp/mm, 1Gy a jakosti spektra RQA 5 | min. 60 % |  |  |  |
| Technologie detektoru: Amorfní křemík (a-Si), CsI scintilátor |  |  |  |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |  |  |
| Pevný elevační s plovoucí deskou umožňující celotělové vyšetření (s motorizovaným pohybem) |  |  |  |  |
| Expoziční automatika AEC – min. 3 volitelné komůrky | min. 3 |  |  |  |
| Rozsah vertikálního pohybu | min. 55 - 85 cm |  |  |  |
| Podélný pohyb stolu | min. +/- 37 cm |  |  |  |
| Příčný pohyb stolu | min. +/-12 cm |  |  |  |
| Nosnost stolu minimálně 250 kg | min. 250 kg |  |  |  |
| Sekundární clona - Hustota: minimálně 40 lamel/cm | min. 40 lamel/cm |  |  |  |
| Auto -tracking: Synchronní polohovací režim rtg zářiče ve vertikální ose vůči poloze desky vyšetřovacího stolu (automatické udržení SID vzdálenosti) |  |  |  |  |
| Umístění ovládacích prvků pohybů stolu na plovoucí desce stolu nebo ovládání pomocí ručního přepínače |  |  |  |  |
| Možnost umístit volný detektor do držáku detektoru na stole, pro zhotovení snímků horizontálním paprskem |  |  |  |  |
| Plovoucí deska ve 4 směrech |  |  |  |  |
| 3. Detektor |  |  |  |  |
| Plochý digitální detektor pro přímou digitalizaci, bezdrátový s výměnnou baterií |  |  |  |  |
| Rozměr aktivní plochy detektoru | min. 42 x 42 cm |  |  |  |
| Maximální velikost pixelu 150 µm | max. 150 µm |  |  |  |
| Hloubka akvizice | min. 14 bitů |  |  |  |
| DQE minimálně 60% (dle IEC62220-1-1 – v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) pro 0,0 Lp / mm,1Gy a jakosti spektra RQA 5 |  |  |  |  |
| Odolnost detektoru vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti – minimální požadovaná hodnota IPX6 | min. IPX6 |  |  |  |
| Technologie detektoru Amorfní křemík (a-Si), CsI scintilátor |  |  |  |  |
| Dokovací stanice pro detektor |  |  |  |  |
| Vnitřní paměť detektoru na min. 10 snímků, možnost použití na pojízdných RTG přístrojích | min. 10 snímků |  |  |  |
| Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3 kg | max. 3 kg |  |  |  |
| Součástí dodávky bude min. 1 náhradní baterie | min. 1 náhradní baterie |  |  |  |
| Akviziční konzole |  |  |  |  |
| LCD monitor |  |  |  |  |
| - s úhlopříčkou min. 19“, | úhlopříčka min. 19“ |  |  |  |
| - s rozlišením min. 1280x1024 bodů | min. 1280x1024 bodů |  |  |  |
| Počítač s OS Windows (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) nebo jiným vhodným |  |  |  |  |
| Operační paměť RAM minimálně 4 GB + minimálně 500 GB HDD | min. 4 GB + min. 500 GB HDD |  |  |  |
| Volba typu vyšetření z ovládací konzole systému |  |  |  |  |
| SW pro korekci sekundárního záření u volných projekcí na lůžku nahrazující mřížku |  |  |  |  |
| Postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, |  |  |  |  |
| Pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran) |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta |  |  |  |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report). |  |  |  |  |
| Exposer index - zobrazení automatické kontroly správné expozice |  |  |  |  |
| Nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC |  |  |  |  |
| Uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů |  |  |  |  |
| Dostupnost náhledu snímku na monitoru | max. do 5 s |  |  |  |
| Dostupnost plně zpracovaného snímku | max. do 10 s |  |  |  |
| Síťové propojení k archivaci dat (DICOM) - připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace |  |  |  |  |
| Vyšetření snímků dlouhých formátů pro pracovní místo vertikální stativ a stůl dle anatomického zaměření s následným automatickým softwarovým složením dílčích snímků |  |  |  |  |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS |  |  |  |  |
| Rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3 (v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), rychlost minimálně 1Gbps | min. 1Gbps |  |  |  |
| Komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 |  |  |  |  |
| Komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším |  |  |  |  |
| Přístroj musí podporovat alespoň následující DICOM vlastnosti: |  |  |  |  |
| - DICOM Verification service |  |  |  |  |
| - Storage of DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |  |  |
| - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |  |  |
| - Basic Worklist Management |  |  |  |  |
| - DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS) |  |  |  |  |
| - DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS) |  |  |  |  |
| K přístroji musí být doložen "DICOM Conformance Statement" tento musí být na CD – součást dodávky |  |  |  |  |