Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infuzní technika pro lůžková oddělení – část 1 |  |  |  |  |
| Infuzní pumpa (3 ks) |  |  |  |  |
| samostatný přístroj s možností uchycení na infuzní stojan |  |  |  |  |
| Provozní napětí 230 V / 50 Hz |  |  |  |  |
| Kompletní ovládání a nastavování pomocí mechanických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné |  |  |  |  |
| Provoz i z nabíjecí baterie - kapacita min. 4 hod., automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | min. 4 hod. |  |  |  |
| Akustické a vizuální upozornění při nízké kapacitě baterie |  |  |  |  |
| Rozsah dávkování: min. 0,1 – 999,9 ml/hod | min. 0,1 – 999,9 ml/hod |  |  |  |
| Přesnost dávkování +/- 5% a vyšší přesnost | +/- 5% a vyšší přesnost |  |  |  |
| Volba způsobu zadání a výpočtu dávky (rychlost, objem, čas) |  |  |  |  |
| Podání bolusu – manuální i s přednastavením objemu |  |  |  |  |
| Funkce detekce vzduchu |  |  |  |  |
| Nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin v setu |  |  |  |  |
| Zadání rychlost/objem/čas infuze, automatický výpočet rychlosti |  |  |  |  |
| Možnost pauzy |  |  |  |  |
| Indikace alarmů chybových stavů akusticky, vizuálně |  |  |  |  |
| LCD displej |  |  |  |  |
| Paměť události |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |  |
| Možnost nahrát do přístroje seznam min, 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů |  |  |  |  |
| Vlastní držák přístroje |  |  |  |  |
| Lineární dávkovač ( 14 ks) |  |  |  |  |
| Samostatný přístroj s možností uchycení na infuzní stojan |  |  |  |  |
| Provozní napětí 230 V / 50Hz |  |  |  |  |
| Kompletní ovládání a nastavování pomocí mechanických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné |  |  |  |  |
| Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu |  |  |  |  |
| Min. dvojí detekce správně založené stříkačky (min. hlava, držák) | min. dvojí detekce |  |  |  |
| Provoz i z nabíjecí baterie - kapacita min. 6 hod., automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | Min. 6 hod |  |  |  |
| Rozsah dávkování: min. 0,1 – 800 ml/hod včetně bolusového podání | Min. 0,1 – 800 ml/h |  |  |  |
| Přesnost dávkování +/- 2,5% a vyšší přesnost | +/- 2,5% a vyšší přesnost |  |  |  |
| Použití na běžné stříkačky o objemu min. 10 – 60 ml různých výrobců | min. 10 – 60 ml |  |  |  |
| Podání bolusu |  |  |  |  |
| Rozpoznání velikosti stříkačky |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |  |
| Možnost nahrát do přístroje seznam min, 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů |  |  |  |  |
| Vlastní držák přístroje |  |  |  |  |