# Příloha č. 1a

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

– veřejná zakázka malého rozsahu

„Monitor životních funkcí II - pořízení 2ks“

# Zadavatel		Nemocnice Strakonice, a.s.

Sídlo:				Radomyšlská 336, 386 29  Strakonice

IČ:					260 95 181

DIČ:				 CZ 699005400

statutární zástupce: 	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

a

Ing. Jiří Švec, člen představenstva

# Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

# (email: technicke@nemst.cz, tel. +420 728 784 906).

# Minimální technické parametry lůžkového monitoru životních funkcí - 2ks

| lůžkový monitor fyziologických funkcí pro použití na všech jednotkách intenzívní péče a skládajících se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí sledovaného pacienta, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných limitů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných limitů a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků. |
| --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/model |  |
| Minimální technické požadavky | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| Modulární monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a s možností provozu na zabudovaný akumulátor |  |
| sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů, barevný displej s dotykovým ovládáním, minimálně 12“ |  |
| min. 6 křivek současně zobrazených na displeji |  |
| Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |
| Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce |  |
| uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  |
| přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: |  |
| přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci JIP, bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |
| EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |
| Možnost snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací |  |
| automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) |  |
| stanovení respirace impedanční metodou |  |
| měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo |  |
| měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |
| stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů |  |
| zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |
| měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |
| snímání 4 invazívních tlaků |  |
| analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními (minimálně 1xEKG a 1xBP) |  |
| hmotnost modulu pod 2 kg |  |
| doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 3 hod. |  |
| modulový box pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu |  |
| možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |
| možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |
| přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin |  |
| propojení do monitorovací sítě v půdorysu vybavovaných oddělení s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru |  |
| obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemni v rámci systému |  |
| tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |
| min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů |  |
| ovládání monitorů v českém jazyce česká klávesnice |  |
| Veškeré příslušenství a spotřební materiál potřebné k provozu |  |
| Kompatibilita se stávajícím centrálním monitorem |  |