ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle §27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Předmět veřejné zakázky

Projekt:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení

TraumatologickÉHO Centra

Nemocnice České Budějovice II - RTG technika“

Název části zadávací dokumentace

Příloha č.  1  TEchnická specifikace

Zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice České Budějovice, a.s.,

B. Němcové 585/54,

České Budějovice 370 01

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení  Traumatologického  centra Nemocnice České Budějovice“   II   je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1 )  Přístroj RTG skiagrafický digitální

Všeobecné požadavky:

Stacionární skiagrafické RTG zařízení s přímou digitalizací a dvěma detektory,    pro provádění snímků skeletu, plic (tvrdou technikou) a břicha, včetně snímků vstoje horizontálním paprskem na detektor u vertigrafu, s možností snímkování vleže na stole horizontálním paprskem na detektor. Jeden detektor vyjímatelný-bezdrátový.

Minimální technické požadavky

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |  |
| přímo digitální RTG skiagrafický přístrojs přimou digitalizací a se dvěma detektory | Ano |  | Podmínka |
| Stropní závěs |  |  |  |
| motorizované pohyby + možnost ruční manipulace | Ano |  | Podmínka |
| Automatický stitching na stole i vertgrafu | Ano |  | Podmínka |
| Možnost posunu stropního závěsu mimo snímkovací stůl nad lůžko s pacientem | Ano |  | Podmínka |
| rozsah vertikálního pohybu zářiče minimálně 160 cm | Ano Uveďte: rozsah (minimálně 160 cm) |  | Podmínka |
| automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (fce autotracking) | Ano |  | Podmínka |
| dotyková obrazovka (nebo displej s ovládacími prvky v okolí) pro ovládání zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice na obrazovce stropního závěsu | Ano Uveďte: parametry a způsob obsluhy |  | Podmínka |
| automatické nastavení detektoru dle RTG zářiče (move to position) | Ano |  | Podmínka |
| ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny | Ano |  | Podmínka |
| RTG generátor a RTG lampa |  |  |  |
| vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem minimálně 65 kW | Ano Uveďte: výkon (minimálně 65kW) |  | Podmínka |
| rozsah napětí - minimálně 40 - 150 kVp | Ano Uveďte: rozsah napětí (minimálně 40-150 kVp) |  | Podmínka |
| nastavení rozsahu napětí - po 1 kVp a jemnější | Ano Uveďte: krok nastavení (maximálně1kVp) |  | Podmínka |
| rozsah proudu - minimálně 10 - 700 mA | Ano Uveďte: rozsah proudu (minimálně10-700 mA) |  | Podmínka |
| rentgenka s minimálně 2 ohnisky o velikosti maximálně 0,6/1,2 mm odpovídajícího výkonu | Ano Uveďte: - počet ohnisek (minimálně 2 ohniska) - výkon ohnisek - velikost ohnisek (maximálně 0,6/1,2 mm) |  | Podmínka |
| Rychlost otáček anody min.8000/min. | Ano uveďte |  | Podmínka |
| tepelná kapacita anody rentgenky min. 300 kHU | Uveďte: tepelnou kapacitu anody rentgenky |  | Informativní položka |
| Možnost snímkování tvrdou technikou | Ano |  | Podmínka |
| Krátké expoziční časa pro snímkování malých dětí < 0,4 ms | Ano |  | Podmínka |
| Automatické i ruční řízení expozice, orgánová automatika | Ano |  | Podmínka |
| měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona, DAP metr | Ano |  | Podmínka |
| zabezpečení co nejnižšího dávkového příkonu na pacienta | Ano |  | Podmínka |
| RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným ev laserovým zaměřovačem | Ano |  | Podmínka |
| optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně | Ano |  | Podmínka |
| Detektor |  |  |  |
| 2 digitální detektory pro přímou digitalizaci, jeden detektor ve stole, jeden detektor ve vertigrafu, jeden z nich vyjímatelný bezdrátový s nabíjením během zasunutí do bucky jednotky či s výměnnými bateriemi | Ano |  | Podmínka |
| plochý digitální detektor | Ano |  | Podmínka |
| Technologie detektoru (např. trixell detektory) | Ano Uveďte: technologii detektoru Amorfní křemík (a-Si)CsI scintilátor |  | Podmínka |
| Maximální velikost pixelu, maximálně 145 µm - mikronů | Ano Uveďte: velikost pixelu (maximálně 145 µm) |  | Podmínka |
| Velikost snímací matice detektoru minimálně pevný detektor 2800x2800 přenosný detektor 2300x2800 | Ano Uveďte: velikost snímací matice |  | Podmínka |
| Velikost aktivní plochy pevného detektoru minimálně 40x40 cm, přenosného min. 34x40 cm | Ano Uveďte velikost |  | Podmínka |
| DQE minimálně 60% (dle IEC62220-1-1) pro 0,0 Lp/mm, 1Gy a jakosti spektra RQA 5 | Ano Uveďte: DQE (minimálně 60% pro 0 lp/mm ) |  | Podmínka |
| Možnost snímkování mimo osu detektoru na CR kazety | Ano |  | Podmínka |
| Mřížka pohyblivá | s výhodou |  | Informativní položka |
| Vertigraf |  |  |  |
| Pevný nebo vyjímatelný bezdrátový detektor | Ano |  | Podmínka |
| elektromagnetické brzdy | Ano |  | Podmínka |
| držáky pro úchop pacienta | Ano |  | Podmínka |
| ruční ovládání pohybu na těle vertigrafu, pro snadné nastavení pozice z vyšetřovny | Ano |  | Podmínka |
| Přídatné zařízení pro fixaci kojenců a batolat | Ano |  | Podmínka |
| expoziční automatika AEC | Ano |  | Podmínka |
| naklápění detektoru minimálně v rozmezí od – 15º do 90º (motorické s výhodou) - možnost sklopení do vodorovné polohy | Ano Uveďte: naklápění detektoru (minimálně v rozmezí od – 15º do 90º ) |  | Podmínka |
| nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy maximálně 35 cm | Ano Uveďte: nejkratší vzdálenost (maximálně 35 cm) |  | Podmínka |
| největší vzdálenost středu detektoru od podlahy minimálně 170 cm | Ano Uveďte: největší vzdálenost (minimálně 170 cm) |  | Podmínka |
| automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (fce autotracking) | Ano |  | Podmínka |
| automatický stitching ( skládání snímků) | Ano |  | Podmínka |
| Vyšetřovací stůl |  |  |  |
| pevný elevační s plovoucí deskou umožňující celotělové vyšetření (s motorizovaným pohybem) | Ano |  | Podmínka |
| rozsah vertikálního pohybu minimálně 55 -90 cm | Ano Uveďte: rozsah vertikálního pohybu (minimálně 55-90 cm) |  | Podmínka |
| podélný pohyb stolu minimálně +/- 40 cm | Ano Uveďte: rozsah podélného pohybu (minimálně +/- 40 cm) |  | Podmínka |
| příčný pohyb stolu minimálně +/-10 cm | Ano Uveďte: rozsah příčného pohybu (minimálně +/- 10 cm) |  | Podmínka |
| podélný pohyb kazety detektoru – minimálně +/- 20 cm s automatickým sledováním zářičem | Ano Uveďte rozsah pohybu kazety (min.+/- 20 cm) |  | Podmínka |
| nosnost stolu minimálně 250 kg | Uveďte: nosnost stolu (minimálně 250 kg) |  | Podmínka |
| plovoucí deska ve 4 směrech | Ano |  | Podmínka |
| automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (fce autotracking) | Ano |  | Podmínka |
| Automatický stitching ( skládání snímků) | Ano |  | Podmínka |
| Možnost umístění ovládacích prvků pohybů stolu po obou stranách ručním či nožním spínačem | Ano |  | Podmínka |
| Možnost umístit vyjímatelný detektor do držáku detektoru na stole, pro zhotovení snímků horizontálním paprskem | Ano |  | Podmínka |
| Akviziční konzole |  |  |  |
| 1 x LCD monitor minimálně 19“, rozlišení minimálně 1280 x 1024 | Ano Uveďte: - velikost monitoru (minimálně 19“) - rozlišení (minimálně 1280x1024) |  | Podmínka |
| volba typu vyšetření z ovládací konzole systému | Ano |  | Podmínka |
| operační paměť RAM minimálně 2 GB | Ano Uveďte: operační paměť (minimálně 2 GB) |  | Podmínka |
| postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, zobrazení dávky na kůži v mGy, plošná dávka v mGy/cm2 | Ano |  | Podmínka |
| pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran) | Ano |  | Podmínka |
| systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta | Ano |  | Podmínka |
| zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report). | Ano |  | Podmínka |
| Exposer index - zobrazení automatické kontroly správné expozice | Ano |  | Podmínka |
| nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC | Ano |  | Podmínka |
| uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů | Ano |  | Podmínka |
| možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru a automatické spojení jednotlivých snímků do výsledných obrazů | Ano |  | Podmínka |
| dostupnost náhledu snímku na monitoru maximálně do 5 s | Ano Uveďte: dobu náhledu (maximálně 5 s) |  | Podmínka |
| dostupnost plně zpracovaného snímku maximálně do 12 s | Ano Uveďte: dobu plného zpracování snímku (maximálně 12 s) |  | Podmínka |
| Síťové propojení k archivaci dat (DICOM) - připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS |  |  |  |
| rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 1Gbps | Ano |  | Podmínka |
| MultiMode optické rozhraní nebo konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (viz. níže) | Ano |  | Podmínka |
| komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 | Ano |  | Podmínka |
| komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším | Ano |  | Podmínka |
| přístroj musí podporovat alespoň následující DICOM vlastnosti: - DICOM Verification service - Storage of DICOM objects on a remote DICOM system - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system - Basic Worklist Management | Ano |  | Podmínka |
| k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement" tento musí být na CD – součást nabídky | Ano |  | Podmínka |
| Další příslušenství |  |  |  |
| klínové filtry pro snímkování hlavy, ramene a páteře | Ano |  | Podmínka |
| dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM | Ano |  | Podmínka |
| Systémový stůl do ovladovny pro umístění monitorů a ovládacích modulů | Ano |  | Podmínka |
| technologický rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu | Ano |  | Podmínka |
| kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, pokud nejsou součástí stavební připravenosti | Ano |  | Podmínka |
| Návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, napojovací body atd.) – součástí nabídky. Případná předinstalační příprava a stavební úpravy pro montáž přístroje součástí nabídky. Potřebné další podklady dodá zadavatel na vyžádání. | Ano |  | Podmínka |
| Technologický projekt | Ano |  | Podmínka |
| ochranné pomůcky (1xzástěra, 1xlímec, 3x bederní zástěrka různých velikostí, Pb krytí gonád mužů i žen) | Ano |  | Podmínka |
| případně zařízení pro fixaci kojenců a batolat, pokud není součástí vybavení vertigrafu | Ano |  | Podmínka |

- 2. Pojízdný  bateriový RTG přístroj s přímou digitalizací  – 1 ks

Minimální technické požadavky

- RTG lampa s rotační anodou

- motorizovaný bateriový pojezd

- rentgenka umístěná na otočném stativu (sloupu)

- možnost natáčení zářiče ve vertikální ose

- výkon generátoru min. 30 kW, běžné jednofázové síťové napětí

- kV rozsah 40 – 125 kV

- mAs až 300

- doba expozice od 4 ms

- otočná primární clona s měřítkem OF

- bezdrátový detektor

- aktivní plocha detektoru min. 35x41 cm

- hodnota DQE v procentech při 0,0 Lp/mm: min. 60%

- kapacita baterie detektoru min. 80 snímků na jedno nabití

- hmotnost detektoru max. 5 kg

- pracovní stanice integrovaná v těle přístroje

- náhled a úprava snímku před exportem do PACS přímo na přístroji

- možnost ručního zadávání pacientských dat

- DICOM 3 – Storage, Worklist, MPPS, Dicom Conformance Statement, export  kompletních expozičních parametrů do PACS

- integrovaný DAP metr

- dálkový ovladač pro spuštění expozice výhodou

- 3.  RTG   C-rameno – 1 ks

Minimální technické požadavky:

- RTG C - rameno se snadnou a jednoduchou manipulací s minim. hmotností

- Plochý zobrazovací detektor

- Velikost pole min. 20x20 cm

- Matrice min 1000 x 1000 pixelů

- Laserový zaměřovací kříž integrovaný v detektoru

- Vzdálenost ohnisko – detektor min. 95 cm

- Vysokovýkonný HF generátor s minimálním výkonem   2 kW

- Možnost kontinuální i pulzní skiaskopie minimálně 23 obr/sec

- Funkce Low dose

- Vnitřní paměť na minimálně 20.000 obrázků

- Cine smyčka

- Monitorový vozík se dvěma plochými monitory

- Multifunkční nožní spínač

- DICOM 3 – Storage, Worklist, MPPS, Dicom Conformance Statement, export kompletních expozičních parametrů do PACS

- Postprocesing obrazu

- DAP metr – měření dopadové dávky

- Hmotnost: nabídněte co nejlehčí variantu C-ramene a monitorovacího vozíku s výše uvedenými minimálními parametry