ZMF Medical, s.r.o.

Meziříčská 2868

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 27786374

Výše uvedený Uchazeč o VZ  404 399  Vícemístná hyperbarická komora s příslušenstvím

Zaslal Zadavateli dne 21.4.2015  dotazy  k Zadávací dokumentaci , na které  odpovídáme níže.

Zadavatel v zadávacích podmínkách – příloha č. 1: Technická specifikace – Medicínské vybavení mimo jiné požaduje „panely pro připojení všech přístrojů, ventilátoru elektrické přípojky, kyslík, odsávání etc - vše výše uvedené - certifikované do hyperbarických podmínek

DOTAZ 1):

Chápeme správně, že plicní ventilátor nebude uvnitř komory, ale bude mimo komoru a bude napojený přes připojovací panel? V tomto případě, pokud ventilátor nebude uvnitř komory, je nezbytné dodat certifikaci do hyperbarických podmínek, nebo bude dostačující dodat prohlášení o shodě a čestné prohlášení výrobce hyperbarické komory o kompatibilitě s nabízeným plicním ventilátorem.

Odpověď dotaz č. 1  :

Zadavatel  požaduje panely pro připojení  přístrojového vybavení   certifikované pro hyperbarické prostředí   panely   pro připojení  budou   uvnitř hyperbarické  komory,   rovněž tak  ventilátor  pro UPV Zadavatel   požaduje  certifikovaný pro hyperbarické prostředí.  Z výše uvedeného vyplývá, že  ventilátor  pro UPV a ostatní  požadované přístroje  budou   umístněny při  péči o kriticky nemocné  přímo v hyperbarické komoře    spolu s personálem z ARO či JIP .

DOTAZ 2) :

Chápeme správně, že odsávací jednotka nebude uvnitř komory, ale bude mimo komoru a bude napojená přes připojovací panel? V tomto případě, pokud odsávací jednotka nebude uvnitř komory, je nezbytné dodat certifikaci do hyperbarických podmínek, nebo bude dostačující dodat prohlášení o shodě a čestné prohlášení výrobce hyperbarické komory o kompatibilitě s nabízenou odsávací jednotkou.

Odpověď dotaz č. 2

Odsávačka bude umístněna  uvnitř  v HB komoře, musí tedy  být certifikovány  pro hyperbarické prostředí.

DOTAZ 3):

Chápeme správně, že injekční dávkovače nebudou uvnitř komory, ale budou mimo komoru a budou napojeny přes připojovací panel? V tomto případě, pokud injekční dávkovače nebudou uvnitř komory, je nezbytné dodat certifikaci do hyperbarických podmínek, nebo bude dostačující dodat prohlášení o shodě a čestné prohlášení výrobce hyperbarické komory o kompatibilitě s nabízenými injekčními dávkovači?

Odpověď  na dotaz č. 3

Injekční dávkovače budou  umístněny  uvnitř v HB komory,  musí  tedy být certifikovány  pro hyperbarické  prostředí.

DOTAZ 4):

Chápeme správně, že defibrilátor s EKG monitorem bude uvnitř komory, i když zadavatel uvádí „panel pro připojení všech přístrojů“. Je nezbytné dodat certifikaci do hyperbarických podmínek, nebo bude dostačující dodat prohlášení o shodě a čestné prohlášení výrobce hyperbarické komory o kompatibilitě s nabízeným defibrilátorem s EKG monitorem

Odpověď na dotaz č.4

Defibrilátor   s  EKG monitorem  bude   umístněn    uvnitř  v HB komoře, musí  tedy být certifikován  pro hyperbarické   prostředí.

DOTAZ 5):

Chápeme správně, že oxymetrie SpO2, kapnometrie, IBP a NIBP mají být součástí defibrilátoru, nebo se má jednat o samostatné přístroje? Pokud se bude jednat o samostatné přístroje, chápeme správně, že nebudou uvnitř komory, ale budou mimo komoru a budou napojeny přes připojovací panel? V tomto případě, pokud nebudou uvnitř komory, je nezbytné dodat certifikaci do hyperbarických podmínek, nebo bude dostačující dodat prohlášení o shodě a čestné prohlášení výrobce hyperbarické komory o kompatibilitě s nabízenými přístroji: oxymetrie SpO2, kapnometrie, IBP a NIBP?

Odpověď na dotaz č. 5

Oxymetrie  SpO2,  kapnometrie, IBP, NIBP     nemají   být   součástí  defibrilátoru

Může se jednat o samostatné  přístroje  nebo mohou být   součástí  polyfunkčního monitoru vitálních funkcí.

Výše uvedené přístroje ( ev. polyfunkční monitor vit. funkcí)  budou umístněny  uvnitř  hyperbarické  komory a proto musí být certifikovány do hyperbarického  prostředí.

Zpracoval . MUDr. Novák Jaroslav, MBA – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.

27.4.2015