## ELEKTRO
ELEKTRO |  | Název akce:Nemocnice Písek a.s., Sociální zázemí chirurgic. Oddělení I. Etapa | [24 empty] | celkový počet listů
2. NP |  | Tabulka nároků energií a stavebních úprav | [24 empty] | zpracoval:Svoboda | [5 empty] | dne: 02/2020
Č. MÍST. | NÁZEV MÍSTNOSTI | Zdravotnický prostor | Pevné přívody k technologii | [17 empty] | Požadavky na koncové prvky | [11 empty] | Ostatní
|  |  | Příkon 230V |  |  |  |  | Příkon 400V |  |  |  | Zásuvky na stěně místnosti | [8 empty] | zásuvky na rampě, mostu, tubusu | [11 empty] | Poznámky
|  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 | 64 | 65
|  | ČSN EN | MDO | DO | ZIS | VDO | UPS | MDO | DO | UPS | Nárazový příkon | MDO | DO | ZIS | VDO | UPS | RTG | zásuvka 400V | PC | STA | Počet lůžek | Počet R | MDO |  | DO |  | ZIS |  | VDO |  | CELKOVÝ SOUČET | PC
332000-7-710
[11 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | ks | ks | ks | ks | ks | kW | ks | kW | ks | kW | ks | kW | 230V | ks | bar: Příkon 230V 39 MDO to Příkon 400V 46 UPS
L-2.02 | šatna zaměstnanců | [10 empty] | 0.1
L-2.06 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.08 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.10 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.12 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.14 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.16 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.18 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.20 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.22 | Pokoj - 2L | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2
L-2.24 | Sklad | [10 empty] | 0.3
Celkový příkon [kW] |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 18

## ZTI,MP,VZT,STAVBA
ZTI, MP,VZT, STAVBA |  | Název akce:Nemocnice Písek a.s., Sociální zázemí chirurgic. Oddělení I. Etapa | [30 empty] | celkový počet listů
2. NP |  | Tabulka nároků energií a stavebních úprav | [25 empty] | Zakázka číslo: |  |  |  |  | zpracoval:Svoboda |  |  |  | dne: 2/2020
ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | Pára |  | Studená voda u přístrojů |  |  |  | Teplá voda u přístrojů |  |  | Demineralizovaná voda |  | Sanitární technika |  |  |  |  | Jiné rozvody | [5 empty] | Plyn |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  | Stavební úpravy | [5 empty] | Poznámka
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | Tlak | Spotřeba | Počet vývodů | Spotřeba | Změkčená voda | Další vývody | Počet vývodů | Spotřeba | Další vývody | Počet vývodů | Spotřeba | UMYVADLO | DŘEZ | VYLÉVÁK | KÁĎ | PODLAHAHOVÁ VPUSŤ | DRUH | [5 empty] | Počet vývodů | Spotřeba | Druh plynu | Vysálané teplo | Výměna vzduchu | Odtah | Množství odtahovaného vzduchu | STĚNY | PODLAHA | STROP | ZATEMĚNÍ | Max. váha přístroje | Transportní průchod
[18 empty] | O | T | T1 | V | N2O | CO2
|  | kPA | kg/h | ks | l/h | l/h | ks | ks | l/h | ks | ks | l/h | [5 empty] | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m³/h |  | kW | x/h |  | m3/hod |  |  |  |  | kg | mm
L-2.02 | šatna zaměstnanců
L-2.06 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.08 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.10 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.12 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.14 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.16 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.18 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.20 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.22 | Pokoj - 2L | Jiné rozvody 17: 2; Stavební úpravy 30: L; Stavební úpravy 31: P; Stavební úpravy 32: L; Stavební úpravy 35: 1200
L-2.24 | Sklad