Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je v souladu s § 89 odst. 6 zákona možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.

Technická specifikace přístroje:

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako minimální či maximální +/- 10%

| Přístroj pro MRI |  | Nový, nepoužitý přístroj pro celotělové vyšetřování magnetickou rezonancí dle níže uvedené specifikace |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnet |  | Účastník uvede konkrétní značku/typ nabízeného přístroje |  |
| Supravodivý bezodparový systém |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Intenzita pole 1,5 T |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Aktivní stínění a aktivní korekce homogenity magnetického pole |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Techniky pro snížení hluku (ART – Acoustic Reduction Technology, Quiet technology, AutoSofTone, QuiteX/PETRA nebo jiné technické řešení) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vyšetřovací FOV v osách x, y, z | min. 50 x 50 x 45 cm | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Průměr otvoru gantry | min. 70 cm | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Homogenita základního magnetického pole garantovaná | maximálně 1,0 ppm (ve sférickém objemu min. 40 cm) VRMS | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Pacientský stůl s nosností | min. 250 kg se zachováním všech motorických pohybů | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Gradientní a radiofrekvenční systém |  |  |  |
| Amplituda | ≥ 45 mT/m v ose (x, y a z) | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Slew rate | ≥ 200 mT/m/ms v ose (x, y a z) | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Počet nezávislých přijímacích akvizičních kanálů | min. 64, paralelní akviziční techniky | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Akviziční a výpočetní systém |  |  |  |
| Výkonný výpočetní systém s min. 32 GB rekonstrukční pamětí |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| LCD monitor | min. 19“ | Účastník uvede konkrétní hodnotu | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Archivace vyšetření na DVD |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Akviziční a rekonstrukční matrice | 64 x 64 až 1024 x 1024 | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| DICOM služby | Print, Query/Retrive, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS | Účastník uvede ANO/NE |  |
| ECG gating, respirační gating |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Rychlost rekonstrukce | min. 10000 obr/s v matrici 256 x 256 | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Držák na anesteziologický monitor v ovladovně |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Požadovaná vyšetření |  |  |  |
| Neurologická vyšetření difúze včetně DTI (vyšetření difúzního tenzoru, výpočet FA a MD map) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Nejvyšší B-faktor | min. 1000 s/mm2 | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost dopočtu B-faktoru u DWI |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vyšetření všech spinálních etáží, MR myelografie |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Susceptibilně vážené vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen, kontrastní angiografie tepen celého těla |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Bezkontrastní celotělové MR ANGIO – s použitím technik FBI (NATIVE SPACE, TRANCE, …) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vyšetření břišních orgánů a malé pánve |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vyšetření tlustého střeva, prostaty a dělohy |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| MRCP vyšetření |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Ortopedická vyšetření (klouby kolenní, ramenní, zápěstní a kotník) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| IR techniky |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Pediatrická neurologická vyšetření hlavy |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Mamografická vyšetření |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Sekvence |  |  |  |
| Všechny potřebné sekvence pro výše uvedené spektrum vyšetření včetně ultrarychlých sekvencí typu single shot, dále technika snímání mDIXON pro gradientní sekvence |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vybavení cívkami (integrovanými i kombinovatelnými) |  |  |  |
| Vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná pro celotělové vyšetření (integrovaná do stolu) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 15-kanálová hlavo/krční neurovaskulární cívka použitelná pro náročná neuro vyšetření |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 15-kanálová povrchová body cívka, případně kombinace více těchto cívek – určena pro vyšetření břišních orgánů, malé pánve a pro vyšetření periferních tepen dolních končetin s minimálním pokrytím 100 cm (zadavatel neakceptuje řešení pouze cívkami integrovanými ve stole) |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 15-kanálová dedikovaná fixní cívka pro vyšetření kolenního kloubu |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 6-kanálová dedikovaná fixní cívka pro vyšetření kotníku |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 6-kanálová dedikovaná fixní cívka pro vyšetření ramenního kloubu |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 6-kanálová dedikovaná fixní cívka pro vyšetření zápěstí |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vícekanálové univerzální (min. 16-kanálové) flexibilní cívky (2 ks – různé velikosti) pro různé anatomické oblasti |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Minimálně 8-kanálová prsní cívka |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Vyhodnocovací pracovní stanice – 2 kusy |  |  |  |
| Pracovní stanice s programovým vybavením potřebným k realizaci uvedených požadovaných vyšetření |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| 2x LCD monitor | min. 19“ | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Archivace vyšetření na CD/DVD |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| DICOM služby | Print, Query/Retrive, Send | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Monitorovací systém pro sledování vyšetřovaného pacienta se zobrazením v ovladovně |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Komunikační systém vyšetřovna-ovladovna |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Faradayova stínící kabina včetně průhledového okna, vstupních dveří a rozvodů, LED osvětlení vyšetřovny vč. kabeláže, vnitřního obložení, podhledů, VZT rozvodů, vč. podlahové krytiny |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Možnost použití, úprava stávající nainstalované Faradayovy klece s poskytnutím plné záruky jako nové |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Síťový a technologický rozvaděč pro MR |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Navigační techniky zajišťující vyšší přesnost plánování složitějších vyšetření a urychlující přípravu vyšetření pro páteř, mozek, koleno |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Chladicí systém s invertorovým řízením pro dodávanou technologii s automatickým přepínáním na vodovodní řad v případě poruchy chlazení |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Hlášení závad systému přes GSM bránu |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Policový systém pro umístění dodávaného příslušenství (cívek) ve vyšetřovně |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Pracovní stanice (HW i SW) pro vyhodnocování snímků z domova |  | Účastník uvede ANO/NE |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| Přivedení medicinálního vzduchu a kyslíku z centrálního rozvodu nemocnice do místnosti vyšetřovny |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Technologický projekt |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Stavební projekt |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Výměna podlahové krytiny na vyšetřovně |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Výměna osvětlení ve vyšetřovně |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Výměna prostupů z vyšetřovny do ovladovny |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Součástí dodávky budou případné nutné stavební úpravy a uvedení do původního stavu (či stavu podle dokumentace (projektu)) a uvedení přístroje do provozuschopného stavu |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Provedení potřebných měření, revizí dle platné legislativy pro umožnění zahájení provozu pracoviště |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |
| Ekologická likvidace stávajícího přístroje |  | Účastník uvede ANO/NE | Účastník uvede případné další informace |