Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrokonvulzivní přístroj |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj je určen pro léčbu zejména maniodepresivních onemocnění formou elektrošoků. |  |  |  |  |
| přístroj musí být certifikovaný jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |  |
| elektrokonvulzivní přístroj min. II. Generace s ultrakrátkopulzovou stimulací a možností monitorování a záznamu fyziologických funkcí (EEG, EKG) |  |  |  |  |
| přístroj musí generovat obdélníkové bipolární impulzy |  |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat na sobě nezávislé samostatné nastavování parametrů stimulačních proudů: |  |  |  |  |
| - šířky impulzu v rozmezí min. 0,3 – 1 ms | V rozmezí min. 0,3 – 1 ms |  |  |  |
| - stimulační frekvence v rozmezí min. 20 – 120 Hz | V rozmezí min. 20 – 120 HZ |  |  |  |
| - délka stimulace v rozmezí min. 0,5 – 8 sekund | V rozmezí min. 0,5 – 8 sekund |  |  |  |
| - hodnotu stimulačního proudu v rozmezí min. 500 – 900 mA | V rozmezí min. 500 – 900 mA |  |  |  |
| přístroj musí být vybaven alarmem překročení energie s testovací funkcí |  |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat on-line monitorování statické impedance kůže po přiložení stimulačních elektrod s číselným ukazatelem |  |  |  |  |
| s LDC displejem s on-line sledováním průběhu 2 vybraných kanálů s možností přepínání a statické impedance |  |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat snímání min. čtyř fyziologických veličin (2x EEG, EMG nebo jiný snímač pohybu končetiny, EKG |  |  |  |  |
| min. dvoukanálový zapisovač (tisk stimulačních parametrů a volitelné záznamy EEG, EKG) |  |  |  |  |
| autokalibrace přístroje před stimulací |  |  |  |  |
| všechny snímané veličiny musí být možné přenést do počítače k dalšímu vyhodnocení a archivaci – včetně SW pro management a analýzu dat z ECT výkonů s pacientskou DB, připojením k PC i externímu monitoru a možností práce v síti |  |  |  |  |
| součástí dodávky musí být ruční elektrody s dálkovým spuštěním |  |  |  |  |
| součástí přístroje musí být zapisovač pro tisk křivek a vypočítaných indexů |  |  |  |  |
| nezbytné bezpečnostní prvky: |  |  |  |  |
| - ochranný kryt šokovacího tlačítka |  |  |  |  |
| - odlišné zvukové signály před zahájením šokování a při šokování |  |  |  |  |
| - ochranný prvek pro nespuštění stimulace při nesprávné velikosti statické impedance kůže |  |  |  |  |
| - během stimulace přístroj měří a kontroluje šířku impulsu, frekvenci, proud a napětí, trvání sledu impulsů a celkovou dávku energie - v případě závady musí být ukončen prováděný zákrok a obsluha na toto upozorněna |  |  |  |  |
| síťové napětí: 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |
| součástí dodávky musí být vozík s ramenem pro připevnění PC all-in-one |  |  |  |  |