Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laparoskopická věž |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro provádění laparoskopických operací. |  |  |  |  |
| Kamerová jednotka |  |  |  |  |
| Digitální full HD kamerová jednotka s podporou identifikace tkáňových lézí pro plnohodnotné 2D a 3D zobrazení pomocí integrované funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování |  |  |  |  |
| Přepínání mezi 3D/2D zobrazením |  |  |  |  |
| Ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem |  |  |  |  |
| Systém umožňující využití i pro laparoskopickou fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastu |  |  |  |  |
| Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních (1,0; 1,2; 1,5) |  |  |  |  |
| Výstupy: min. DVI-D, 2x HD-SDI, 2x 3G/HD-SDI, 1x Y/C | min. DVI-D, 2x HD-SDI, 2x 3G/HD-SDI, 1x Y/C |  |  |  |
| Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu |  |  |  |  |
| Zmrazení obrazu – z klávesnice, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu |  |  |  |  |
| Rotace obrazu o 180°, vertikální a horizontální zrcadlení obrazu |  |  |  |  |
| Ovládání ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu |  |  |  |  |
| Zpracování obrazu s podporou 3D obrazového výstupu v režimu tzv. line by line |  |  |  |  |
| Podpora digitální úpravy obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu blízkému rozlišení 4K i pro zobrazení ve 3D pro 4K3D medicínské monitory |  |  |  |  |
| Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků pomocí USB rozhraní |  |  |  |  |
| Video záznam na externí zařízení |  |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |  |
| 3-čipová CMOS FullHD kamerová hlava |  |  |  |  |
| Očnicové uchycení pro teleskopy |  |  |  |  |
| Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu |  |  |  |  |
| Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování |  |  |  |  |
| Optický zoom až 1,8x, nastavitelný ve 3 krocích |  |  |  |  |
| Digitální zoom až 1,5x, nastavitelný ve 3 krocích |  |  |  |  |
| Motorizované ovládání optického zoomu - tlačítkem na kamerové hlavě |  |  |  |  |
| Min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě |  |  |  |  |
| Autoklávovatelné (až 134°C) provedení |  |  |  |  |
| Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 300 g | max. 300 g |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |  |
| Hlavní operační monitor |  |  |  |  |
| Uhlopříčka min. 31“, hmotnost max. 15 kg | min. 31“, max. 15 kg |  |  |  |
| Rozlišení obrazu min. 4096 x 2160 | min. 4096 x 2160 |  |  |  |
| Svítivost min. 435 cd/m2 | min. 435 cd/m2 |  |  |  |
| Kontrast min. 1450:1 | min. 1450:1 |  |  |  |
| Zobrazení 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru |  |  |  |  |
| Umožňuje digitální dosažení - tzv. up-scaling rozlišení obrazu blízké rozlišení 4K UHD |  |  |  |  |
| Vstupy: min. 3G/HD/SD-SDI, 2x SDI, DVI, HDMI, RJ-45, RS-232C | min. 3G/HD/SD-SDI, 2x SDI, DVI, HDMI, RJ-45, RS-232C |  |  |  |
| Výstupy: min. 3G/HD/SD-SDI, 2x SDI, DVI | min. 3G/HD/SD-SDI, 2x SDI, DVI |  |  |  |
| Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° |  |  |  |  |
| Umístění monitoru na rameni stávajícího stropního závěsu |  |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |  |
| Asistenční monitor |  |  |  |  |
| LCD Full HD monitor s úhlopříčkou min. 27“, hmotnost max. 10 kg | min. 27“, max. 10 kg |  |  |  |
| Antireflexní úprava |  |  |  |  |
| Rozlišení min. 1920 x 1200 pixelů, poměr stran 16:9 | min. 1920 x 1200 pixelů, poměr stran 16:9 |  |  |  |
| Vstupy: min. DVI-D, HD/SD-SDI, RGB (HD-15) | min. DVI-D, HD/SD-SDI, RGB (HD-15) |  |  |  |
| Výstupy: min. DVI | min. DVI |  |  |  |
| Jas: min. 300 cd/m2, kontrast: min. 1000:1 | Jas min. 300 cd/m2, kontrast: min. 1000:1 |  |  |  |
| Umístění monitoru na rameni stávajícího stropního závěsu |  |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |  |
| Zdroj studeného světla |  |  |  |  |
| 4LED zdroj studeného světla integrovaný v kamerové jednotce |  |  |  |  |
| 4 LED lampy s životností min. 10 000 hod | min. 10 000 hod |  |  |  |
| Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu |  |  |  |  |
| Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole |  |  |  |  |
| Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení |  |  |  |  |
| Musí podporovat funkci úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |  |
| Oplachovací pumpa |  |  |  |  |
| Oplachovací peristaltická pumpa |  |  |  |  |
| Ochrana proti přetlakování |  |  |  |  |
| Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  |  |  |
| Průtok min. 0 - 1,8 l/min | min. 0 - 1,8 l/min |  |  |  |
| Tlak min. 400 mmHg | min. 400 mmHg |  |  |  |
| Umístění přímo na polici stávajícího stojanu na stropním závěsu |  |  |  |  |
| Obsahem dodávky jsou resterilizovatelné hadicové sety (2 ks) |  |  |  |  |
| Odsávací pumpa |  |  |  |  |
| Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka |  |  |  |  |
| Sací výkon minimálně 40 l/min | min. 40l/min |  |  |  |
| Plynulé nastavení podtlaku |  |  |  |  |
| Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem |  |  |  |  |
| Nejvyšší podtlak až 95 kPa | až 95 kPa |  |  |  |
| Bezúdržbový provoz |  |  |  |  |
| Držák pro upevnění na stojanu stropního závěsu |  |  |  |  |
| Dodávka obsahuje odsávací láhev 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na stojanu, včetně víka a propojovací hadice k pumpě |  |  |  |  |
| V odsávacím okruhu bude zařazen sací antibakteriální filtr, jako součást dodávky |  |  |  |  |
| Součástí nabídky budou 2 ks nástroje pro laparoskopický oplach a sání s ovládáním páčkou na straně kovové rukojeti, vč. tubusu pr. 5 mm a 10 mm |  |  |  |  |
| Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace. |  |  |  |  |