Příloha č. 5

Specifikace

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Dodávka úpravny vody pro hemodialýzu Nemocnice Prachatice, a.s.“

Specifikace minimálních technických a provozních požadavků úpravny vody

vč. předúpravy pro hemodialyzační pracoviště

- příprava a dodávka upravené vody pro dialýzu v kvalitě odpovídající požadavkům Českého lékopisu v platném znění a v souladu s normou ISO 23500,

- výstupní výkon úpravny vody minimálně 1500 l/hod garantovaný při teplotě vstupní vody 150 C a výstupním tlaku 4 – 6 barů,

- kompletní automatický režim provozu vodárny,

- automatická chemická dezinfekce úpravny včetně rozvodů,

- automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby,

- při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu,

- možnost budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení,

- možnost budoucího přemístění technologie v případě stěhování dialyzačního střediska,

- možnost budoucího napojení na technologii centrálního míchání koncentrátu ze suchého granulátu,

- možnosti případného budoucího rozšíření o horkou dezinfekci,

- monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z předúpravy – průtok, vodivost, teplota, tlak,

- monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost,

- automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot,

- možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy,

- možnost dálkového provozního ovládání s kontrolou provozu úpravny vody na více místech prostřednictvím webového náhledu nebo aplikace běžící na PC zadavatele,

- automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti přístroje a možnost stahování těchto údajů do PC,

- automatický elektrický restart úpravny vody do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie,

- úpravna vody musí být kvalifikována jako zdravotnický prostředek s účelem využití pro hemodialýzu – doložit notifikaci zdrav. prostředku.

- ochrana proti chodu nasucho

- zásuvka 400V pro technologii reverzní osmózy

- detektor úniku vody

Předúpravna vody:

- zásobník na surovou vodu v kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny, podávajícím čerpadlem a

s možností jej vypustit a vyčistit,

- koloidní filtr s automatickým proplachem,

- filtr na odstranění železa,

- změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací,

- uhlíkový filtr s automatickým proplachem,

- mechanický hrubý filtr 20um

- mechanický jemný filtr 5um

- zpětná klapka a hrubý filtr včetně automatického proplachu

- úvodní dezinfekce stávajícího rozvodu permeátu

- ekologická likvidace stávající RO a předúpravy včetně náplní