## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Modulární celotělový pletysmograf vč. měření transferfaktoru (1ks)
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Přístroj určený k obsáhlému vyšetření plicních funkcí pro měření statické a dynamické bodypletysmografie a spirometrie | ANO
Základní funkce (statická spirometrie, dynamická spirometrie - křivka průtok/objem, intrathorakální objemy, proudové odpory Raw), měření MIP/MEP
Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ± 3 % nebo ± 0,05 litru v rozmezí průtoku 0 - 14 l/s
Celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s menší než 1,5 cm H2O/I/s (0,15 kPa/l/s)
Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 25 ml)
Kalibrační pumpa 3l
Prostorná kabina pro snadný přístup a posazení jak dětí, tak dospělých pacientů, nosnost židle min. 140 kg
Výsuvná židle z prostoru kabiny – nebo možnost měření mimo prostor kabiny
Elektronické ovládání výšky stativu bodypletysmografu
Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny bodypletysmografu
Možnost otevření dveří kabiny bodypletysmografu zevnitř pacientem
Nouzové otevření dveří při výpadku elektrického proudu
Skleněná výplň kabiny bodypletysmografu (tvrzené nerozbitné sklo)
Nízká nástupová hrana kabiny (max. výška 10 cm)
Odolnost konstrukce bodypletysmografu vůči fyzikálním vlivům i chemickým (dezinfekčním) látkám
Modul pro vyšetření difuze plicní (DLCO) metodou single-breath
Methan nebo hélium jako transportní plyn pro vyšetření DLCO
Pouze 1 láhev s plyny pro vyšetření a veškerou obsluhu DLCO a bodypletysmografie
Ovládání kabiny (dveře, stativ) bodypletysmografu bez použití vyšetřovacího plynu
On-line vzorkování plynu pro vyšetření DLCO (bez nutnosti vaku)
Možnost off-line doplnění hodnoty Hb, Pa02, COHb a přepočítání výsledků DLCO
veškeré standardizované náležité hodnoty integrované v softwaru Zapletal, ECCS 1993
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) a jejich zařazení do přepočtu ATPS/BTPS
Přenos dat z nemocničního systému do přístroje a zpět pomoci standardu GDT/BDT včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf pomocí standardu GDT/BDT
Pre/post analýza opakovaného vyšetření
Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření
Možnost dodatečné editace Vtg (TGW) a odporů
Možnost exportu pacientských dat a výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech *.xls (nebo *.xlsx), *.csv a *.pdf
Přístroj splňuje kritéria ATS/ERS
Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření)
Medicínský vozík pro PC sestavu a analyzátor s oddělovacím transformátorem
PC (1 ks)
provedení Midi x Micro
CPU s hodnotou min. 5580 bodů benchmark testu Passmark CPU Mark
min. 8 GB RAM
min. 500 GB HDD
porty min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0
další rozhraní min. Wifi a Bluetooth
operační systém Windows 10 Professional 64 bit (z důvodu nutné kompatibility s aplikací, která bude na PC instalována a užívána)
LED monitor s úhlopříčkou min. 27"
laserová tiskárna barevná, A4, oboustranný tisk
Modul pro měření oxidu dusnatého – FeNO (1ks)
měření exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO) standardizovanou, neinvazivní metodou, pro přesnou kvantifikaci míry alergického zánětu v dýchacích cestách a pro posouzení účinnosti protizánětlivé léčby
systém na stanovení NO splňující standardy ATS/ERS přístrojem
neinvazivní a bezpečné měření
kompaktní přenosný přístroj
možnost použití i na baterie
jednoduché používání (vhodné pro děti i dospělé)
přístroj musí zamezit kontaminaci inhalovaného vzduchu oxidem dusnatým z okolního prostředí
rychlé poskytnutí výsledků (analýza < 1 minuta)
rozsah měření: 5 - 300 ppb (minimálně)
doba výdechu pacienta: 6 nebo 10 sekund
přesnost: ± 5 ppb nebo max 10 %
Komplexní podmínky
všechny přístroje musí být nové, nepoužívané, nerepasované
záruka 24 měsíců
vzájemná softwarová kompatibilita
kompatibilita s medicínským softwarem přenos dat pacientských dat do přístroje i zpět do NIS