Lůžka pro intenzivní péči na oddělení CHIR JIP NČK, a.s. 1 + 4 kusy

Technické parametry (minimum)

1x Lůžko JIP s laterálním náklonem vč. vážícího a antidekubitního systému

bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění

stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka

bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg

zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta

plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu

zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)

integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm

náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu

oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15° - lze řešit funkcemi lůžka nebo matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici

oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi

kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené nerestriktivní (tzv. 3/4-ní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)

výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř

oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)

oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci

integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, nejmenší dílek měření maximálně 0,1kg

alarm opuštění lůžka pacientem

dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.

páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm

motorizovaný pohon pro velmi snadnou manipulaci (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.)

systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)

univerzální lišty a držáky na příslušenství

ochranná kolečka v rozích lůžka

zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný

přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V

svorka pro vyrovnání el. potenciálu

možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad

plně integrovaný aktivní antidekubitní systém

plně integrovaný aktivní antidekubitní systém, tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka

pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů

systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou

kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod)

uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování

uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta

systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením

nosnost minimálně 250kg

alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti

potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra

funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška max. 23cm

4x Lůžko JIP s laterálním náklonem vč. pasivní matrace

bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění

stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka

bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg

zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta

plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu

zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)

integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm

náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu

oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15° - lze řešit funkcemi lůžka nebo matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici

oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi

kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené nerestriktivní (tzv. 3/4-ní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)

výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř

centrální sesterský ovládací panel, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další…)

oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci

dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.

páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm

systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)

univerzální lišty a držáky na příslušenství

ochranná kolečka v rozích lůžka

zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný

přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V

svorka pro vyrovnání el. potenciálu

možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad

pasivní antidekubitní matrace - riziko IV

jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 40kg/m3, na celém povrchu vrstva min. 3 cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)

okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2)

potah snadno snímatelný, s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)

na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

nosnost min. 200kg

funkčně a rozměrově plně kompatibiliní s lůžkem, výška min. 14cm

příslušenství:

6x hrazda se samonavíjecí rukojetí

6x infuzní stojan chrom/NR, výškově stavitelný

6x polička na psaní

1x držák berlí

1x dodatečný díl postranic - sada L+P

1x fixační kurty - ruce, s magentickými zámky

1x fixační kurty - nohy, s magnetickými zámky