Požadavek na nemocniční lůžka – Chirurgické oddělení - počet 15 ks

Technické parametry (minimum)

15x Lůžko elektricky polohovatelné - standardní vč. pasivní matrace

bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění

stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)

jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)

vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg

zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta

elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky, s minimálně 6ti fixačními body pro bezpečné uchycení kurtů

prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra

ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta

náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta

oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi

kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů

kompaktní plastové dělené nerestriktivní (tzv. 3/4-ní) postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů

plynulé svislé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř

v postranicích nebo čele centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, Trendelenburgova poloha, případně další)

pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s LED svítilnou nebo LED osvětlením okolí lůžka

kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.

páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm

vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka, svislá ochranná nárazová kolečka za hlavovým čelem

postranní oboustranné univerzální lišty v hlavové části, postranní oboustranné držáky na močové sáčky v nožní části

zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu

automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)

svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V

možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad

pasivní antidekubitní matrace

jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3, na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)

potah velmi snadno snímatelný s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný

materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)

nosnost min. 200kg

funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm

příslušenství:

15x hrazda s výškově stavitelnou rukojetí

15x infuzní stojan chrom/NR, výškově stavitelný

4x držák berlí

2x dodatečný díl postranic - sada L+P

1x fixační kurty - ruce, s magentickými zámky

1x fixační kurty - nohy, s magnetickými zámky