PLASMOVÁ KOAGULACE (PLASMOVÝ SKALPEL) PRO OTEVŘENOU I LAPAROSKOPICKOU OPERATIVU

| Schválené a certifikované chirurgické použití a biomedicínské vlastnosti pro laparotomický a laparoskopický přístup | ANO/NE |
| --- | --- |
| Debulking ovariálního karcinomu ( primární nebo IDS), mnohočetné meta na střevních serozách, mezenteriu a bránici mikrovrstevnou vaporizací bezdotykově Ablace rozsáhlých metastatických ložisek zhoubného nádoru na peritoneu, játrech a bránici ( stripping) |  |
| Výkon pánevní, aortokavální a inguinofemorální lymfadenektomie a bezpečná resekce metastáz ze stěny v.cavy, aorty a ilických cév |  |
| Výkon totální a subtotální omentektomie |  |
| Resekce adhezí |  |
| Ablace a resekce infiltrativní endometriozy |  |
| Ablace a vaporizace ovariální endometriosy se zachováním ovariální rezervy |  |
| Mastektomie, kolorektální chirurgie, resekce nádoru solidních orgánů, peritoneální karcinomatóza |  |
| Hepatobiliární chirurgie hrudní a neuroendokrinní chirurgie |  |
| Dehiscence laparotomií, rekonstrukce břišní stěny, plastická chirurgie |  |
| Některé chirurgické aplikace doložit nejméně 10 publikacemi dokladující požadované využití daného přístroje. Seznam publikací uvést zvlášť jako přílohu k nabídce |  |
| Všeobecné minimální technické a operační požadavky | ANO/NE |
| Samostatný mobilní přístroj, přesun pomocí koleček s aretací, ovládací barevný display, vnitřní prostor na uložení zásobníku plynu, regulátor tlaku plynu, dvojitý nožní spínač |  |
| Bezpečností klíč pro plnění zásobníku provozní kapaliny |  |
| Přístroj musí pracovat na principu neutrální čisté termální plazmové technologie v požadovaných chirurgických aplikacích (řez, koagulace, kinetická disekce, vaporizace) bez průchodu elektrického proudu přes tkáně pacienta (eliminace komplikací způsobených elektro-chirurgickými přístroji) |  |
| Nedochází k poškození struktur okolních tkání, přístroj pracuje bez rizika poškození stěny orgánu včetně stěny střeva |  |
| Řízená hloubka řezu bezdotykově – Možnost řezu a disekce na povrchu sensitivních struktur, jako je močovod nebo stěna střeva bez poškození těchto struktur |  |
| Mikrovrstevná vaporizace - Kontrolované odstranění tkáně z povrchu orgánů vrstvu po vrstvě, včetně sensitivních, bez jejich poškození |  |
| Povrchová koagulace - Koagulace raných ploch bezdotykovou technologií |  |
| Kinetická disekce |  |
| Kompletní ablace solidních orgánových metastáz, včetně multi-orgánového postižení |  |
| Osvětlení operačního pole v průběhu operace pomocí distálního konce nástroje |  |
| Specifické minimální technické a operační požadavky | ANO/NE |
| Minimální výkon přístroje 590 Wattů |  |
| Špička nástroje zůstává vždy studená na dotyk k minimalizaci poškození orgánů. Nástroj pracuje na vzdálenost, bezdotykově, s dobrým osvětlením operačního pole ze špičky nástroje. |  |
| Přístroj umožňuje disekci, řez, plošnou vaporizaci, bodovou vaporizaci, bodovou koagulaci a plošnou koagulaci raných ploch různých orgánů. |  |
| Přístroj umožňuje specifické programy hemostázy raných ploch povrchu orgánů, který je tkáňově specifický: lymfatická tkáň, plíce, pankreas, slezina, sval, játra, ledvina (7 programů) – plošná hemostáza různých typů tkání a orgánů |  |
| Přístroj bude obsahovat servisní modul obsahující přísun argonového plynu s prostorem na duální pedál a skladování příslušenství |  |
| Dvojitý nožní pedál pro možnost laparoskopických operací |  |
| Frekvence přístroje 50 nebo 60Hz, všechny elektrické specifikace přístroje odpovídají IEC 60601. Systém pracuje s argonovým plynem medicínského stupně s čistotou >99.995% s tlakem plynu 7,5 Bar s přídatným externím regulátorem plynu umožňujícím maximum 9 Bar |  |
| Tlak plynu je monitorován interním tlakovým senzorem, v případě mimo povolenou hranici varovný signál se objeví na displeji přístroje |  |
| Displej přístroje obsahuje ikony zapnutí/vypnutí (on/off), „standby on/off“, aktivace plazmy, výběr módu (pulsatilní nebo kontinuální) |  |
| Systém obsahuje na displeji minimálně 8 tlačítek pro adjustaci energie a programování |  |
| Displej trvale ukazuje a hlásí zda je přístroj zapnut, zda je plazma aktivní, zda se nejedná o závadu a jestli je použit kontinuální nebo pulsatilní režim |  |
| Další poskytované informace na monitoru jsou: nízký nebo vysoký tlak plynu, nesprávný průtok plynu, nesprávný průtok chladící vody, vysoká teplota vody, vada nástroje a jaký typ energie je vybrán |  |
| Slyšitelný zvukový indikátor při aktivním použití plazmy s různými tóny pro režimy řezu a koagulace |  |
| Průtok argon plynu v rozmezí 0,2 do 0,8 l |  |
| Minimálně 9 možných programů pro jednotlivé nástroje při režimu „pluq and play“v různých chirurgických užitích |  |
| Systém založen na elektricky neutrální argonové plazmě, která je neutrální směsí argonových iontů a elektronů |  |
| Systém operuje v sérii rychlých pulzů oscilujících mezi krátkým pulzem s vysokou energií a vyšší periodou s nižší energií s oscilačními hodnotami 5mS a 15mS pro řez a 10mS až 35mS pro koagulaci |  |
| Požadovaná kompatibilita s následujícími operačními nástroji | ANO/NE |
| Použití multifunkčních nástrojů, umožňujících ovládání energie plazmy od řezu přes vaporizaci, koagulaci, plošnou koagulaci, až po disekci v kontinuálním nebo pulsním módu |  |
| Volba tří délek nástrojů – 7 a 12 cm pro otevřenou operativu, 28 cm pro laparoskopii |  |
| Průměr nástrojů 5 mm pro otevřenou i laparoskopickou operativu |  |
| Možnost volby nástrojů s dvěma různými průměry trysek 0,4 a 0,5 mm |  |
| Kontinuální chlazení operačního instrumentu -- v průběhu použití teplota nástroje nesmí překračovat teplotu lidského těla, za účelem eliminace tepelných poranění tkáně |  |
| Použití bez nutnosti neutrální elektrody |  |
| Průměr operačního nástroje pracovní trysky max. 0,5mm |  |
| Dostupnost specifických nástrojů jednotlivě pro výše uvedené chirurgické výkony, gynekologické výkony, výkony v hrudní a plastické chirurgii |  |
| Vozík přístroje | ANO/NE |
| Čtyři antistatická kolečka s čtyřmi brzdami |  |
| Otevírání vozíku se zámkem ze strany lahve pro argonový plyn |  |

Jedná se o specifickou technologii. Variantní nabídky nebo variace parametrů o 10% se nepřipouští.