Předmětem zakázky je obnova a upgrade endoskopického vybavení gastroenterologické ambulance Nemocnice Písek, a.s.

Endoskopické vybavení bude sestávat z endoskopické věže včetně jednoho nového videokolonoskopu.

Endoskopická věž bude obsahovat:

- videoprocesor s klávesnicí – 1 ks

- xenonový zdroj světla – 1 ks

- medicínský 24“ LCD monitor – 1ks

- vysokofrekvenční elektrochirurgickou jednotku – 1 ks

- oplachovou peristaltickou pumpu – 1 ks

- přístrojový vozík – 1 ks

- videokolonoskop – 1 ks

Technické parametry jednotlivých součástí:

Videoprocesor s klávesnicí – 1 ks

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV).

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zařízení umožňuje vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s výše uvedeným selektivním osvětlením tkáně automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu.

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm).

- Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x.

- Automatic Gain Control (AGC) – automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu.

- Automatické nastavení bílé anebo ručně přes čelní panel.

- Zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu a z programovatelného tlačítka panelu.

- Možnost ovládání nastavení z endoskopu, z panelu procesoru, z klávesnice, pomocí pedálů vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastavení světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.

- Potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované.

- Kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace.

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone atd.

Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Nemocnice Písek, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-Q165L) a horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-Q165), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroenterologie.

Xenonový zdroj studeného světla – 1 ks

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace.

- Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu.

- Automatické uložení předchozího nastavení.

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Automatické nastavení intenzity osvitu.

- Hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300 W xenonová lampa.

- Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin.

- Záložní lampa – minimálně 12 V/35 W  halogen.

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení).

Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Nemocnice Písek, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-Q165L, CF-Q165L, CF-Q165L, CF-Q165L) a horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-Q165, GIF-Q165, GIF-Q165), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroenterologie.

Medicínský 24“ LCD monitor – 1 ks

Full HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy bude zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu. Další minimální technické požadavky:

- Úhlopříčka minimálně 24“.

- Alespoň HDTV rozlišení obrazu 1920 x 1080.

- Minimální kontrast 500 : 1.

- Minimálně 16,8 miliónu barev, 8 bit.

- Antireflexní úprava.

- Překreslovací frekvence minimálně 10 ms.

- Certifikace MDE.

Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka – 1 ks

- Vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu.

- Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje.

- Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci.

- Monopolární i bipolární koagulace.

- Vysokofrekvenční výstup – Monopolární módy:

  - typy módů: alespoň 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity: například Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód

  - alespoň 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity: například Jemná koagulace, Silnějsí koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce

- Vysokofrekvenční výstup – Bipolární módy:

  - typy módů: alespoň 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty

    - alespoň 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty: například BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag

- Základní frekvence cca. 430 kHz.

- Maximální výstup cca. 120 W.

- Ovládání výstupu nožním pedálem.

Oplachová peristaltická pumpa – 1 ks

- Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu.

- Kontinuální nastavení výkonu.

- Ovládání přídavným pedálem.

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby.

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.).

- Maximální průtok do 750 ml/min přes pracovní kanál.

- Maximální průtok do 230 ml/min přes přídavný oplachový kanál.

- Držák pro přenášení.

- Nádoba na vodu – obsah cca. 2 l, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy.

Přístrojový vozík – 1 ks

- Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů.

- Vybavený isolačním transformátorem.

- Přepěťová ochrana elektrických zásuvek 230V.

- Minimálně dvě kolečka musí být bržděná.

- Musí být vybaven příslušenstvím jako např. zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla a příslušenství.

- Musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku – tzv. antistatický matový lak.

- Alespoň pět polic, minimálně jedna výsuvná.

- Držák pro dva endoskopy.

- Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení.

Videokolonoskop – 1 ks

Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zobrazovací systém – barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu alespoň HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).

- Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:

  - endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

  - endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

  - nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích

  - možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Videokolonoskop musí mít více svazků světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti.

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 170°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm

  - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm

  - pracovní délka minimálně 1600,0 mm

  - celková délka maximálně 2100,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm.

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně180°

  - dolů minimálně 180°

  - doprava minimálně 160°

  - doleva minimálně 160°

- Přídavný oplachový kanál.

Přístroj musí být plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími automatickými dezinfektory miniETD2 Plus GA.